Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn.

„Zakup i dostawa cyfrowego aparatu mammograficznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku”

Specyfikacja techniczna cyfrowego aparatu mammograficznego

| Aparat mammograficzny z cyfrowym detektorem obrazu z tomosyntezą, w pełni cyfrowy, rok produkcji 2021, spełniający wszystkie wytyczne w zakresie dopuszczenia do stosowania na rynku polskim |  |
| --- | --- |
| - JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |
| GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy; moc wyjściowa generatora min. 5 kW; zakres wysokiego napięcia min. 22-49 kv; dokładność regulacji napięcia, skok max co 1kV; maksymalna wartość obciążenia prądowo min. 500 mAs – czasowego; automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilającego +/-10%; cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji tj. kV, mAs, rodzaj filtra, maksymalny prąd wymagany od małego ogniska min 40 mA do dużego ogniska min 100 mA. |
| LAMPA RENTGENOWSKA |  |
|  | Anoda wirująca, prędkość wirowania anody min. 5500 obr/min, pojemność cieplna anody min. 200 kHU, szybkość chłodzenia anody min. 40 kHU/min. wielkość minimalna małego ogniska 0,1 mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową. |
| AUTOMATYKA |  |
|  | Automatyka kontroli ekspozycji AEC, tryby pracy: w pełni automatyczny, ręczny wybór parametrów ekspozycji, automatyczna kontrola kompresji, automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji, z możliwością wyłączenia tej funkcji przez użytkownika, kolimacja automatyczna i ręczna. |
| STATYW MAMMOGRAFICZNY |  |
|  | Statyw wolnostojący, generator zabudowany w statyw mammografu, głowica o izocentrycznym ruchu, zmotoryzowany obrót głowicy w całym zakresie, automatyczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku lub po naciśnięciu jednego przycisku oraz klawisza bezpieczeństwa, zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1.5), zestaw do zdjęć powiększonych montowany bez konieczności zdejmowania osłony detektora (osłona detektora na stałe zintegrowana z stolikiem detektora),sterowanie ruchem płytki uciskowej góra/dół oraz ruchem głowicy góra/dół ręcznie (przyciski i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych po lewej i prawej stronie aparatu), automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki uciskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja), automatyczne (bez konieczności ingerencji osoby obsługującej) lub ręczne przesuwanie płytki uciskowej do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm wzdłuż dłuższej krawędzi detektora w zależności od wybranej projekcji (w pozycji środkowej dla projekcji CC, w pozycji prawo/lewo dla projekcji MLO, pole obrazowania przesuwa się automatycznie wraz z przesuwem płytki uciskowej do formatu obrazowania min 18 x 23 cm, płytka uciskowa do formatu obrazowania min.18 cm x 23 cm z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora. |
| DETEKTOR CYFROWY |  |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku w technologii TFT, o wymiarach min. 23 cm x 29 cm oraz formatach obrazowania min. 18 cm x 23 cm, min. 23 cm x 29 cm, metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny bezpośrednia (bez warstwy scyntylacyjnej), matryca detektora promieniowania rentgenowskiego dla maksymalnego formatu obrazowania, kratka przeciw rozproszeniowa. |
| FUNKCJA TOMOSYNTEZY |  |
|  | Funkcjonalność tomosyntezy realizowana poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie wykonujące rekonstrukcję wolumetryczną 3D, możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania 3D, nieruchoma osłona względem twarzy pacjentki podczas badań z tomosyntez. |
| - STACJA TECHNICZNA |  |
| 1. | Komputer z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji, stacja akwizycyjna stale zintegrowana z podłożem, elektryczna regulacja wysokości stacji akwizycyjnej, UPS dedykowany przez producenta do podtrzymania zasilania stacji akwizycyjnej, system operacyjny, pamięć operacyjna RAM, monitor obsługowy dla technika LCD min. 20’’ i min. 2 Mpix. Skalibrowany w standardzie DICOM, Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: - DICOM Send, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Storage, - DICOM Modality Worklist. Możliwość podejrzenia zdjęć archiwalnych, funkcje: powiększenia, pomiaru długości, dodania tekstu do obrazu, pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI o dowolnych wymiarach, funkcja ręcznego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym (integracja z serwerem Dicom Worklist), nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i DVD w formacie DICOM, szkolenie techników i lekarzy w zakresie obsługi aparatu, zestaw fantomów do kontroli jakości oraz dodatkowe szkolenie z obsługi fantomów i wykonywania testów. |
| - STACJA LEKARSKA |  |
| 1. | Stacja diagnostyczna w pełni kompatybilna z zaoferowanym mammografem i wszystkimi wymaganymi funkcjonalnościami, system operacyjny, pamięć operacyjna RAM 16 GB, pojemność dysku twardego SSD mni. 1TB w systemie RAID 1, dwa diagnostyczne monitory medyczne o minimalnych wymaganiach: - monitory parowane min. 5MPix monochromatyczne - rozdzielczość min. 2048x2560 pix, - przekątna min. 21”, - kontrast min. 500:1, - jasność maksymalna min. 500 cd/m2, - kąty widzenia min. 170º/170º, - certyfikat CE. Oprogramowanie realizujące: - automatyczne umieszczanie na ekranie obrazu CC bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu MLO piersi lewej po stronie prawej, wyświetlanie obrazu z uwzględnieniem symetrii ułożenia, - prezentację obrazów w pełnej rozdzielczości, - wyświetlanie zalecane przez EUREF – jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki, - porównanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, - możliwość wyświetlania i oceny badań tomosyntezy. Możliwość oznaczenia na stacji diagnostycznej obszaru zainteresowania wraz z adnotacją tekstową i przesłania obrazu wraz z zaznaczeniami do stacji akwizycyjnej, automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS przed opisywaniem badań bieżących, interfejs sieciowy min. 1GB/sek. możliwość synchronicznego przeglądania warstw tomosyntezy piersi lewej i prawej, przeglądania obrazów 3D na stanowisku diagnostycznym w formie płaszczyzn z możliwością łączenia warstw. Możliwość zmiany grubości warstw przez radiologa. |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn.

„Zakup i dostawa cyfrowego aparatu mammograficznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku”

Specyfikacja techniczna cyfrowego aparatu mammograficznego cd

| Lp | Opis parametru | Wymagany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat mammograficzny z cyfrowym detektorem obrazu, w pełni cyfrowy (nie dopuszcza się aparatu ucyfrowionego zarówno CR i jak DR) | TAK | Bez punktacji |
|  | Urządzenie będące przedmiotem zamówienia musi spełniać wszystkie wytyczne w zakresie dopuszczenia do stosowania na rynku polskim | TAK | Bez punktacji |
| - GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |  |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy | TAK | Bez punktacji |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | TAK | Bez punktacji |
|  | Zakres wysokiego napięcia | min. 22 - 49 kV | Bez punktacji |
|  | Dokładność regulacji napięcia, skok max co 1kV | TAK | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wartość obciążenia prądowo - czasowego | min. 500 mAs | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilającego +/-10% | TAK | Bez punktacji |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji tj. kV, mAs, rodzaj filtra, materiał anody oraz siły ucisku i wysokości płytki uciskowej | TAK | Bez punktacji |
|  | Maksymalny prąd | -małego ogniska min. 40 mA -dużego ogniska min. 100 mA | Bez punktacji |
| - LAMPA RENTGENOWSKA |  |  |  |
|  | Anoda wirująca | TAK | Bez punktacji |
| - La | Lampa jedno- lub dwukątowa | TAK | Bez punktacji |
|  | Prędkość wirowania anody | min. 5500 obr/min | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody | min. 160 kHU | Bez punktacji |
|  | Szybkość chłodzenia anody | min. 40 kHU/min | ≥ 60 kHU/min – 10 pkt < 60 kHU/min – 0 pkt |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową | max. 0.1 mm | Bez punktacji |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową | max. 0.3 mm | Bez punktacji |
|  | Filtry dodatkowe - minimum dwa | TAK | Bez punktacji |
| - AUTOMATYKA |  |  |  |
|  | Automatyka kontroli ekspozycji AEC | TAK | Bez punktacji |
|  | Oferowana ilość regionów o największej gęstości na podstawie skanu całego detektora, z których system AEC dobiera parametry ekspozycji | Min. 1 region | 1 region – 0 pkt 2 regiony i więcej – 20 pkt |
|  | AEC w miejscach wskazanych przez operatora | TAK | Bez punktacji |
|  | Wymagane tryby pracy: w pełni automatyczny, ręczny wybór parametrów ekspozycji | TAK | Bez punktacji |
|  | Automatyka doboru filtrów | TAK | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kontrola kompresji, min. dwustopniowa | TAK | Bez punktacji |
|  | Ręczna kontrola kompresji | TAK | Bez punktacji |
|  | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji, z możliwością wyłączenia tej funkcji przez użytkownika | TAK | Bez punktacji |
|  | Kolimacja automatyczna i ręczna | TAK | Bez punktacji |
| - STATYW MAMMOGRAFICZNY |  |  |  |
|  | Statyw wolnostojący | TAK | Bez punktacji |
|  | Generator zabudowany w statyw mammografu | TAK | Bez punktacji |
|  | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | TAK | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego) | min. 71 - 140 cm | Bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany obrót głowicy w całym zakresie | TAK | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu głowicy | min. 350º | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania w pozycji -180°(detektor na górze, lampa na dole) | TAK | Bez punktacji |
|  | Automatyczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku lub po naciśnięciu jednego przycisku oraz klawisza bezpieczeństwa | TAK | Bez punktacji |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu (SID) | min. 65 cm | > 68 cm – 10 pkt ≤ 68 cm – 0 pkt |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1.5x | TAK | 1.5x – 0 pkt 1.5x i 1.8x – 10 pkt |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych montowany bez konieczności zdejmowania osłony detektora (osłona detektora na stałe zintegrowana z stolikiem detektora) | TAK | Bez punktacji |
|  | Sterowanie ruchem płytki uciskowej góra/dół oraz ruchem głowicy góra/dół ręcznie (przyciski i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych po lewej i prawej stronie aparatu). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła. | TAK | Bez punktacji |
|  | Komplet płytek uciskowych dla wszystkich formatów ekspozycji | TAK | Bez punktacji |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki uciskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) | TAK | Bez punktacji |
|  | Płytka uciskowa do formatu obrazowania min.18 cm x 23 cm z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | TAK | Bez punktacji |
|  | Automatyczne (bez konieczności ingerencji osoby obsługującej) lub ręczne przesuwanie płytki uciskowej do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm wzdłuż dłuższej krawędzi detektora w zależności od wybranej projekcji (w pozycji środkowej dla projekcji CC, w pozycji prawo/lewo dla projekcji MLO). | TAK | Przesuw automatyczny – 20 pkt Przesuw ręczny– 0 pkt |
|  | Pole obrazowania przesuwa się automatycznie wraz z przesuwem płytki uciskowej do formatu obrazowania min 18 x 23 cm | TAK | Bez punktacji |
|  | Rozwiązanie wpływające na poprawę komfortu pacjentki: Płytka uciskowa małego i dużego formatu umożliwia dopasowanie się do piersi. Płytka podczas ucisku układa się pod skosem w stosunku do detektora w celu uciśnięcia część brodawkowej piersi. Możliwość wyłączenia funkcji przez operatora. | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Osłona twarzy pacjentki | TAK | Bez punktacji |
| - DETEKTOR CYFROWY |  |  |  |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku w technologii TFT, o wymiarach min. 23 cm x 29 cm oraz formatach obrazowania min. 18 cm x 23 cm, min. 23 cm x 29 cm | TAK | Bez punktacji |
|  | Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny bezpośrednia (bez warstwy scyntylacyjnej) | TAK | Bez punktacji |
|  | Matryca detektora promieniowania rentgenowskiego dla maksymalnego formatu obrazowania | Min. 2500 x 3000 pikseli | Bez punktacji |
|  | Rozmiar piksela | max. 80µm | ≤ 70 µm – 10 pkt > 70 µm – 0 pkt |
|  | Zakres dynamiki detektora | min. 14 bit | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK | Bez punktacji |
|  | Automatyczne lub manualne wysuwanie kratki przeciwrozproszeniowej do zdjęć powiększonych | TAK | Automatyczne – 10 pkt Manualne – 0 pkt |
|  | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi | max.30 s | Bez punktacji |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze | max. 15 s | Bez punktacji |
|  | Informacje podczas ekspozycji zbierane z powierzchni detektora jednoczasowo, a nie na zasadzie skanowania detektora | TAK | Bez punktacji |
| - FUNKCJA TOMOSYNTEZY |  |  |  |
|  | Funkcjonalność tomosyntezy realizowana poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie wykonujące rekonstrukcję wolumetryczną 3D | TAK | Bez punktacji |
|  | Czas wykonania skanu tomosyntezy | max. 10s | < 4 s – 10 pkt ≥ 4 s – 0 pkt |
|  | Zakres kątowy skanu tomosyntezy | min. ±7.5° max. ±12,5° | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania 3D i pozycji -180°(detektor na górze, lampa na dole) | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wymagana ilość projekcji uzyskanych w badaniu tomosyntezy | Min. 15 | Bez punktacji |
|  | Ruch lampy podczas tomosyntezy płynny lub skokowy | TAK | Bez punktacji |
|  | Tomosynteza bez łączenia pikseli | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy | max. 1 mm | Bez punktacji |
|  | Nieruchoma osłona względem twarzy pacjentki podczas badań z tomosyntezą (z fabrycznie montowanym uchwytem) dla wszystkich trybów tomosyntezy jeśli system posiada więcej niż jeden. | TAK | Bez punktacji |
| - BIOPSJA – możliwość rozbudowy na dzień składania ofert |  |  |  |
|  | Przystawka do przeprowadzenia biopsji stereotaktycznej w pełni kompatybilna z oferowanym aparatem | TAK | Bez punktacji |
|  | Biopsję wspomagana tomosyntezą (cel wybierany na podstawie warstw z tomosyntezy). Funkcja dostępna na dzień składania ofert. | TAK | Bez punktacji |
|  | Waga przystawki | max. 10 kg | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie podczas biopsji z wykorzystaniem detektora cyfrowego zainstalowanego w mammografie | TAK | Bez punktacji |
|  | Wraz z rozbudową dostarczenie dedykowanego fotela do biopsji | TAK | Bez punktacji |
|  | Wraz z rozbudową dostarczenie systemu próżniowego do biopsji mammotomicznej | TAK | Bez punktacji |
| - FUNKCJA MAMMOGRAFII SPEKTRALNEJ – możliwość rozbudowy na dzień składania ofert |  |  |  |
|  | Obrazowanie mammografii spektralnej ze wzmocnieniem kontrastowym | TAK | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do obliczania ilości niezbędnego środka kontrastowego odliczające czas od podania środka kontrastującego oraz informujące o właściwym momencie wykonania ekspozycji | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wraz z rozbudową dostarczanie wstrzykiwacza kontrastu dedykowanego przez producenta mammografu | TAK | Bez punktacji |
| - STACJA AKWIZYCYJNA |  |  |  |
|  | Komputer z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji | TAK | Bez punktacji |
|  | Stacja akwizycyjna stale zintegrowana z podłożem (nie dopuszcza się stacji jezdnych) | TAK | Bez punktacji |
|  | Możliwość ekspozycji za pomocą przycisków ręcznych i przycisku nożnego | TAK | Bez punktacji |
|  | Elektryczna regulacja wysokości stacji akwizycyjnej | TAK | Bez punktacji |
|  | UPS dedykowany przez producenta do podtrzymania zasilania stacji akwizycyjnej | TAK | Bez punktacji |
|  | System operacyjny | TAK | Bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna RAM | min. 16 GB | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysku twardego | min. 1 TB | Bez punktacji |
|  | Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora | min. 9000 | Bez punktacji |
|  | Monitor obsługowy dla technika LCD min. 20’’ i min. 2 Mpix. Skalibrowany w standardzie DICOM. | TAK | Bez punktacji |
|  | Wyświetlenie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | TAK | Bez punktacji |
|  | Możliwość podejrzenia zdjęć archiwalnych | TAK | Bez punktacji |
|  | Nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej | TAK | Bez punktacji |
|  | W przypadku pomyłki technika, możliwość edycji zdjęcia po wykonaniu ekspozycji (możliwość zmiany strony i projekcji) oraz możliwość przenoszenia zdjęć między pacjentami | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością : - DICOM Send - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Storage - DICOM Modality Worklist, | TAK | Bez punktacji |
|  | Funkcje: powiększenia, pomiaru długości, dodania tekstu do obrazu, pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI o dowolnych wymiarach | TAK | Bez punktacji |
|  | Funkcja ręcznego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym (integracja z serwerem Dicom Worklist) | TAK | Bez punktacji |
| - N | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i DVD w formacie DICOM | TAK | Bez punktacji |
|  | Przezierna przesłona stanowiska operatora z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0.5mm Pb | TAK | Bez punktacji |
| - STANOWISKO OBRAZOWO-OPISOWE RADIOLOGA |  |  |  |
|  | Stacja diagnostyczna w pełni kompatybilna z zaoferowanym mammografem i wszystkimi wymaganymi funkcjonalnościami | TAK | Bez punktacji |
|  | System operacyjny | TAK | Bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna RAM | min. 16 GB | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysku twardego SSD, RAID 1 | min. 2TB | Bez punktacji |
|  | UPS dobrany mocą do stacji opisowej | TAK | Bez punktacji |
|  | Dwa diagnostyczne monitory medyczne o minimalnych wymaganiach: - monitory parowane min. 5MPix monochromatyczne - rozdzielczość min. 2048x2560 pix, - przekątna min. 21” - kontrast min. 500:1, - jasność maksymalna min. 500 cd/m2, - kąty widzenia min. 170/170, - certyfikat CE | TAK | Bez punktacji |
|  | Zwalidowana przez producenta monitora karta grafiki, zapewniająca pracę w standardzie sygnału min. 10 bit | TAK | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie realizujące co najmniej: - automatyczne umieszczanie na ekranie obrazu CC bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu MLO piersi lewej po stronie prawej, wyświetlanie obrazu z uwzględnieniem symetrii ułożenia - prezentację obrazów w pełnej rozdzielczości - wyświetlanie zalecane przez EUREF – jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki - porównanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym - możliwość wyświetlania i oceny badań tomosyntezy | TAK | Bez punktacji |
|  | Możliwość oznaczenia na stacji diagnostycznej obszaru zainteresowania wraz z adnotacją tekstową i przesłania obrazu wraz z zaznaczeniami do stacji akwizycyjnej | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS przed opisywaniem badań bieżących | TAK | Bez punktacji |
|  | Przeglądania obrazów 3D na stanowisku diagnostycznym w formie płaszczyzn z możliwością łączenia warstw. Możliwość zmiany grubości warstw przez radiologa. | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość synchronicznego przeglądania warstw tomosyntezy piersi lewej i prawej | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Interfejs sieciowy min. 1GB/sek | TAK | Bez punktacji |
| - INNE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK | Bez punktacji |
|  | Dokumenty, świadectwa dopuszczające aparat do stosowania na terenie Polski np. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności | TAK | Bez punktacji |
|  | Szkolenie techników i lekarzy w zakresie obsługi aparatu | TAK | Bez punktacji |
|  | Zestaw fantomów do kontroli jakości. Dodatkowe szkolenie z obsługi fantomów i wykonywania testów. | TAK | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy | TAK | Bez punktacji |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych | TAK | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych i akceptacyjnych | TAK | Bez punktacji |
|  | Integracja z istniejącym w pracowni systemem SUDON PACS/RIS (dodatkowa licencja) | TAK | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji. | TAK | Bez punktacji |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat | Bez punktacji |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu na terenie kraju. | TAK | Bez punktacji |
|  | Wykaz punktów serwisowych. | TAK | Bez punktacji |
|  | Karta katalogowa producenta lub oświadczenia oficjalnego dystrybutora na terenie Polski potwierdzające oferowane parametry | TAK | Bez punktacji |
|  | Urządzenie zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2209) | TAK | Bez punktacji |