Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy)

**KABINA CISZY**

Pełna nazwa :

Typ/model :

Producent :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **Wartość  wymagana** | **Wartość  oferowana (podać/opisać)** |
| 1 | Kabina modułowa zgodna ze standardem EN ISO 8253-1:2010 z modułami łączonymi w sposób umożliwiający ponowny demontaż i przeniesienie kabiny | TAK |  |
| 2 | Wymiary wewnętrzne minimum:  szerokość 90 cm+/- 3 cm,  głębokość 95 cm +/-3cm  wysokość 200 cm +/-3cm | TAK |  |
| 3 | Maksymalne wymiary zewnętrzne:  Szerokość: 100 cm +/-3cm  Głębokość 105 cm +/-3cm  Wysokość: 225 cm +/-3cm | TAK |  |
| 4 | Wentylacja grawitacyjna lub elektryczna niskoszumowa | TAK |  |
| 5 | Drzwi samodomykające z uszczelką magnetyczną, otwierane na zewnątrz, prawe lub lewe | TAK |  |
| 6 | Dźwiękoszczelne okienko z podwójną szybą | TAK |  |
| 7 | Panel do podłączania przewodów audiometrów zawierający minimum 8 gniazd typu “jack” 6,4mm oraz minimum jedno gniazdo USB | TAK |  |
| 8 | Kabina wykonana z materiałów niepalnych | TAK |  |
| 9 | Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna – wykonana z łatwo zmywalnego materiału | TAK |  |
| 10 | Oświetlenie wewnętrzne bezobsługowe typu LED 12V z zasilaczem | TAK |  |
| 11 | Tłumienie akustyczne komory (wartości minimalne):  w przedziale 1000 Hz-8000 Hz średnio 48 dB, w przedziale 125-8000 Hz, średnio 40 dB. | TAK |  |
| 12 | Zewnętrzny stolik przeznaczony do ustawienia audiometru | TAK |  |

*Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.*

*Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak” lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.*

*Formularz asortymentowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*