Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy)

Ultrasonograf nr 2

Pełna nazwa :

Typ/model :

Producent :

| L.p | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe ani demonstaracyjne, rok produkcji 2022 | Tak |  |
|  | Certyfikat CE lub świadectwo dopuszczenia do obrotu w UE. Wszystkie podstawowe elementy składowe jednego producenta. | Tak |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V AC oraz alternatywnie z wbudowanego akumulatora umożliwiającego pracę przez min. 30 minut. | Tak |  |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe min. 2 z nich. | Tak |  |
|  | Monitor kolorowy LED lub LCD o przekątnej ekranu min. 21” oraz rozdzielczości min. 1920 x 1080 | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania oraz regulacja pochyłu i obrotu. | Tak |  |
|  | Maksymalna waga kompletnego aparatu 90 kg. | Tak |  |
|  | Min. 3 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | Tak |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu | Tak |  |
|  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności o przekątnej min 10” | Tak |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 15 000 klatek | Tak |  |
|  | Wymagana dynamika aparatu min 350 dB | Tak |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy SSD o pojemności min. 250 GB | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 2.0 MHz do 20.0 MHz | Tak |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat | Tak |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. (2 cm - 35 cm) | Tak |  |
|  | Cyfrowa regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 stref | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | W pełni niezależny Triplex Mode dla ułatwienia wszelkich operacji Dopplerowskich | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1800 obrazów na sek. | Tak |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | Tak |  |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |
|  | Funkcja wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci | Tak |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min (1,0 do 16,00mm) | Tak |  |
|  | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 90° na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | Tak |  |
|  | Min. 8-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Min. 16-stopniowe powiększenie obrazu zamrożonego | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D oraz w trybach Dopplera przy pomocy jednego przycisku (m. in. Automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak |  |
|  | Praca w trybie wieloekranowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych , z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D np. SonoCT, SieClear, CrossBeam, Ibeam lub równoważny. | Tak |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI, Xres, DTCA lub równoważny | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | Tak |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | Tak |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | Tak |  |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej | Tak |  |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. (2.0 MHz – 5.0 MHz) | Tak |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | Tak |  |
|  | Kąt pola widzenia głowicy min. 65 stopni | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne (min 3 pary częstotliwości harmonicznych) | Tak |  |
|  | Ilość częstotliwości dla dopplera pulsacyjnego (PW) minimum 3 | Tak |  |
|  | Głowica liniowa do badań płytko położonych narządów | Tak |  |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 MHz - 12.0 MHz (± 1 MHz) | Tak |  |
|  | Liczba elementów akustycznych min. 190 | Tak |  |
|  | Szerokość pola widzenia głowicy min. 38 mm | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne (min 3 pary częstotliwości harmonicznych) | Tak |  |
|  | Ilość częstotliwości dla dopplera pulsacyjnego (PW) minimum 3 | Tak |  |
|  | Głowica endowaginalna 2D | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 6,0 - 10,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 165º | Tak, podać |  |
|  | Ilość elementów tworzących obraz ultrasonograficzny min. 128 | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na min. 2 parach częstotliwości | Tak, podać |  |
|  | Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, | Tak |  |
|  | Ilość krzywych ogniskowania (focal zone) – min. 8 | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne | Tak |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję Auto IMT (Intima Media Thickness) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania Color M-Mode | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do biopsji, poprawiające wizualizację igły. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej i convexowej. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku w trybie elastografii wyświetlany na ekranie. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o moduł pomiarowy do obiektywnej oceny stłuszczenia wątroby | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową elektroniczna wieloczęstotliwościową o zakresie częstotliwości od min. 5,0 – 12,0 MHz, obrazowanie harmoniczne, programowalne przyciski sterujące wbudowane w korpus głowicy min. 3 przyciski | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę elektroniczną transrektalną dwupłaszczyznową o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) od 6,0 do 10 MHz i kącie obrazowania min. 130º | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorowa elektroniczna (Phased Areray), wieloczęstotliwościowa głowica do badań transkranialnych i kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 2,0 -4,0MHz i kącie obrazowania minimum 110 º | TAK |  |
|  | Instrukcja użytkowania w języku polskim w postaci papierowej oraz elektronicznej. | TAK |  |
|  | Gwarancja obejmująca całkowicie bezpłatne wykonanie usługi naprawy lub wymianę wadliwych części/podzespołów przez minimum 3 lata. | TAK |  |
|  | System PACS | TAK |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Formularz asortymentowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.