Zaktualizowany Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy)

- TOR WIZYJNY ZESTAWU ENDOSKOPOWEGO – 1szt.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PROCESOR OBRAZU |  |  |
| 1. | Centrala dedykowana do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy w tym endoskopy ultrasonograficzne | TAK |  |
| 2. | Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki | TAK |  |
| 3. | Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny potencjalnych zmian chorobowych | TAK |  |
| 4. | Obrazowanie auto-fluorescencyjne | TAK |  |
| 5. | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i lokalizacji miejsc krwawienia | TAK |  |
| 6. | Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu. | TAK |  |
| 7. | Budowa gniazda umożliwiająca przyłączanie endoskopów jednym ruchem | TAK |  |
| 8. | Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów | TAK |  |
| 9. | Dotykowy panel sterujący | TAK |  |
| 10. | Regulacja jasności panelu sterującego 10. stopniowa | TAK |  |
| 11. | Przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu przywołania zapisanych obrazów | TAK |  |
| 12. | Główne wyjście wideo 4K (12G-SDI) | TAK |  |
| 13. | Pomocnicze wyjścia wideo: 3G-SDI, Composite | TAK |  |
| 14. | Główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG: SDI | TAK |  |
| 15. | Pomocnicze wejścia wideo: SDI, Y/C | TAK |  |
| 16. | Możliwość zapisu ustawień dla min. 10 użytkowników | TAK |  |
| 17. | Możliwość regulacji koloru, min. 8 poziomów. | TAK |  |
| 18. | Automatyczna kontrola wzmocnienia kiedy dystalny koniec endoskopów jest daleko od obserwowanych obiektów | TAK |  |
| 19. | 2 stopniowa regulacja kontrastu | TAK |  |
| 20. | Automatyczna regulacja jasności obrazu z możliwością dodatkowej ręcznej regulacji. | TAK |  |
| 21. | Regulacja jasności 17 stopniowa na skali -8 do +8 | TAK |  |
| 22. | Trzy tryby przesłony: auto, średni, szczytowy | TAK |  |
| 23. | Funkcja poprawy obrazu 8. stopniowa w 2 trybach: tryb wzory i kontury oraz tryb drobniejsze części struktury | TAK |  |
| 24. | Elektroniczne powiększenie 3 stopnie. | TAK |  |
| 25. | Funkcja PIP, POP | TAK |  |
| 26. | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | TAK |  |
| 27. | Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania | TAK |  |
| 28. | Funkcja sterowania magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów | TAK |  |
| 29. | Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia | TAK |  |
| 30. | Format zapisu obrazów: TIFF, JPEG | TAK |  |
| 31. | Pamięć wewnętrzna | TAK |  |
| 32. | Gniazdo pamięci przenośnej na froncie urządzenia | TAK |  |
| 33. | Zintegrowane, 5 ledowe źródło światła | TAK |  |
| 34. | Wbudowana pompa insuflacyjna | TAK |  |
| 35. | Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza | TAK |  |
| 36. | 4 tryby insuflacji: wyłączona, niska, średnia, wysoka | TAK |  |
| 37. | Zdalne sterowanie pompą wody | TAK |  |
| 38. | Kompaktowa obudowa o wymiarach nie przekraczających: 400 x 220 x 580 mm (szer/ wys/ głęb.) | TAK |  |
| 39. | Waga max. 20 kg | TAK |  |
| 40. | W zestawie : butelka do insuflacji 1 szt., dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt., kabel wideo 12G-SDI 1 szt. | TAK |  |
| 41. | Programowalne przyciski funkcyjne: endoskop: do 5 , panel dotykowy – 3 podstawowe + 10 indywidualnych, klawiatura – 4, przycisk nożny 2. | TAK |  |
| B. | MONITOR MEDYCZNY | TAK |  |
| 1. | Przekątna ekranu: 31,5 ” | TAK |  |
| 2. | Technologia panelu: LCD TFT z aktywną matrycą | TAK |  |
| 3. | Podświetlenie: LED | TAK |  |
| 4. | Rozdzielczość: 3840 × 2160 | TAK |  |
| 5. | Proporcje ekranu: 16:9 | TAK |  |
| 6. | Jasność: 450 cd/m | TAK |  |
| 7. | Kąt widzenia: 178° | TAK |  |
| 8. | Kontrast: 1000:1 | TAK |  |
| 9. | Wejścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1 | TAK |  |
| 10. | Wyjścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2 | TAK |  |
| 11. | Wejścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 | TAK |  |
| 12. | Wyjścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1 | TAK |  |
| 13. | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP) | TAK |  |
| 14. | Funkcja klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. | TAK |  |
| 15. | Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K | TAK |  |
| 16. | Wbudowany zasilacz monitora | TAK |  |
| 17. | Waga maks. 12 kg | TAK/Podać |  |
| C. | WÓZEK ENDOSKOPOWY | TAK |  |
| 1. | Podstawa jezdna z blokadą czterech kół | TAK |  |
| 2. | Wieszak na dwa endoskopy | TAK |  |
| 3. | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | TAK |  |
| 4. | Przegubowe ramię na monitor umożliwiające optymalne jego umieszczenie | TAK |  |
| 5. | Transformator separujący umożliwiający podłączenie 12 urządzeń | TAK |  |
| 6. | 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch środkowych | TAK |  |
| 7. | Wymiary środkowych półek 530mm x 460mm | TAK |  |
| 8. | Waga wózka maks. 85 kg | TAK |  |
| 9. | Wymiary wózka maks. wys. 1400mm, gł. 680mm, szer. 680mm | TAK/Podać |  |
| 10. | Uchwyt na dren do płukania | TAK |  |
| 11. | Dodatkowe, boczne uchwyty | TAK |  |
| 12. | 4 koła samonastawne o średnicy 125mm. | TAK |  |
| 13. | Uchwyt na butlę CO2 | TAK |  |
| 14. | Półka na insuflator CO2 | TAK |  |
| D. | SSAK ENDOSKOPOWY | TAK |  |
| 1. | Płynna regulacja mocy ssania | TAK |  |
| 2 | Zbiorniki wielorazowe umieszczane na szynie z boku wózka | TAK |  |
| 3. | Nominalna moc ssania ok. 85 kPa | TAK |  |
| 4. | Nominalny swobodny przepływ powietrza – 20l/min | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
| 6. | Zabezpieczenie przed przelaniem | TAK |  |
| E. | Pompa WaterJet 2 | TAK |  |
| 8. | Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu | TAK |  |
| 9. | Możliwość podłączenia do oferowanego wózka endoskopowego | TAK |  |
| 10. | Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu. | TAK |  |
| 11. | Regulacja mocy przepływu – 9 stopni | TAK |  |
| 12. | Maksymalny przepływ 750 ml/min. | TAK/Podać |  |
| 13. | Pojemnik na wodę 2 l | TAK |  |
| F. | System insuflacji CO2 | TAK |  |
| 1. | Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym. | TAK |  |
| 2. | Regulowany system podawania gazu | TAK |  |
| 3. | Trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: Long, Short, OFF (brak limitu) | TAK |  |
| 4. | Butelka woda-gaz kompatybilna z oferowanym źródłem światła umożliwiając insuflację CO2 | TAK |  |
| 5. | Zawór woda-gaz 3 szt. | TAK |  |

- WIDEOGASTROSKOP – 3 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | TAK |  |
| 2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. | TAK |  |
| 2 | Grubość całej sondy endoskopowej – 9,2 mm | TAK |  |
| 3. | Kanał roboczy – 2,8 mm | TAK |  |
| 4. | Głębia ostrości już od 2 mm do 100 mm | TAK |  |
| 5. | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o | TAK |  |
| 6. | Pole widzenia – 140o | TAK |  |
| 8. | Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4 | TAK |  |
| 9. | Długość sondy roboczej – 1030 mm | TAK |  |
| 10. | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających. | TAK |  |
| 12. | Typ konektora – jednogniazdowy zapobiegający przypadkowemu zalaniu endoskopu. | TAK |  |
| 13. | Pełna współpraca z zaoferowanym systemem do insuflacji dwutlenkiem węgla. | TAK |  |

- WIDEOKOLONOSKOP – 3 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | TAK |  |
| 2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. | TAK |  |
| 3. | Grubość sondy endoskopowej – 12,8 mm | TAK |  |
| 4. | Grubość końcówki sondy endoskopowej – 12,8 mm | TAK |  |
| 5. | Kanał roboczy – 3,7 mm | TAK |  |
| 6. | Głębia ostrości już od 2 mm do 100 mm | TAK |  |
| 7. | Zginanie końcówki Endoskopu: min. G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | TAK |  |
| 8. | Pole widzenia – 140o | TAK |  |
| 9. | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  |
| 10. | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora – 4 | TAK |  |
| 11. | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | TAK |  |
| 12. | Długość sondy roboczej – 1680 mm | TAK |  |
| 13. | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających. | TAK |  |
| 14. | 4 wielorazowe, autoklawowalne szczotki do wstępnego czyszczenia kanałów endoskopu. | TAK |  |
| 15. | Typ konektora – jednogniazdowy zapobiegający przypadkowemu zalaniu endoskopu. | TAK |  |
| 16. | Pełna współpraca z zaoferowanym systemem do insuflacji dwutlenkiem węgla. | TAK |  |

- ZESTAW KOMPUTEROWY DO  DOKUMENTACJI I ARCHIWIZACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH – 1 SZT

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| K. | System Archiwizacji | TAK |  |
| 1. | Terminarz do prowadzenia zapisów badań | TAK |  |
| 2. | System oparty na profesjonalnej bazie danych typu SQL | TAK |  |
| 3. | Możliwość podłączenia do systemów szpitalnych w systemie DICOM, DICOM Worklist i HL-7 | TAK |  |
| 4. | Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania bezpośrednio na nośnik CD/DVD | TAK |  |
| 5. | Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data ur., nr księgi głównej | TAK |  |
| 6. | Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideoendoskopowego | TAK |  |
| 7. | Możliwość eksportowania raportów w znanych formatach: PDF, TXT | TAK |  |
| 8. | Zestawienie statystyczne: rodzaje badań,i lości schorzeń, instytucji kierujących | TAK |  |
| 9. | Zapisywanie i edycja zdjęć z możliwością zaznaczania elementów graficznych i tekstu, | TAK |  |
| 10. | Możliwość nagrywania sekwencji filmowych | TAK |  |
| 11. | Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop | TAK |  |
| 12. | Interface w jęz. polskim | TAK |  |
| 13. | Kompatybilny komputer PC wraz z systemem UPS. | TAK |  |
| 14. | Wykonywanie zdjęć za pomocą przycisku z głowicy | TAK |  |
| 15. | System kompatybilny z zaoferowanym procesorem | TAK |  |

- STÓŁ DO GASTROSKOPII –  3 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek endoskopowy z regulacją wysokości z leżem opartym na dwóch kolumnach | TAK |  |
|  | całkowite wymiary wózka z odbojami i barierkami bocznymi: dł. 2120 x szer. 830 x wysokość 610/940 mm , wymiary całkowite po opuszczeniu barierek bocznych i uchwytów do prowadzenia: 2070 x 730 x 600/940 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka ze stali malowanej proszkowo zabezpieczona warstwą antybakteryjną | TAK |  |
|  | leże 4-sekcyjne, 3 sekcje ruchome | TAK |  |
|  | platforma leża wypełniona płytą laminowaną przezierną dla promieni RTG, Szeroka powierzchnia radiotransparentna, od głowy do kolan pacjenta w zakresie min. dł. 150 szer. 47cm | TAK |  |
|  | konstrukcja pozwalająca na wykonanie prześwietlenia aparatem RTG z ramieniem C, prześwit pomiędzy leżem a podstawą jezdną min. 46 cm pozwalający na umieszczenie ramienia C | TAK |  |
|  | mobilne uchwyty do prowadzenia wózka – od strony nóg wyjmowane, od strony głowy opuszczane pod leże, umożliwiające swobodę manewrów przy pacjencie oraz ułatwiające transport poprzez zmniejszenie gabarytów wózka | TAK |  |
|  | hydrauliczna regulacja wysokości platformy materaca leża w zakresie 940 -610 mm | TAK |  |
|  | hydrauliczna regulacja oparcia pleców w zakresie do 90o | TAK |  |
|  | hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga 16o | TAK |  |
|  | hydrauliczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 16o | TAK |  |
|  | scentralizowana hydrauliczna regulacja 3-ma pedałami umieszczonymi po obu stronach wózka: pozycji Trendelenburg, pozycji anty-Trendelenburg, regulacji wysokości | TAK |  |
|  | czytelne oznakowanie funkcji pedałów umieszczone na podwoziu | TAK |  |
|  | koła jezdne antystatyczne, cichobieżne z obudowanymi bokami, na łożyskach kulkowych, Ø 200 mm z centralną blokadą, w tym jedno koło kierunkowe, system szybkiej jazdy na wprost | TAK |  |
|  | piąte koło jezdne ułatwiające manewrowanie wózkiem, umieszczone centralnie pod bazą jezdną gwarantujące łatwe prowadzenie wózka | TAK |  |
|  | wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe w narożach | TAK |  |
|  | możliwość montażu wieszaka kroplówek w czterech narożach ramy leża | TAK |  |
|  | wysięgnik kroplówki profilowany na wózek z regulacją wysokości i czterema haczykami | TAK |  |
|  | materac w pokrowcu nieprzemakalnym, zasuwanym na suwak | TAK |  |
|  | podwozie obudowane tworzywem sztucznym łatwe w myciu i dezynfekcji | TAK |  |
|  | rama leża zabezpieczona przed uderzeniami – listwy odbojowe od strony barierek bocznych | TAK |  |
|  | barierki boczne zabezpieczające, umieszczone po obu stronach wózka łatwo i szybko składane poniżej wysokości materaca, chromowane | TAK |  |
|  | barierki boczne zabezpieczające o wysokości min. 39 cm | TAK/podać |  |
|  | uchwyt na rolkę papieru | TAK |  |
|  | maksymalne obciążenie wózka do 240 kg | TAK |  |

- STÓŁ DO DEKONTAMINACJI – 1 SZT

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | stół do dekontaminacji wykonany w całości ze stali nierdzewnej, satynowej AISI 304 | TAK |  |
|  | Komora do mycia endoskopów dł. 700 x szer. 500x gł. 375 mm | TAK |  |
|  | Wymiary stołu; dł.2000xszer.700x wys. 900mm | TAK |  |
|  | zestaw prysznicowy na wysięgniku do mycia endoskopów | TAK |  |
|  | zestaw dyszy do mycia endoskopów | TAK |  |
|  | półka dolna | TAK |  |

- STÓŁ POMOCNICZY MAŁY- 1 SZT

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | stół pomocniczy wykonany w całości ze stali nierdzewnej, satynowej AISI 304 | TAK |  |
|  | Wymiary stołu; dł.400xszer.600x wys. 900mm | TAK |  |
|  | półka dolna | TAK |  |

- POJEMNIK MOBILNY DO TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW-  2 SZT

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szczelnie zamykany pojemnik do transportu gastroskopu w pozycji pionowej, mocowany na mobilnym stojaku , trwale oznakowany kolorem zielonym na endoskopy czyste – 1 szt. trwale oznakowany kolorem czerwonym na endoskopy brudne – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wykonany z trwałego materiału pozwalający na dezynfekcje środkami dopuszczonymi do dezynfekcji wyrobów medycznych oraz temperaturową do 95 st.C | TAK |  |
|  | Długość części zamykanej dostosowana do długości sondy gastroskopu | TAK |  |
|  | Pojemnik zaopatrzony w dolnej części w osłonę dla końcówki sondy | TAK |  |
|  | Na szczycie pojemnika uchwyt dla głowicy gastroskopu dedykowany do oferowanego modelu endoskopu . | TAK |  |
|  | Pojemnik wyposażony w uchwyt na wtyczkę dedykowany do oferowanego typu endoskopu | TAK |  |
|  | Tylna ściana pojemnika wyposażona w dwa uchwyty do szybkiego mocowania na szynie medycznej stojaka | TAK |  |
|  | Pojemnik mocowany na mobilnym stojaku wykonanym ze stali nierdzewnej z podwójnymi 5 kółkami w tym co najmniej 2 koła wyposażone w hamulce | TAK |  |
|  | Stojak dla dwóch pojemników wyposażony w mocowane poziomo dwie szyny medyczne o długości 500 mm do mocowania pojemników | TAK |  |
|  | Stojak wyposażony w uchwyt prowadzący wykonany z stali nierdzewnej | TAK |  |

- KOLUMNA ENDOSKOPOWA – 1SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna jednoramienna do montażu sufitowego | TAK |  |
|  | Pionowe regulowane za pomocą siłownika elektrycznego ramie teleskopowe kolumny o przekroju prostokątnym z ekstrudowanego anodowanego aluminium o grubości ścianek nie mniejszej niż 8 mm. Zakres ruchu pionowego nie mniejszym niż 500 mm, prędkości podnoszenia/opuszczania głowicy 8 mm/s i sile podciągu co najmniej 5000 N, | TAK |  |
|  | Głowica kolumny w układzie poziomym | TAK |  |
|  | Głowica kolumny o przekroju trapezoidalnym z zaokrąglonymi krawędziami, pozbawiona wystających śrub, wkrętów i mocowań. | TAK |  |
|  | Udźwig kolumny co najmniej 350 kg. | TAK |  |
|  | Głowica kolumny o wymiarach 700 x 230 x 145 mm (dopuszcza się 700 x 230 x 140 mm) | TAK |  |
|  | Głowica kolumny z profili aluminiowych z aluminium ekstrudowanego o grubości ścianek 2 mm | TAK |  |
|  | Głowica kolumny z zakresem obrotu 340° wokół osi pionowej ramienia. | TAK |  |
|  | Głowica kolumny malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9016) | TAK |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w poziomą szynę sprzętową (25x10) o długości 700 mm, zamocowaną w górnej części głowicy, na płaszczyźnie równoległej do osi wzdłużnej głowicy i osi wzdłużnej ramienia. | TAK |  |
|  | Poziomy uchwyt sterujący do podnoszenia i opuszczania umieszczony na głowicy, na płaszczyźnie przeciwległej do płaszczyzny z zamocowaną szyną sprzętową | TAK |  |
|  | Wyposażenie głowicy: Dwa punkty poboru tlenu w standardzie AGA Jeden punkt poboru sprężonego powietrza w standardzie AGA Jeden punkt poboru próżni w standardzie AGA Jeden punkt poboru gazów poanestetycznych AGSS Sześć gniazd 230 V 16A w dwóch obwodach (3+3) Dwa gniazda teleinformatyczne RJ45 cat6. Trzy gniazda wyrównania potencjałów EQ | TAK |  |
|  | Przewody gazowe i przewody elektryczne umieszczone w dwóch odseparowanych od siebie kanałach | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych i gniazda elektryczne nachylone w dół i umieszczone pod kątem 45° do osi pionowej ramienia. | TAK |  |

- SZAFA ENDOSKOPOWA- 1 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| - Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa z przeznaczeniem na endoskopy | TAK |  |
|  | Konstrukcja z blachy stalowej malowanej proszkowo z zabezpieczeniem antybakteryjnym | TAK |  |
|  | Górna część szafy z termoformowanego ABS, z podniesioną przednią krawędzią do zatrzymywania płynów i zintegrowaną osłoną przeciwbryzgową z trzech stron | TAK |  |
|  | Solidna podstawa, wykonana z rur stalowych malowanych wyposażona plastikowe osłony z funkcją zderzaka obwodowego | TAK |  |
|  | Podstawa wyposażona w 4 koła podwójne o średnicy 150 mm, w tym 2 z hamulcem i 1 antystatyczne | TAK |  |
|  | Wewnętrzna komora wyposażona w 6 uchwytów na endoskopy | TAK |  |
|  | Wewnętrzna komora wyposażona 1 wyjmowaną plastikową szufladę o wys. 7 cm (wymiary ISO 60x40 cm) | TAK |  |
|  | Z tyłu szafy otwory (cztery górne i cztery dolne), wyposażone w kratkę, umożliwiające recyrkulację powietrza wewnątrz szafy | TAK |  |
|  | Szafka zamykana roletą z zamkiem na kluczyk | TAK |  |
|  | Roleta z przezroczystego poliwęglanu łatwo wyjmowana, by umożliwić czyszczenie szafy | TAK |  |
|  | Lewa strona wyposażona jest w parę pionowych uchwytów do przemieszczania szafy | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki - 6 kolorów do wyboru | TAK |  |
|  | Wymiary 83x64x207 h cm (+/- 1cm) | TAK |  |

- APARAT DO ZNIECZULENIA – 1SZT

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| Lp. | APARAT do znieczulenia (Pracownia endoskopowa) | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Wbudowany blat/pólka do pisania | TAK |  |
|  | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej | TAK |  |
|  | Min. 3 szuflady na drobne akcesoria | TAK |  |
|  | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, blokada wszystkich kół aparatu, podest na stopy operatora | TAK |  |
|  | Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych zgodnych z PN, tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu | TAK |  |
|  | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V na tylnej ścianie aparatu umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej, wtyki typu AGA | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2), reduktory (bez butli) w komplecie | TAK |  |
|  | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec | TAK |  |
|  | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie | TAK |  |
| System dystrybucji gazów |  |  |  |
|  | Precyzyjne przepływomierze mechaniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-10 l/min | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 21% | TAK |  |
|  | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami | TAK |  |
| Układ oddechowy |  |  |  |
|  | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 25 l/min. | TAK |  |
|  | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-15 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. | TAK |  |
|  | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo | TAK |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | Tryb ręczny wentylacji | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | TAK |  |
|  | Wentylacja w trybie SIMV (VCV, PCV) | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |
| Regulacje |  |  |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 4 do 30 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 1:8 do 4:1 | TAK |  |
|  | Reg. czasu wdechu (podać zakres), min. 0,5 – 5 sek. | TAK |  |
|  | Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 4 do 90 odd./min | TAK |  |
|  | Reg. ciśnienia wdechowego od min 5 do 60 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. ciśnienia wspomagania od min 5 do 60 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. Objętości oddechowej (podać zakres) min: 20 – 1500 ml | TAK |  |
|  | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% | TAK |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania przepływowego w zakresie min. 0,5 - 15 l/min | TAK |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie 1 - 15 cmH2O | TAK |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV | TAK |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Alarm Apnea | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 | TAK |  |
|  | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach | TAK |  |
| Pomiar i obrazowanie |  |  |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
|  | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia średniego | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Stężenia tlenu wdechowego | TAK |  |
|  | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość i przepływ/ciśnienie. Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 10,4’’, wbudowany w korpus aparatu | TAK |  |
|  | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy | TAK |  |
|  | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, f, CO2. Trendy z min. 24 godz. | TAK |  |
|  | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu | TAK |  |
| Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu) |  |  |  |
|  | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. | TAK |  |
|  | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej | TAK |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
| iNNE |  |  |  |
|  | Jeden ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami (powietrze) z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch parowników (do wyboru sevofluranu / izofluranu ze złączem Selectatec) | TAK |  |
|  | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat i monitor jednego producenta | TAK |  |
|  | Instrukcja Obsługi w języku polskim | TAK |  |
| MONITOR PACJENTA |  |  |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15.5", rozdzielczości co najmniej 1300x700 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o). | TAK |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów. Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 różnych krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | TAK |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów | TAK |  |
|  | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: - co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, gniazdo do podłączenia ekranu kopiującego; - gniazdo do podłączenia monitora kopiującego; - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | TAK |  |
| Mierzone parametry |  |  |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca (we wszystkich monitorach). Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. Wykorzystywanie do analizy EKG 4 odprowadzeń jednocześnie, z możliwością ich wyboru. | TAK |  |
|  | W komplecie z każdym monitorem przewody EKG: - z kompletem 5 końcówek, | TAK |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 25 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF (we wszystkich monitorach). | TAK |  |
|  | Monitory wyposażone w funkcję analizującą jednocześnie sygnał EKG oraz sygnał krzywej pletyzmograficznej w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna | TAK |  |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR, ST, QT i arytmii: statystyka dot. częstości akcji serca, statystyka zdarzeń arytmii, statystyka pomiarów QT/QTc, statystyka maksymalnych i minimalnych wartości odcinka ST dla poszczególnych odprowadzeń, statystyka dot. danych stymulatora. | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,5 do +2,5 mV (we wszystkich monitorach). Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST. | TAK |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów. | TAK |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną (we wszystkich monitorach). Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 0 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3 mm/s; 6.2 mm/s 5; 12,5 mm/s; 25 mm/s. | TAK |  |
|  | Saturacja (SpO2) (we wszystkich monitorach). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 20-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych. W komplecie z każdym monitorem przewód interfejsowy oraz czujnik SpO2 na palec. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metoda oscylometryczna (we wszystkich monitorach). Zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego co najmniej od 30 do 290 mmHg. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. Pomiar sekwencyjny składający się z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem czasu trwania oraz interwału dla każdej fazy. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Możliwość pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną na tej samej kończynie co pomiar SpO2 bez wywoływania alarmu SpO2. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. | TAK |  |
|  | W komplecie z każdym monitorem przewód i mankiet średni. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe (we wszystkich monitorach). Zakres pomiarowy co najmniej od 0 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. | TAK |  |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Obliczanie wartości PPV. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. Funkcja wyświetlania dwóch krzywych ciśnienia inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero. | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). ustawiania | TAK |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 24 godzin. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 1000 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane. | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy ze stacją centralnego nadzoru przystosowanej również do obsługi nadajników telemetrycznych oraz monitorów modułowych wyposażonych w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG; - ScvO2 lub SvO2. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | TAK |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |

- SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA – 2 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafka przyłóżkowa z blatem "przyjacielem" | Tak |  |
|  | Szafka wykonana z polietylenu | Tak |  |
|  | - Szafka zamykana na dwoje drzwi z polietylenu ze zintegrowanym uchwytem, ​​otwieranych pod kątem 180° | Tak |  |
|  | Po wewnętrznej stronie drzwi szafka na papiery/czasopisma | Tak |  |
|  | Wnętrzne szafki z perforowanym dnem do wentylacji | Tak |  |
|  | Szuflada monoblokowa z polietylenu, z zaokrąglonymi krawędziami i zintegrowanym uchwytem | Tak |  |
|  | Szuflada wyjmowana, z mechanizmem blokującym | Tak |  |
|  | Przestrzeń wewnętrzna podzielona na przegródki | Tak |  |
|  | Podwójny uchwyt na butelkę z boku szafki | Tak |  |
|  | Blat „przyjaciel” o wym. 56x40 cm z funkcją np. tacy na posiłki | Tak |  |
|  | Blat „przyjaciel” metalowy w obudowie z ABS, odporna na zarysowania, z krawędziami zatrzymującymi płyny | Tak |  |
|  | Blat „przyjaciel” z regulacją wysokości na teleskopowej kolumnie wspomaganej pompą gazową, obsługiwaną przyciskiem | Tak |  |
|  | Blat „przyjaciel” wysuwany poziomo i obrotowy o 360° | Tak |  |
|  | Podstawa wyposażona w 4 podwójne, skrętne kółka o średnicy 50mm z hamulcami | Tak |  |
|  | Wymiary: 67x44x87/113 h cm (+/- 2cm) | Tak, podać |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Formularz asortymentowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.