Zaktualizowany (2) Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy)

- STOLIK ZABIEGOWY MAYO – 2 szt.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model :

Producent:

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik na narzędzia chirurgiczne typu Mayo | Tak |  |
|  | Wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna na czterech antystatycznych podwójnych kołach o średnicy 75 mm, w tym dwa koła z hamulcami | Tak |  |
|  | Podstawa z wyprofilowanej rury Ø 25 mm | Tak |  |
|  | Blat obrotowy o 360° z blokadą śrubową | Tak |  |
|  | Blat o zmiennej wysokości ustawienia regulowanej hydraulicznie, za pomocą pedału, w zakresie 830-1170 mm | Tak |  |
|  | Blat stolika o wymiarach 700x500 mm wyjmowany, z podwyższonym zewnętrznym rantem | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie 30 kg | Tak |  |
|  | Wymiary: 700x500x830/1170 h mm | Tak |  |

- WÓZEK Z DWOMA MISAMI- 2 szt.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model :

Producent:

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stojak z dwoma uchwytami i misami na odpady wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Stojak i misy wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | - Stojak przejezdny - na podstawie pięcioramiennej o śr. 635 mm | Tak |  |
|  | - W podstawie 5 kółek o śr. 50 mm, w tym 2 z hamulcem | Tak |  |
|  | Misa o śr. 320 mm, poj. ok. 6 litrów (każda) | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt do wygodnego prowadzenia | Tak |  |
|  | Wysokość stojaka 825 mm (+/- 10 mm) | Tak |  |

- WÓZEK WYBUDZENIOWY – 2 szt.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek transportowy z regulacją wysokości z leżem opartym na dwóch kolumnach | TAK |  |
|  | całkowite wymiary wózka z odbojami i barierkami bocznymi i odbojami: dł. 210 x szer. 83 x wysokość 55x87 cm | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka ze stali malowanej proszkowo zabezpieczona warstwą antybakteryjną | TAK |  |
|  | leże 2-sekcyjne, | TAK |  |
|  | uchwyty do prowadzenia wózka – od strony nóg i głowy, umożliwiające swobodę manewrów przy pacjencie | TAK |  |
|  | hydrauliczna regulacja wysokości platformy materaca leża w zakresie 87 -55 mm | TAK |  |
|  | hydrauliczna regulacja oparcia pleców w zakresie do 85o | TAK |  |
|  | hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga 17o | TAK |  |
|  | hydrauliczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 17o | TAK |  |
|  | scentralizowana hydrauliczna regulacja 3-ma pedałami umieszczonymi od strony nóg wózka: pozycji Trendelenburg, pozycji anty-Trendelenburg, regulacji wysokości | TAK |  |
|  | czytelne oznakowanie funkcji pedałów umieszczone na podwoziu | TAK |  |
|  | koła jezdne antystatyczne, cichobieżne z obudowanymi bokami, na łożyskach kulkowych, Ø 200 mm z centralną blokadą, w tym jedno koło kierunkowe, system szybkiej jazdy na wprost | TAK |  |
|  | wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe w narożach | TAK |  |
|  | wysięgnik kroplówki profilowany na wózek z regulacją wysokości i czterema haczykami | TAK |  |
|  | materac w pokrowcu nieprzemakalnym, zasuwanym na suwak | TAK |  |
|  | podwozie obudowane tworzywem sztucznym łatwe w myciu i dezynfekcji z wyprofilowanym miejscem na uchwyt do kroplówki oraz koszyk na rzeczy pacjenta | TAK |  |
|  | rama leża zabezpieczona przed uderzeniami – listwy odbojowe od strony barierek bocznych | TAK |  |
|  | barierki boczne zabezpieczające, umieszczone po obu stronach wózka łatwo i szybko składane poniżej wysokości materaca, chromowane | TAK |  |
|  | barierki boczne zabezpieczające o wysokości min. 39 cm | TAK |  |
|  | maksymalne obciążenie wózka do 240 kg | TAK |  |

- WÓZEK REANIMACYJNY- 1 SZT

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium | Tak |  |
|  | Boki i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości | Tak |  |
|  | Blat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron o 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu | Tak |  |
|  | Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka | Tak |  |
|  | Powierzchnia robocza blatu wynosząca 518x482 mm | Tak |  |
|  | Blat roboczy na wysokości 1000 mm od podłogi | Tak |  |
|  | Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 antystatyczne i 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża | Tak |  |
|  | Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS | Tak |  |
|  | Podstawa wózka na wzmocnionej ramie stalowej | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w 5 szuflad na teleskopowych prowadnicach z łożyskiem kulkowym, o profilu kwadratowym: 2 szuflady o wym. 417x470x76 h mm 2 szuflady o wym. 417x470x156 h mm 1 szuflada o wym. 417x470x236 h mm | Tak |  |
|  | Szuflady wykonane z natryskowo formowanego ABS bez miejsc łączenia i bez szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu, gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości | Tak |  |
|  | Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane z prowadnic bez użycia narzędzi | Tak |  |
|  | Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości | Tak |  |
|  | Uchwyty szuflad z tworzywowymi nakładkami (10 kolorów nakładek do wyboru), z możliwością łatwej zmiany, do identyfikowania zawartości szuflad | Tak |  |
|  | Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg | Tak |  |
|  | Szuflady zamykane na zamek centralny w postaci blokady blokowanej i odblokowywanej jednym ruchem ręki, dodatkowo z zabezpieczeniem na plombę (na wyposażeniu min. 50 plomb) | Tak/podać |  |
|  | Płyta CPR chowana pod blatem z prawej strony wózka, płyta o wym. 378x538 mm | Tak |  |
|  | Obrotowa o 360º półka pod defibrylator, o regulowanych wymiarach od 360 do 440 x 280 mm, z pasami zabezpieczającymi defibrylator przed upadkiem | Tak |  |
|  | Wysięgnik kroplówki ze stali nierdzewnej z 2 haczykami, z regulacją wysokości | Tak |  |
|  | Półka pomocnicza z ABS wysuwana spod blatu roboczego, z lewej strony wózka | Tak |  |
|  | Dwie uchylne o 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka | Tak |  |
|  | Półka pod ssak z możliwością regulacji głębokości (wym. 381x135-208mm), z lewej strony wózka | Tak |  |
|  | Kosz na odpady z tworzywa sztucznego, z wkładem wyjmowanym w celu łatwego opróżnienia, mycia i dezynfekcji, o pojemności 10 litrów, z prawej strony wózka | Tak |  |
|  | Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka, umożliwiająca łatwe wyciąganie cewników krótszych i dłuższych | Tak |  |
|  | Przestrzeń na butlę tlenową, o pojemności od 3 do 7 litrów, z pasami mocującymi, wbudowana w tylną konstrukcję wózka | Tak |  |
|  | Wymiary wózka (całkowite – z wyposażeniem): 780 x 594 x 1250 h mm | Tak |  |
|  | Całkowita nośność wózka: 300 kg | Tak |  |

- WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY- 2 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium - ściany boczne i tylna wózka wzmocnione (trójwarstwowe – aluminium-polietylen-aluminium), kolor malowany proszkowo | Tak |  |
|  | Blat wykonany z ABS z pogłębieniem – podniesione o 48 mm brzegi z trzech stron oraz niski frontowy brzeg stanowiące zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu | Tak |  |
|  | Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka | Tak |  |
|  | Powierzchnia robocza blatu wynosząca 527x466 mm | Tak |  |
|  | Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża | Tak |  |
|  | Podstawa na wzmocnionej ramie stalowej, z formowanego tworzywa ABS, z odbojnikiem na całym obwodzie wózka | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 szuflady na prowadnicach teleskopowych z łożyskiem kulkowym, o profilu kwadratowym: 3 szuflady o wym. 417x470x156 h mm 1 szuflada o wym. 417x470x236 h mm | Tak |  |
|  | Szuflady wykonane z natryskowo formowanego ABS bez miejsc łączenia i bez szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu, gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości | Tak |  |
|  | Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane z prowadnic bez użycia narzędzi | Tak |  |
|  | Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości | Tak |  |
|  | Uchwyty szuflad z tworzywowymi nakładkami (10 kolorów nakładek do wyboru), z możliwością łatwej zmiany, do identyfikowania zawartości szuflad | Tak |  |
|  | Obciążenie pojedynczej szuflady do min. 45 kg | Tak/podać |  |
|  | Centralny system zamykania szuflad na kluczyk (kluczyk składany) | Tak |  |
|  | Wysięgnik nadstawki ze stali nierdzewnej wyposażony w trzy szyny na akcesoria | Tak |  |
|  | Szyny na akcesoria z aluminium z mocowaniami pozwalającymi na łatwą i szybką zmianę wysokości szyn na wysięgniku nadstawki, o profilu 10x25 mm | Tak |  |
|  | Wyposażenie na wysięgniku nadstawki: - zestaw 5 uchylnych tworzywowych pojemników o wym. 600x130x165 h mm, z transparentnymi frontami (na szynie na akcesoria na wysięgniku nadstawki) - zestaw 4 uchylnych tworzywowych pojemników o wym. 600x170x250 h mm, z transparentnymi frontami (na szynie na akcesoria na wysięgniku nadstawki) - uchwyt potrójny na rękawiczki - na 3 pudełka rękawiczek o wym. 750x100x140 h mm (na szynie na akcesoria na wysięgniku nadstawki) | Tak |  |
|  | Z lewej strony wózka 3 transparentne, uchylne kieszenie boczne, z możliwością wyjęcia | Tak |  |
|  | Z lewej strony wózka wysuwana półka pomocnicza, np. do pisana, o obciążeniu 10 kg | Tak |  |
|  | Z prawej strony wózka 2 aluminiowe szyny na akcesoria 10x25 mm, z elementami mocującymi z ABS, pozwalającymi na łatwą i szybką (bez użycia narzędzi) zmianę wysokości lub zdjęcie z wózka | Tak |  |
|  | Z prawej strony wózka kosz na odpady z ABS z wewnętrznym wyjmowanym wkładem z polipropylenu na worek, kosz o pojemności 8 litrów, otwierany kolanem, o wym. 220x200x360 mm; z możliwością zdjęcia (zawieszony na dwóch szynach na akcesoria) – 2 szt. | Tak |  |
|  | Wymiary wózka (bez wyposażania): 662x594x1045 h mm; wysokość wózka z nadstawką 1690 mm (+/- 10 mm) | Tak/podać |  |
|  | Całkowita nośność wózka: 300 kg | Tak |  |

- SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA- 4 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafka przyłóżkowa z blatem "przyjacielem" | Tak |  |
|  | Szafka wykonana z polietylenu | Tak |  |
|  | - Szafka zamykana na dwoje drzwi z polietylenu ze zintegrowanym uchwytem, ​​otwieranych pod kątem 180° | Tak |  |
|  | Po wewnętrznej stronie drzwi szafka na papiery/czasopisma | Tak |  |
|  | Wnętrzne szafki z perforowanym dnem do wentylacji | Tak |  |
|  | Szuflada monoblokowa z polietylenu, z zaokrąglonymi krawędziami i zintegrowanym uchwytem | Tak |  |
|  | Szuflada wyjmowana, z mechanizmem blokującym | Tak |  |
|  | Przestrzeń wewnętrzna podzielona na przegródki | Tak |  |
|  | Podwójny uchwyt na butelkę z boku szafki | Tak |  |
|  | Blat „przyjaciel” o wym. 56x40 cm z funkcją np. tacy na posiłki | Tak |  |
|  | Blat „przyjaciel” metalowy w obudowie z ABS, odporna na zarysowania, z krawędziami zatrzymującymi płyny | Tak |  |
|  | Blat „przyjaciel” z regulacją wysokości na teleskopowej kolumnie wspomaganej pompą gazową, obsługiwaną przyciskiem | Tak |  |
|  | Blat „przyjaciel” wysuwany poziomo i obrotowy o 360° | Tak |  |
|  | Podstawa wyposażona w 4 podwójne, skrętne kółka o średnicy 50mm z hamulcami | Tak |  |
|  | Wymiary: 67x44x87/113 h cm (+/- 2cm) | Tak,podać |  |

- STÓŁ OPERACYJNY – 2 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół operacyjny przeznaczony do operacji ogólnochirurgicznych i ginekologicznych, blat stołu wykonany z materiałów przeziernych na całej długości stołu, bez żadnych elementów poprzecznych, umożliwiająca monitorowanie aparatem Rtg typu ramię C | TAK |  |
|  | Stół wykonany z materiałów nierdzewnych odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, podstawa stołu z osłoną ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego ABS. | TAK |  |
|  | Stół z regulacją elektromechaniczną wysokości, części plecowej, przechyłów bocznych , Trendelenburga, antyTrendelenburga, pneumatyczną regulacją części nożnej i podgłówka oraz elektromechaniczną regulacją przesuwu wzdłużnego, | TAK |  |
|  | Kolumna stołu osadzona centralnie na podstawie z osłoną teleskopową ze stali nierdzewnej oraz gumowym miechem w górnej części, przy czym miech powinien mieć możliwie szerokie użebrowanie w celu łatwego utrzymania w czystości. | TAK |  |
|  | Stół mobilny, umożliwiający łatwe przemieszczanie w każdym kierunku - cztery koła z obrotem 360 stopni w pełni zabudowane w podstawie | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne stołu – z panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu po prawej lub lewej stronie. Panel sterujący wbudowany w kolumnę tak aby front panelu był w jednej płaszczyźnie ze ścianą kolumny. | TAK |  |
|  | Blat stołu min. czterosegmentowy plus podgłówek | TAK |  |
|  | Łatwy i szybki sposób mocowań segmentów blatu bez użycia narzędzi za pomocą szybkozłączy z zatrzaskiem automatycznym | TAK |  |
|  | Długość stołu min. 208 cm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy podczas ładowania akumulatorów | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu bez szyn akcesoryjnych: 55 cm (+/-1cm) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie : 57 cm do 90 cm (+/- 2cm) | TAK, podać |  |
|  | Przechyły boczne w obie strony od poziomu: min. 200 | TAK, podać |  |
|  | Przechył Trendelenburga:350 (+/-50) | TAK,podać |  |
|  | Przechył anty – Trendelenburga :350 (+/-50) | TAK,podać |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min. 38 cm | TAK,podać |  |
|  | Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota: - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, - wysokości blatu, - przechyłów bocznych blatu, - przechyłów wzdłużnych antyTrendelenburga i Trendelenburga, - blokada stołu - ustawienie pozycji standardowej „0” - przesuw wzdłużny blatu - pilot z podświetlanymi przyciskami - możliwość zaprogramowania co najmniej jednej pozycji przez użytkownika uzyskiwanych jednym przyciskiem | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu plecowego + 75° / - 42° (+/-5°) | TAK,podać |  |
|  | Obsługa podstawowych funkcji stołu – zmiana wysokości, regulacja Trendelenburga i antyTrendelenburga, przechyłów bocznych, położenia pleców i pozycji „0“ oraz blokady stołu z panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu nożnego w zakresie min. + 20° / -90° prawego i lewego niezależnie | TAK/podać |  |
|  | Segment nożny z funkcją odwiedzenia prawej i lewej części o min 90 stopni względem osi wzdłużnej stołu i zablokowania w wybranej pozycji | TAK |  |
|  | Pneumatyczna regulacja podgłówka w zakresie +45° / - 50° (+/-5°) Podgłówek z możliwością szybkiego odłączenia za pomocą szybkozłączy automatycznych, bez mechanizmów śrubowych Szybkozłącza zlokalizowane po bokach podgłówka dołączane do wpustów w ramie stołu, Płyta podgłówka o wymiarach 54 x 30 cm, przezierna dla RTG pomiędzy wzdłużnymi częściami konstrukcyjnymi bez jakichkolwiek nieprzeziernych elementów poprzecznych zarówno w miejscu łączenia z blatem stołu jak również w centralnej części podgłówka. Regulacja pochylenia wspomagana sprężyną gazową dokonywana przy pomocy poprzecznej dźwigni zwalniającej zlokalizowanej na końcu podgłówka, | TAK,podać |  |
|  | Informacja o stanie naładowania akumulatora na pilocie i panelu sterującym na kolumnie stołu | TAK |  |
|  | Blokowanie/ odblokowywanie stołu do podłoża za pomocą elektrohydraulicznie lub elektromechanicznie podnoszonych kółek uruchamianych przyciskiem. Stół w pozycji „zablokowany“ musi stać podstawą na podłodze. Przyciski do sterowania blokadą dostępne na pilocie i na panelu sterującym | TAK |  |
|  | Wyposażenie jednego stołu: - Anestezjologiczna podpórka ręki z regulacją kąta ustawienia względem osi wzdłużnej stołu oraz pochylenia wspomaganego sprężyną gazową z zaciskiem do bocznej szyny akcesoryjnej stołu wraz z materacem - 2 kpl. - Pas do mocowania pacjenta – 1 kpl -Podpory pod nogi pacjenta, regulowane poduszki na przegubach kulowych, z zaciskami dołączane do szyn akcesoryjnych blatu – 1 para - Ekran anestezjologiczny z zaciskiem - 1 kpl | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe stołu 220 – 240V Ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK |  |
|  | Stół zasilany z wbudowanych akumulatorów z możliwością pracy z sieci 220-240V | TAK |  |
|  | Materace segmentów blatu antystatyczne, odejmowane, odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Dopuszczalne maksymalne obciążenie stołu min.450 kg | TAK,podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 275kg | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE, | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

- STOLIK POMOCNICZY CHIRURGICZNY- 2 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 z wykończeniem satynowym | Tak |  |
|  | Wymiary dł. 100x szer. 70 x wys. 90 cm | Tak |  |
|  | - blat roboczy górny płaski | Tak |  |
|  | półka pomocnicza pod blatem stabilizująca konstrukcje | Tak |  |
|  | Stopki stolika z regulacją wysokości | Tak |  |

- FOTEL WIELOFUNKCYJNY WYBUDZENIOWY – 2 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel z elektryczną regulacją wysokości na kolumnie teleskopowej | Tak |  |
|  | Fotel 3-sekcyjny, z niezależną regulacją sekcji | Tak |  |
|  | Wyściółki sekcji o zmiennej gęstości dla optymalnego komfortu z ognioodporną zmywalną, wodoodporną, antybakteryjną tapicerką, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Lekko pochylony podnóżek, poprawiający jego funkcję przeciwskurczową, wykonany z tworzywa sztucznego, z powierzchnią oparcia tapicerowaną | Tak |  |
|  | Wyprofilowane podłokietniki ze zintegrowanym uchwytem na pilota, z ergonomicznym, zsynchronizowanym ruchem w celu utrzymania prawidłowego podparcia łokcia zgodnie z różnymi kątami nachylenia oparcia. | Tak |  |
|  | Podłokietniki z regulacją nachylenia w pionie za pomocą pompki gazowej, sterowanej dźwignią umieszczoną w dolnej części podłokietnika | Tak |  |
|  | Rama podstawy i konstrukcja nośna powierzchni siedziska wykonane są z rur stalowych malowanych proszkowo epoksydowo z dodatkiem antybakteryjnym i termoformowanych osłon ABS. | Tak |  |
|  | Z boku siedziska dwie znormalizowane szyny 25x10 do mocowania akcesoriów i/lub worków drenażowych | Tak |  |
|  | - Rama podstawy z dwoma gniazdami z przeznaczeniem na wysięgnik kroplówki | Tak |  |
|  | - Schowek do przechowywania kabla zasilającego umieszczony w tylnej części podstawy | Tak |  |
|  | - Fotel wyposażony w skrętne koła antypoślizgowe, niebrudzące o średnicy 100 mm, z jednoczesną blokadą/odblokowaniem 4 kół oraz trybem „koła kierunkowego” obsługiwanym parą pedałów z tyłu podstawy | Tak |  |
|  | - Z tyłu oparcia wygodny uchwyt do pchania wraz ze zintegrowanym uchwytem na rolkę papieru | tak |  |
|  | Pilot zdalnego sterowania z przyciskami (do zawieszenia na podłokietnikach) z następującymi funkcjami: - przycisk ON/OFF, 2 diody sygnalizujące rodzaj zasilania sieciowego lub bateryjnego, gdy pilot jest włączony - podnoszenie/opuszczanie oparcia z sygnalizacją świetlną dla włączonej funkcji - pochylenie siedziska z sygnalizacją świetlną dla włączonej funkcji - podnoszenie/opuszczanie podnóżka z sygnalizacją świetlną dla włączonej funkcji - regulacja podnóżka z diodą sygnalizującą włączenie funkcji - regulacja wysokości siedziska z sygnalizacją świetlną LED dla włączonej funkcji - wstępnie ustawiona pozycja „fotela” za pomocą przycisku do szybkiego powrotu do pierwotnej pozycji w celu ułatwienia schodzenia pacjentowi - wstępnie ustawiona pozycja przycisku „pozycja do badania”, jednocześnie ustawiająca wszystkie sekcje w poziomie - zaprogramowany przycisk „Trendelenburg” z dwusekwencyjną regulacją: pierwsza (komfort Trendelenburg) ustawia siedzisko i podnóżek pod kątem 25° względem podłogi i ustawia oparcie w poziomie; drugi (standardowy Trendelenburg) wyrównuje wszystkie sekcje pod kątem 12° względem podłogi | Tak |  |
|  | - Automatyczne przejście pilota w tryb automatycznego wyłączania, gdy nie jest używany przez kilka minut, aby zmniejszyć zużycie energii. Ponowna aktywacja przez naciśnięcie przycisku włączania na pilocie. | Tak |  |
|  | - Wymiary fotela z podłokietnikami: 84x160x148 h cm (+/-1cm) | Tak,podać |  |
|  | - Wymiary powierzchni do leżenia: 213x58 cm (+/-1cm) | Tak,podać |  |
|  | - Maksymalne wymiary: 213x84 cm (+/-1cm) | Tak,podać |  |
|  | - Zakres regulacji wysokości siedziska: 57-89 cm(+/-1cm) | Tak, podać |  |
|  | - Zakres regulacji kąta siedziska: 5°-25° | Tak |  |
|  | - Pochylenie oparcia względem siedziska: 100° | Tak |  |
|  | - Zakres pochylenia oparcia: 80° | Tak |  |
|  | - Zakres pochylenia podnóżka: 40° | Tak |  |
|  | - Trendelenburg: 12°, Trendelenburg z poziomym oparciem: 25° | tak |  |
|  | - Zakres wychylenia podnóżka: cm 23(+/-1cm) | Tak, podać |  |
|  | - Bezpieczne obciążenie robocze: min. 200 kg | Tak,podać |  |
|  | - Waga fotela (bez akcesoriów): 112 kg (+/-2kg) | tak |  |

- APARAT DO ZNIECZULENIA – 2 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | # Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| aparat do znieczulenia (SALA ZABIEGOWA) |  |  |  |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Wbudowany blat/pólka do pisania | TAK |  |
|  | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej | TAK |  |
|  | Min. 3 szuflady na drobne akcesoria | TAK |  |
|  | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, blokada wszystkich kół aparatu, podest na stopy operatora | TAK |  |
|  | Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych zgodnych z PN, tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu | TAK |  |
|  | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V na tylnej ścianie aparatu umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej, wtyki typu AGA | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2), reduktory (bez butli) w komplecie | TAK |  |
|  | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec | TAK |  |
|  | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie | TAK |  |
| System dystrybucji gazów |  |  |  |
|  | Precyzyjne przepływomierze mechaniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-10 l/min | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 21% | TAK |  |
|  | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami | TAK |  |
| Układ oddechowy |  |  |  |
|  | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 25 l/min. | TAK |  |
|  | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-15 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. | TAK |  |
|  | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo | TAK |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | Tryb ręczny wentylacji | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | TAK |  |
|  | Wentylacja w trybie SIMV (VCV, PCV) | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |
| Regulacje |  |  |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 4 do 30 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 1:8 do 4:1 | TAK |  |
|  | Reg. czasu wdechu (podać zakres), min. 0,5 – 5 sek. | TAK |  |
|  | Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 4 do 90 odd./min | TAK |  |
|  | Reg. ciśnienia wdechowego od min 5 do 60 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. ciśnienia wspomagania od min 5 do 60 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. Objętości oddechowej (podać zakres) min: 20 – 1500 ml | TAK |  |
|  | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% | TAK |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania przepływowego w zakresie min. 0,5 - 15 l/min | TAK |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 15 cmH2O | TAK |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV | TAK |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Alarm Apnea | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 | TAK |  |
|  | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach | TAK |  |
| Pomiar i obrazowanie |  |  |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
|  | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia średniego | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Stężenia tlenu wdechowego | TAK |  |
|  | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość i przepływ/ciśnienie. Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 10,4’’, wbudowany w korpus aparatu | TAK |  |
|  | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy | TAK |  |
|  | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, f, CO2. Trendy z min. 24 godz. (dopuszcza się aparat z trendami graficznymi i tabelarycznymi dla VT, MV, PIP, Pateau, PEEP, Pśr, etCO2, FiO2) | TAK/podać |  |
|  | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu | TAK |  |
| Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu) |  |  |  |
|  | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. | TAK |  |
|  | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej | TAK |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
| iNNE |  |  |  |
|  | Jeden ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami (powietrze) z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch parowników (do wyboru sevofluranu / izofluranu ze złączem Selectatec) | TAK |  |
|  | Parownik Sevofluranu w komplecie | TAK |  |
|  | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat i monitor jednego producenta | TAK |  |
|  | Instrukcja Obsługi w języku polskim | TAK |  |
| MONITOR PACJENTA |  |  |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15.5", rozdzielczości co najmniej 1300x700 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o). | TAK |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów. Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 różnych krzywych dynamicznych. | TAK/podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | TAK/podać |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów | TAK |  |
|  | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: - co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, gniazdo do podłączenia ekranu kopiującego; - gniazdo do podłączenia monitora kopiującego; - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | TAK |  |
| Mierzone parametry |  |  |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca (we wszystkich monitorach). Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. Wykorzystywanie do analizy EKG 4 odprowadzeń jednocześnie, z możliwością ich wyboru. | TAK |  |
|  | W komplecie z każdym monitorem przewody EKG: - z kompletem 5 końcówek, | TAK |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 25 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF (we wszystkich monitorach). | TAK |  |
|  | Monitory wyposażone w funkcję analizującą jednocześnie sygnał EKG oraz sygnał krzywej pletyzmograficznej w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna | TAK |  |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR, ST, QT i arytmii: statystyka dot. częstości akcji serca, statystyka zdarzeń arytmii, statystyka pomiarów QT/QTc, statystyka maksymalnych i minimalnych wartości odcinka ST dla poszczególnych odprowadzeń, statystyka dot. danych stymulatora. | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,5 do +2,5 mV (we wszystkich monitorach). Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST. | TAK |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów. | TAK |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną (we wszystkich monitorach). Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 0 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3 mm/s; 6.2 mm/s 5; 12,5 mm/s; 25 mm/s. (Dopuszcza się prędkości przesuwu krzywej oddechowej regulowanej w zakresie: 0,625; 6,25; 12,5; 25 oraz 50 mm/s) | TAK |  |
|  | Saturacja (SpO2) (we wszystkich monitorach). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 20-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych. W komplecie z każdym monitorem przewód interfejsowy oraz czujnik SpO2 na palec. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metoda oscylometryczna (we wszystkich monitorach). Zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego co najmniej od 30 do 290 mmHg. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. Pomiar sekwencyjny składający się z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem czasu trwania oraz interwału dla każdej fazy. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Możliwość pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną na tej samej kończynie co pomiar SpO2 bez wywoływania alarmu SpO2. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. | TAK |  |
|  | W komplecie z każdym monitorem przewód i mankiet średni. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe (we wszystkich monitorach). Zakres pomiarowy co najmniej od 0 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. | TAK |  |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Obliczanie wartości PPV. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. Funkcja wyświetlania dwóch krzywych ciśnienia inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero. | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). ustawiania | TAK |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 24 godzin. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 1000 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane. | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy ze stacją centralnego nadzoru przystosowanej również do obsługi nadajników telemetrycznych oraz monitorów modułowych wyposażonych w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG; - ScvO2 lub SvO2. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | TAK |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |

- WOREK SAMOROZPRĘŻALNY (AMBU) – 2 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Worek samorozprężalny umożliwiający wentylację pacjentów o masie ciała od 15 kg wzwyż | Tak |  |
|  | Maksymalna dostarczana objętość oddechowa 1300 ml | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek | Tak |  |
|  | Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni | Tak |  |
|  | Obrotowe połączenie maski z zaworem pacjenta i zaworu pacjenta z workiem | Tak |  |
|  | Dodatkowa powłoka worka zabezpieczająca przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych bez skokowej utraty objętości | Tak, opisać |  |
|  | Odłączany rezerwuar tlenu o objętości 1500 ml | Tak |  |
|  | Maska dla dorosłych z miękkim pompowanym mankietem rozmiar 5 | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp 134oC), włącznie z rezerwuarem tlenu i maską | Tak |  |

- POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA– 1 SZT

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model :

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Duży kolorowy wyświetlacz 3,5”; wyświetlanie na ekranie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących infuzji; | Tak |  |
|  | Szeroki zakres współpracujących strzykawek: 2/3 5, 10, 20, 30, 50/60 , współpraca ze strzykawkami wielu producentów, możliwość skalibrowania do pracy dodatkowych strzykawek użytkownika; | TAK |  |
|  | Łatwa, intuicyjna obsługa , menu w języku polskim, podpowiedzi ekranowe podczas programowania; | TAK |  |
|  | Szeroki zakres programowanych parametrów szybkość podaży w zakresie od 0,1 do 2000 ml/h (od 0,1 do 99,99 ml/h - programowanie z krokiem 0,01 ml/h); | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w jednym z wybranych przez użytkownika trybów : podaż ciągła, podaż przerywana, tryb TPN (wzrost/stała/spadek ), podaż wieloetapowa, tryb mikro. | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia w zestawy po dwie dowolne pompy bez stosowania dodatkowych elementów i narzędzi (dopuszcza opcjonalny element do łączenia pomp w zestawy, którego montaż nie wymaga stosowania narzędzi), mocowanie na stojakach po dwie pompy jednym zaczepem. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Waga max. do 2,5 kg (wraz z akumulatorem), | TAK |  |

- DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ – 1SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny AED. | TAK |  |
|  | Defibrylator przeznaczony do terapii pacjentów w różnym wieku: - zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci – możliwość szybkiego przełączenia trybu pracy dorosły/dziecko (dedykowany przycisk lub przełącznik, bez konieczności otwierania menu ustawień). | TAK |  |
|  | Prezentacja danych na ekranie kolorowym LCD TFT o przekątnej min. 7 cali, rozdzielczość min. 800x480 pikseli. | TAK |  |
|  | Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej. | TAK |  |
|  | Poziomy energii: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,50,70,100,120,150,170,200J. | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 150 J < 5 sekund. | TAK |  |
|  | Czas ładowania do maksymalnej energii (200 J) < 6 sekund. | TAK |  |
|  | Czas uruchamiania defibrylatora z gotowością do podania wyładowania poniżej 15 sekund. | TAK |  |
|  | Dwufazowy kształt fali wyładowania – zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania. | TAK |  |
|  | Zakres impedancji pacjenta dla defibrylacji zewnętrznej: 25-250 Ohmów. | TAK |  |
|  | Zakres impedancji pacjenta dla defibrylacji wewnętrznej: 15-250 Ohmów. | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji za pomocą łyżek zewnętrznych, wewnętrznych i elektrod jednorazowych. | TAK |  |
|  | Możliwa defibrylacja przy użyciu odpowiednich elektrod samoprzylepnych. | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomów energii przy pomocy dedykowanego pokrętła na płycie czołowej (przedniej) defibrylatora wraz z przypisanymi i nadrukowanymi wartościami energii dla każdej zmiany. | TAK |  |
|  | Przycisk ładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wybranej energii na mniejszą lub większą za pomocą pokrętła po naładowaniu defibrylatora, a przed defibrylacją. Brak konieczności anulowania lub wyładowania defibrylatora. | TAK |  |
|  | Przycisk wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych. | TAK |  |
|  | Przyciski na płycie czołowej defibrylatora podpisane polskimi nazwami. | TAK |  |
|  | System dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozładowanie energii w przypadku niewykonania defibrylacji – możliwość zaprogramowania czasu do rozładowania (30, 60 i 90 sekund). | TAK |  |
|  | Wskaźnik sprawności defibrylatora w formie wyświetlacza na przedniej ścianie urządzenia. | TAK |  |
|  | Czytelna sygnalizacja sprawności/niesprawności urządzenia na panelu czołowym, widoczna nawet przy wyłączonym urządzeniu. W przypadku wykrycia usterki dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa. | TAK |  |
|  | Na łyżkach zewnętrznych wbudowany kilkustopniowy wskaźnik jakości kontaktu z pacjentem. | TAK |  |
|  | Konfigurowalny czas wstrzymania alarmu: 1, 2, 3, 5, 10 min lub nieokreślny czas. | TAK/podać |  |
|  | Głośność alarmów konfigurowalna – min. 5 poziomów. | TAK/podać |  |
|  | Głośność poleceń konfigurowalna – min. 5 poziomów. | TAK/podać |  |
|  | Możliwość zmiany koloru krzywych na ekranie – min. 7 kolorów. | TAK /podać |  |
|  | Kardiowersja | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji za pomocą: - wielofunkcyjnych elektrod podłączonych do defibrylatora - wielofunkcyjnych elektrod lub łyżek zewnętrznych oraz 3/5 odprowadzeniowych elektrod monitorujących. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora komunikatów(następnych kroków) niezbędnych do wykonania kardiowersji. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji czy defibrylator po wykonanej kardiowersji ma pozostać w trybie kardiowersji lub przejść samoistnie w tryb defibrylacji. | TAK |  |
|  | Kardiowersja synchroniczna z załamkiem R zapisu EKG. W trybie kardiowersji strzałki nad załamkami R elektrokardiogramu. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora informacji, że włączony jest tryb kardiowersji oraz podświetlany jest przycisk kardiowersji. | TAK |  |
|  | Tryb AED | TAK |  |
|  | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED - w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC. | TAK |  |
|  | Przycisk do przełączania z trybu dla dorosłych na tryb dziecięcy z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED. | TAK |  |
|  | Energia wyładowania 150J lub 170J lub 200 J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci i niemowląt. | TAK |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią do wyboru 150, 170, 200 J dla osoby dorosłej. | TAK |  |
|  | Analiza EKG oceniająca EKG pacjenta oraz jakość sygnału w celu określania czy defibrylacja jest wskazana oraz impedancję styku elektrod defibrylacyjnych. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wskaźnika kontaktu ze skórą pacjenta w formie graficznej reprezentacji jakości kontaktu elektrod wielofunkcyjnych przy użyciu min. 3 kolorów. | TAK |  |
|  | W trybie AED możliwość wyświetlania krzywej pletyzmograficznej oraz monitorowanie SpO2 oraz tętna. | TAK |  |
|  | W przypadku niewskazanej defibrylacji możliwość konfiguracji czy defibrylator ma przejść w tryb monitorowania pacjenta czy przejść w tryb RKO z komunikatami głosowymi. | TAK |  |
|  | Algorytm analizy pozwalający uniknąć defibrylacji przy rytmach, którym najczęściej towarzyszy obecność tętna lub rytmach, przy których defibrylacja nie przyniosłaby korzyści. | TAK |  |
|  | Tryb EKG i arytmii | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG pacjenta za pomocą 3 lub 7 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG – z czytelną sygnalizacją braku kontaktu. | TAK |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca we wszystkich trybach defibrylatora w zakresie min. 16 – 300 uderzeń na minutę dla osoby dorosłej oraz min. 16-350 uderzeń na minutę dla dziecka/niemowlęcia. | TAK |  |
|  | Wybór odprowadzenia z: elektrod EKG, łyżek defibrylacyjnych lub jednorazowych elektrod do defibrylacji stymulacji. | TAK |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna. | TAK |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora – CF. | TAK |  |
|  | CMRR dla sygnału EKG: min. 105dB. | TAK |  |
|  | Filtr EKG o częstotliwości sieci zasilającej 50 Hz lub 60 Hz. | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu zagrażających życiu (asystolia, migotanie komór, bradykardia, tachykardia). | TAK |  |
|  | Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca. | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie. | TAK |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał EKG z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta | TAK |  |
|  | Wyposażenie defibrylatora: przewód EKG 3 odprowadzeniowy - 1 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o stymulację pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji pacjenta – SpO2 | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia nieinwazyjnego – NIBP | TAK |  |
|  | Drukarka | TAK |  |
|  | Rejestrator termiczny – szerokość zapisu min. 50 mm. | TAK/podać |  |
|  | Przycisk drukowania uruchamia i zatrzymuje wydruk paska. | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku opóźnionego tzn. obejmującego min. 10 sekund zapisu poprzedzającego moment uruchomienia wydruku. | TAK |  |
|  | Stała prędkość wydruku 25 mm/s. | TAK |  |
|  | Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnału EKG, parametry defibrylacji. (energia rzeczywista wyładowania – dostarczona pacjentowi). | TAK |  |
|  | Możliwość wydrukowania raportów min. : podsumowanie zdarzeń, trend funkcji życiowych, test funkcjonalny, konfiguracja, informacje o zdarzeniu. | TAK |  |
|  | Zasilanie | TAK |  |
|  | Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Zasilacz i ładowarka akumulatorów fabrycznie wbudowane w defibrylator. | TAK |  |
|  | Ładowanie akumulatorów z sieci 100-240 V AC / 50 lub 60 Hz. | TAK |  |
|  | Akumulatory bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania. | TAK |  |
|  | Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym wypadnięciem przewodu zasilającego. | TAK |  |
|  | Typ akumulatora – litowo-jonowy lub litowo-polimerowy, łatwo wymieniany w razie potrzeby bez udziału serwisu i bez konieczności użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze: 2,5 godz. w przypadku monitorowania pacjenta EKG, SpO2, EtCO2, NIBP(co 15 min) a następnie 20 defibrylacji, a w przypadku defibrylacji min. 100 wyładowań z energią 200J | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100%: poniżej 3 godzin | TAK |  |
|  | Wskaźnik pojemności akumulatora na ekranie defibrylatora. W przypadku niskiego poziomu naładowania wskaźnik na płycie czołowej miga, słychać sygnał dźwiękowy oraz po włączeniu defibrylatora wyświetlany jest komunikat o akumulatorze. | TAK |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +45ºC | TAK |  |
|  | Temperatura przechowywania bez akumulatora: min. od -20 do + 70ºC. | TAK/podać |  |
|  | Praca w wilgotności: 15 – 95%. | TAK |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek zgodnie z normą IEC 68-2-32 z min. 75 cm. lub równoważną. | TAK |  |
|  | Urządzenie odporne na kurz i zalania cieczą – klasa szczelności obudowy min. IP54 – zarówno podczas pracy na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym. | TAK |  |
|  | Urządzenie odporne na wstrząsy, upadki i uderzenia – zgodnie z normą IEC 68-2-32 (lub równoważną). | TAK |  |
|  | Spełnienie wymogów bezpieczeństwa zgodnie z EN 60601-2-4 i EN 60601-1 lub równoważnych. | TAK/podać |  |
|  | Spełnianie wymagań normy EC 60601-1-2:2014/EN 60601-1-2:2015 oraz IEC 60601-1-2:2007/EN60601-1-2:2007 lub równoważnych. | TAK |  |
|  | Spełnianie norm bezpieczeństwa: EN60601-2-4:2011/GB9706.8-2009, EN 60601-1/A1:2013/GB9706.1-2007 lub równoważnych. | TAK |  |
|  | Zgodnie z normą 62304 niebezpieczeństwo wynikające z błędów oprogramowania zostały zminimalizowane przez zapewnienie zgodności produktu z wymaganiami dla oprogramowania. | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania defibrylatora w ambulansie. | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania defibrylatora na wózku jezdnym. | TAK |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta (demontowalny). | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcje EtCO2 w strumieniu bocznym lub głównym. Pomiar EtCO2, AwRR. | TAK |  |
|  | Ciężar urządzenia do 9 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem. | TAK/podać |  |
|  | Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu. | TAK |  |
|  | Krytyczne podzespoły urządzenia testowane automatycznie nie rzadziej niż co godzinę. Pełny test automatyczny nie rzadziej niż raz w tygodniu. | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu i importu konfiguracji urządzenia za pomocą dysku USB. | TAK |  |
|  | Polska wersja językowa – komunikaty ekranowe i głosowe, dokumentacja, opisy elementów sterujących. | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |

- SYSTEM DO OGRZEWANIA PACJENTA -1 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System do ogrzewania pacjenta na sali operacyjnej, składający się z jednostki sterującej i materaca grzewczego – 1kpl | Tak |  |
|  | System działający w technologii włókien węglowych, zapewniający suche grzanie kontaktowe bez udziału wody lub powietrza. | Tak |  |
|  | Jednostka sterująca z możliwością podłączenia i sterowania jednym elementem grzewczym | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary jednostki sterującej: 190x290x90mm | Tak |  |
|  | Możliwość zamocowania jednostki sterującej do stojaka do kroplówek, zawieszenia na relingu – postawienia – w komplecie niezbędny osprzęt | Tak |  |
|  | Jednostka sterująca wyposażona w uchwyt do przenoszenia | Tak |  |
|  | Napięcie wejściowe jednostki sterującej 220-240 VAC / 50 Hz | Tak |  |
|  | Niskie wyjściowe jednostki sterującej - napięcie zasilania materaca - max. 24V | Tak |  |
|  | Moc jednostki sterującej zapewniająca szybkie nagrzewanie elementów grzewczych - minimum 300W | Tak, podać |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury w zakresie 30-40˚C ze skokiem co 0,1˚C | Tak |  |
|  | Ekran ciekłokrystaliczny wyświetlający następujące informacje: - temperatura zaprogramowana, - aktualna temperatura materaca grzewczego, - temperatura ciała pacjenta - w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego, - moc grzania – wskaźnik słupkowy, - nazwa podłączonego elementu grzewczego wyświetlana w języku polskim | Tak |  |
|  | Sterowanie urządzeniem za pomocą panelu z przyciskami membranowymi | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów – wejście w tryb ustawień uruchamiane jest osobnym przyciskiem i wymaga zatwierdzenia wybranej temperatury ogrzewania | Tak |  |
|  | Alarmy: - odchylenia temperatury; - wysokiej temperatury; - rozłączenia elementu grzewczego; - niedogrzania, Alarmy z możliwością wyciszenia. | Tak |  |
|  | Alarm zaniku zasilania | Tak, opisać |  |
|  | Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze wyświetlane w języku polskim | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku przegrzania | Tak, opisać |  |
|  | Kontrola temperatury realizowana za pomocą minimum 10 czujników wbudowanych w materac | Tak, podać |  |
|  | Wymiary materaca dostosowane do wymiarów stołu operacyjnego: 120x50x3 cm – 1 szt | Tak |  |
|  | Materac przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami | Tak |  |
|  | Materac ogrzewający tylko pacjenta - nie emitujący ciepła do otoczenia. | Tak |  |
|  | Materac przezierny dla promieni RTG. | Tak |  |
|  | Materac posiadający zgrzewane pokrycie poliuretanowe zabezpieczające przed przedostaniem się płynów. | Tak |  |
|  | Materac z wbudowaną przeciwodleżynową pianką lepkosprężystą o właściwościach przeciwodleżynowych | Tak, opisać |  |
|  | Materac wyposażony w wymienny poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, przeznaczony do prania w temp. min.90OC i dezynfekcji powierzchniowej posiadający zintegrowane troki do mocowania do relingów stołu | Tak, podać |  |
|  | Wyraźne oznaczenie strony ciepłej materaca w postaci piktogramu oraz oznaczenia kolorem na pokrowcu zewnętrznym | Tak, opisać |  |
|  | Długość zintegrowanego przewodu materaca: 0,5m ±0,1 m | Tak, podać |  |
|  | Długość przewodu łączącego materac z jednostką sterującą: 2,5m ±0,1 m | Tak, podać |  |
|  | Obudowy wtyków połączeniowych wykonane z metalu, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, posiadające zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem | Tak, opisać |  |
|  | Szybki czas nagrzewania materaca– max. 15 min do temperatury 37°C | Tak, podać |  |
|  | Zgodność elektromagnetyczna z urządzeniami do monitorowania wg normy EN60601-1-2 | Tak, podać |  |
|  | Deklarowany przez producenta okres użytkowania sprzętu–do potwierdzenia zapisami instrukcji obsługi - minimum 10 lat dla jednostki sterującej - minimum 6 lat dla materaców grzewczych | Tak, podać |  |

- URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PŁYNÓW – 1 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| Lp. |  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna |  | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych |  | Tak |  |  |
|  | Suchy przepływowy podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych |  | Tak |  |  |
|  | Wymiennik ciepła w postaci płyty grzewczej z wyprofilowanym kanałem o dł. minimum 60 cm |  | Tak, opisać |  |  |
|  | Możliwość stosowania standardowych przyrządów do przetoczeń o średnicy 3,5 – 5 mm |  | Tak |  |  |
|  | Czytelny wyświetlacz temperatury |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury grzania w zakresie 35° - 42°C co 0,1 ° C |  | Tak |  |  |
|  | Alarm wysokiej temperatury |  | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem –alarm wysokiej temperatury oraz automatyczny, niezależnie działający wyłącznik bezpieczeństwa przy przekroczeniu temperatury o 3°C od temperatury ustawionej |  | Tak |  |  |
|  | Prędkość przepływu: 25-600ml/h |  | Tak |  |  |
|  | Wymiary urządzenia max: 145 x 80 x 40 mm (±5 mm) |  | Tak, podać |  |  |
|  | Waga do 300g |  | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej |  | Tak |  |  |
|  | Ochrona przed wnikaniem wody: min. IPX2 |  | Tak, podać |  |  |
|  | Klasa zabezpieczenia elektrycznego: I, BF |  | Tak |  |  |
|  | Zasilanie 100-240 V, 50/60 Hz |  | Tak |  |  |
|  | Maksymalna moc 50W |  | Tak |  |  |
|  | Instrukcja użytkowania w języku polskim |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość doposażenia podgrzewacza w zewnętrzną silikonową linię grzewczą o długości min. 80 cm z możliwością wykorzystania jak alternatywny mechanizm ogrzewania zapewniający wydajność do 1000 ml/h |  | Tak |  |  |

- APARAT DO SZYBKICH PRZETOCZEŃ – 1 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wielorazowy mankiet do szybkich przetoczeń | Tak |  |
|  | Wielorazowy mankiet do infuzji ciśnieniowych o pojemności 1000 ml | Tak |  |
|  | Owijany z zapięciem na rzep, z gruszką i ciśnieniomierzem. | Tak |  |
|  | Zbudowany z grubych, wodoodpornych włókien poliestrowych. | Tak |  |
|  | Tylna strona worka wzmocniona stałymi wewnętrznymi wkładkami. | Tak |  |
|  | Zawiera przezroczyste okno pozwalające na wizualną obserwację poziomu płynu. | Tak |  |
|  | Dokładność manometru ±2 mmHg przy 300 mmHg. | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja odporna na prucie i rozerwanie. | Tak |  |
|  | Pęcherz wykonany z TPU (termoplastyczny poliuretan). | Tak |  |
|  | Poliestrowy uchwyt z pętlą do zawieszania. | Tak |  |
|  | Pranie mankietu po odłączeniu gruszki, pęcherza i manometru w temperaturze do 30°C. | Tak |  |
|  | Nie zawiera lateksu. | Tak |  |

- MONITOR ZWIOTCZENIA MIĘŚNIOWEGO – 1 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor wyposażony w pokrętło funkcyjne oraz kolorowy ekran min. 3” do kontroli i obrazowania mierzonych parametrów. Urządzenie nie wymagające kalibracji. Czas pracy na baterii min: 2 m-ce | Tak |  |
|  | Tryby Pracy min.: ST (Single Twiitch) – pojedynczy skurcz DBS (Double Burst) – salwa dwóch impulsów 3,3; 3,2; PTC (Post Tetanic Count) – liczba potężcowa TOF (Train of Four) – seria poczwórna | Tak |  |
|  | Obrazowane parametry: TOF%: T4/T1, TOF%:T4/Tref, Liczba PTC | Tak |  |
|  | Urządzenie kompletne, przygotowane do pracy. W zestawie: - etui na akcesoria – 1 szt. - komplet elektrod do stymulacji – 1 kpl - czujnik 3D z przewodem typu „kciuk” dla dorosłych – 1 szt. | Tak |  |

- APARAT DO KOAGULACJI – 1 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| Lp. |  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diatermia chirurgiczna |  | Tak |  |
|  | Interaktywny, dotykowy min. 7-calowy ekran |  | Tak |  |
|  | Minimalne wymagania dla dotykowego min. 7 calowego ekranu: - min. 1280x800 pikseli, - min. 16 mln kolorów, - kąt widoczności ekranu min. 175° |  | Tak, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - 1 gniazdo monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm i 1-pin 5mm bez dodatkowych adapterów, - 1 gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów, - gniazdo elektrody neutralnej |  | Tak |  |
|  | Liczba miejsc w pamięci aparatu dla minimum 300 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim |  | Tak |  |
|  | Regulacja mocy cięcia do min. 400W ± 5% |  | Tak, podać |  |
|  | Możliwość regulacji stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego |  | Tak |  |
|  | Regulacja mocy koagulacji monopolarnej do min. 200W±5% |  | Tak |  |
|  | Regulacja mocy cięcia bipolarnego do min. 200W |  | Tak |  |
|  | Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do min. 120W |  | Tak |  |
|  | Możliwość przeprowadzania operacji laparoskopowych po dokupieniu min. jednego z poniższych akcesoriów: - dysektor laparoskopowy Maryland - kleszczyki laparoskopowe okienkowe proste - kleszczyki laparoskopowe okienkowe zagięte - nożyczki laparoskopowe bipolarne |  | Tak, podać |  |
|  | Aktywacja laparoskopowych instrumentów bipolarnych do koagulacji z uchwytu i włącznika nożnego |  | Tak |  |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART |  | Tak |  |
|  | Koagulacja bipolarna z funkcją AUTOSTOP |  | Tak |  |
|  | Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu |  | Tak |  |

- SSAK CHIRURGICZNY, PRÓŻNIOWY – 2 SZT

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Regulator próżni medycznej na pięciokołowym wózku, gdzie co najmniej jedno koło wyposażone jest w blokadę/hamulec. | Tak |  |
|  | Urządzenie nie wymagające zasilania elektrycznego | Tak |  |
|  | Korpus regulatora wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS, niewymagającego sterylizacji | Tak, podać |  |
|  | Pojemnik wielorazowy 2l na wydzielinę z pokrywą z zabezpieczeniem przed przelaniem | Tak |  |
|  | Uchwyt na pojemnik wielorazowy umożliwiający montaż do statywu jezdnego | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w podwójna skalę manometru 0–1000 mBar / 0-760 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji 0–990 mBar | Tak |  |
|  | Wąż ciśnieniowy , antystatyczny o dł. 3 m do punktu poboru próżni z wtykiem AGA | Tak |  |
|  | Pojemnik zabezpieczający z zaworem przeciw przelewowym przykręcany bezpośrednio do ssaka o pojemności 300 ml, do dezynfekcji w 121°C | Tak |  |
|  | Dren silikonowy do łączenia pojemników oraz pacjenta z końcówką do nasadzenia cewnika oraz z kontrola ssania. | Tak |  |
|  | Wydajność regulatora to 66 l/min | Tak, podać |  |
|  | Manometr zintegrowany z korpusem regulatora | Tak |  |
|  | Zawór szybkiego włączenia i wyłączenia próżni w łatwo dostępnym miejscu na górze regulatora | Tak |  |
|  | Oznaczony znakiem CE | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kosz na cewniki montowany za pomocą uchwytu umożliwiającego montaż do statywu jezdnego | Tak |  |

- LAMPA OPERACYJNA , SUFITOWA-  3 SZT

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System zawieszenia sufitowy – dwuczęściowe ramię obrotowe z lampą operacyjną typu LED | TAK |  |
| 2 | Jednokopułowa bezcieniowa lampa operacyjna na dwuczęściowym obrotowym ramieniu mocowanym do sufitu . Czasza kwadratowa zaoblona w celu zminimalizowania zakłóceń przepływu laminarnego. | TAK |  |
| 3 | Źródło światła – matryce diodowe złożone z min 15 diod . Wszystkie diody LED emitujące światło widzialne o zmiennej, regulowanej temperaturze barwowej. | TAK |  |
| 4 | Średnica pola oświetlanego D10 – 20cm (+/-1cm) D50 – 12cm (+/-1cm), | TAK/PODAĆ |  |
| 5 | Elektroniczna regulacja natężenia światła, temperatury barwowej i przełączania średnicy oświetlenia pola operacyjnego, bezdotykowo za pomocą sensorów zbliżeniowych umieszczonych na czaszy lampy lub na przegubie ramienia . | TAK |  |
| 6 | Lampa wyposażona w funkcję automatycznego utrzymania natężenia oświetlenia na zadanym poziomie w trakcie zmian średnicy pola oświetlanego. | TAK |  |
| 7 | Maksymalny wymiar zewnętrzny kopuły głównej max.50 cm | TAK |  |
| 8 | Soczewki lampy wykonane z bezodpryskowego poliwęglanu lub szkła lub szkła akrylowego, zatopione wewnątrz oprawy lub umieszczone pod pokrywą poliwęglanową lub ze szkła akrylowego, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu. Klasa szczelności kopuł min IP54 | TAK |  |
| 9 | Czasza wyposażona w wymienny uchwyt sterylny do przemieszczania ich przez operatora; uchwyt umieszczony w centralnej części oprawy oraz co najmniej dwa „brudne” uchwyty na czaszy. Uchwyty „brudne’’ zintegrowane z obudową nie zakłócające przepływu laminarnego. | TAK |  |
| 10 | Natężenie oświetlenia regulowane: od ≤50000 do 160000 luksów, w min. 5 krokach możliwość ustawienia trybu oświetlenia endoskopowego „ENDO” | TAK |  |
| 11 | Temperatura barwowa z możliwością regulacji w zakresie 3500-4500 ° K w krokach co 500°K lub płynnie | TAK |  |
| 12 | Wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 96 | TAK |  |
|  | Wskaźnik oddawania barwy skóry R13 ≥98 | TAK |  |
| 13 | Wskaźnik oddawania barwy czerwonej R9 ≥96 | TAK |  |
| 14 | Wgłębność oświetlenia (L1+L2 60%Ec 2008) ≥65 | TAK |  |
| 15 | Mocowanie kopuły lampy na ruchomym dwuczęściowym ramieniu osadzonym na pionowej kolumnie sufitowej z możliwością obrotu o min 350 stopni obu części ramion oraz pochylania min. jednej części ramienia oraz obrotu i pochylenia kopuły w celu doboru optymalnej pozycji | TAK |  |
| 16 | Uchwyt sterylny wymienny 2 szt./czaszę | TAK |  |
| 17 | Żywotność diod > 50 000 godzin | TAK |  |
| 18 | Lampa wyposażona w system automatycznej elektronicznej kontroli diod w celu zapewnienia stałej intensywności oświetlenia i temperatury barwowej przez cały okres świecenia | TAK |  |
| 19 | Deklaracja zgodności CE, | TAK |  |
| 20 | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] | TAK |  |

- KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 2 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna jednoramienna do montażu sufitowego | TAK |  |
|  | Pionowe regulowane za pomocą siłownika elektrycznego ramie teleskopowe kolumny o przekroju prostokątnym z ekstrudowanego anodowanego aluminium o grubości ścianek nie mniejszej niż 8 mm. Zakres ruchu pionowego nie mniejszym niż 500 mm, prędkości podnoszenia/opuszczania głowicy 8 mm/s i sile podciągu co najmniej 5000 N, | TAK |  |
|  | Głowica kolumny w układzie poziomym | TAK |  |
|  | Głowica kolumny o przekroju trapezoidalnym z zaokrąglonymi krawędziami, pozbawiona wystających śrub, wkrętów i mocowań. | TAK |  |
|  | Udźwig kolumny co najmniej 350 kg. | TAK |  |
|  | Głowica kolumny o wymiarach 700 x 230 x 145 mm | TAK |  |
|  | Głowica kolumny z profili aluminiowych z aluminium ekstrudowanego o grubości ścianek 2 mm | TAK |  |
|  | Głowica kolumny z zakresem obrotu 340° wokół osi pionowej ramienia. | TAK |  |
|  | Głowica kolumny malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9016) | TAK |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w poziomą szynę sprzętową (25x10) o długości 700 mm, zamocowaną w górnej części głowicy, na płaszczyźnie równoległej do osi wzdłużnej głowicy i osi wzdłużnej ramienia. | TAK |  |
|  | Poziomy uchwyt sterujący do podnoszenia i opuszczania umieszczony na głowicy, na płaszczyźnie przeciwległej do płaszczyzny z zamocowaną szyną sprzętową | TAK |  |
|  | Wyposażenie głowicy: Dwa punkty poboru tlenu w standardzie AGA Jeden punkt poboru sprężonego powietrza w standardzie AGA Dwa punkty poboru próżni w standardzie AGA Jeden punkt poboru gazów poanestetycznych AGSS Sześć gniazd 230 V 16A w dwóch obwodach (3+3) Dwa gniazda teleinformatyczne RJ45 cat6. Trzy gniazda wyrównania potencjałów EQ | TAK |  |
|  | Przewody gazowe i przewody elektryczne umieszczone w dwóch odseparowanych od siebie kanałach | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych i gniazda elektryczne nachylone w dół i umieszczone pod kątem 45° do osi pionowej ramienia. | TAK |  |

- KOLUMNA CHIRURGICZNA  -2 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna jednoramienna do montażu sufitowego za pomocą płyty montażowej wykonanej z blach stalowych ze stali konstrukcyjnej o grubości nie mniejszej niż 10 mm, z regulowaną wysokością instalacji. | TAK |  |
|  | Płyta montażowa mocowana do sufitu za pomocą nie mniej niż sześciu kotw montażowych. | TAK |  |
|  | Ramię kolumny o długości nie mniejszej niż 1000 mm | TAK |  |
|  | Ramię jak i głowica wyposażona w system pionizujący. | TAK |  |
|  | Głowica kolumny w układzie pionowym z możliwością regulacji jej wysokości za pomocą elektrycznego mechanizmu przegubowego umieszczonego wewnątrz słupa nośnego kolumny o wymiarach Ø 133 x 6 mm na którym podwieszona jest cała konstrukcja kolumny, zasięgu ruchu ramienia góra dół nie mniejszym niż 500 mm. | TAK |  |
|  | Głowica kolumny o przekroju poprzecznym w kształcie ośmiokąta, z lekko zaokrąglonymi krawędziami, pozbawiona wystających śrub, wkrętów i mocowań. | TAK |  |
|  | Udźwig kolumny co najmniej 250 kg. | TAK |  |
|  | Głowica kolumny o wymiarach wysokość 1000 mm x 290 mm x 230 mm , wymiary z rurami sprzętowymi 1000 mm x 454 mm x 230 mm | TAK |  |
|  | Głowica kolumny z profili aluminiowych z aluminium ekstrudowanego o grubości ścianek 2 mm | TAK |  |
|  | Głowica kolumny z zakresem obrotu 340° wyposażona w hamulec cierny | TAK |  |
|  | Ramię kolumny z zakresem obrotu 340° wyposażone w hamulec pneumatyczny | TAK |  |
|  | Głowica kolumny malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9016) | TAK |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w dwie pionowe aluminiowe prowadnice o rozstawie 96 mm i na długości całej głowicy, umieszczone na frontowej ścianie. | TAK |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w dwie pionowe aluminiowe rury sprzętowe o średnicy Ø 38 mm każda i o rozstawie mierzonym od osi rur 454 mm, rury umieszczone po bokach głowicy. Każda z rur na całej długości wyposażona w wpust na dodatkowy sprzęt | TAK |  |
|  | Uchwyt do podnoszenia i opuszczania oraz hamowania, umieszczony na głowicy z tyłu głowicy. | TAK |  |
|  | Wyposażenie głowicy: Jeden punkt poboru tlenu w standardzie AGA Dwa punkty poboru sprężonego powietrza w standardzie AGA Dwa punkty poboru próżni w standardzie AGA sprężonym powietrzem Dziesięć gniazd 230 V 16A w trzech obwodach (4+3+3) Cztery gniazda teleinformatyczne RJ45 cat6. Sześć gniazd wyrównania potencjałów EQ | TAK |  |
|  | Przewody gazowe i przewody elektryczne umieszczone w czterech odseparowanych od siebie kanałach | TAK |  |
|  | Gniazda gazowe umieszczone z tyłu kolumny, gniazda elektryczne, teleinformatyczne oraz EQ umieszczone na przedniej części kolumny. | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych i gniazda elektryczne umieszczone pod kątem 45° do płaszczyzny frontowej głowicy | TAK |  |
|  | Półka z szufladą, montowana do rur sprzętowych Ø38 mm, o wymiarach 450 x 400 mm, wysokość szuflady 120 mm. Półka wyposażona w dwie szyny sprzętowe eurostandard 25x10 po jednej z każdej strony. | TAK |  |
|  | Trzy półki, montowane do rur sprzętowych Ø38 mm, o wymiarach 450 x 400 mm. Półka wyposażona w trzy szyny sprzętowe eurostandard 25x10 po jednej z każdej strony. | TAK |  |

- PODEST ZE STALI NIERDZEWNEJ- 2 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podest 1- stopniowy ze stali nierdzewnej AISI304, wykończenie satynowe | TAK |  |
|  | stabilna konstrukcja, podstawa wykonana z rur 25x25 mm, zakończone stopkami z regulacją wysokości | TAK |  |
|  | struktura stopnia antypoślizgowa | TAK |  |
|  | wymiary: dł.600x szer.350 x wys. 220 mm | TAK |  |

- LAMPA ZABIEGOWA PRZEJEZDNA- 4 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres regulacji wysokości min. 1000mm | TAK/PODAĆ |  |
|  | Zasięg ramienia 950 mm do środka | TAK |  |
|  | Podstawa o wysokości 1580 mm oparta na pięciu kołach jezdnych, | TAK |  |
|  | Promień obrotu 950 mm | TAK |  |
|  | Całkowita moc znamionowa – 35W | TAK |  |
|  | Inteligentny systemem ochrony przed przegrzaniem źródła światła | TAK |  |
|  | Natężenie światła min.– 80.000 Lux, przy 1000mm | TAK |  |
|  | Włącznik lampy z czterostopniowym ściemniaczem natężenia światła zamontowany na ramieniu lampy | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia : 50%, 65%, 85%, 100% | TAK |  |
|  | Średnica pola roboczego D 10 (przy 1000mm) 160 mm | TAK |  |
|  | Uchwyt łatwo zdejmowany do sterylizacji | TAK |  |
|  | Średnica czaszy lampy – 360mm | TAK |  |
|  | Całkowity strumień świetlny 840 lm | TAK |  |
|  | Monitoring funkcji i żywotności źródła LED | TAK |  |
|  | Wielopozycyjny odbłyśnik z polerowanego aluminium | TAK |  |
|  | Temperatura koloru 4500K | TAK |  |
|  | Wskaźnik odnawiania barwy RA ≥ 94 | TAK |  |
|  | Wskaźnik rozpoznania barwy czerwonej R9 ≥ 97 | TAK |  |
|  | Współczynnik R13 ≥ 98 | TAK |  |
|  | Skuteczność świetlna- 31 Lm/W | TAK |  |
|  | Całkowity ciężar max. 18 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Żywotność źródła światła około 30.000 h | TAK,podać |  |

- FOTEL GINEKOLOGICZNY /UROLOGICZNY– 2 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel ginekologiczno-urologiczny 3 sekcyjny | TAK |  |
|  | Fotel z elektryczną regulacją wysokości – podnoszenie za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem na kablu | TAK |  |
|  | Oparcie regulowane za pomocą pompy gazowej przy użyciu dźwigni umieszczonych po obu stronach fotela | TAK |  |
|  | 3 sekcje z ognioodporną zmywalną, wodoodporną, antybakteryjną tapicerką, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Rama oparcia, sekcja stała, podnóżek i rama podstawy wykonane są z rur stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową, z dodatkiem antybakteryjnym | TAK |  |
|  | Sekcja nóg składana i wyjmowana | TAK |  |
|  | Wyposażony w wyjmowaną misę ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Wyposażony w dwie przegubowe, podpory ud z poliuretanu, regulowane i wyjmowane | TAK |  |
|  | Wyposażony w uchwyt na rolkę papieru z tyłu oparcia | TAK |  |
|  | Rama podstawy z osłoną z blachy giętej i termoformowanego ABS | TAK |  |
|  | Wyposażona w 4 koła - dwa stałe od strony nóg i dwa obrotowe od strony głowy pacjenta, z blokadą pedału nożnego | TAK |  |
|  | Wysokość: minimalna 57 cm, maksymalna 91 cm | TAK |  |
|  | Pochylenie oparcia: 0-55° | TAK |  |
|  | Wymiary platformy pod materac: 182x63x57/91 cm (± 2cm) | TAK,podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze: kg 170 | TAK |  |
|  | Waga 90 kg | TAK |  |

- KONTENER DO PRZEWOZU BRUDNEJ BIELIZNY – 2 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wózek wykonany w całości z lekkiego aluminium przeznaczony do przewozu brudnej bielizny lub odpadów w workach | TAK |  |
|  | ściany żebrowane, nieperforowane | TAK |  |
|  | otwierany od góry (klapa)i od frontu w 1/2 wysokości | TAK |  |
|  | dno zbiornika z zaworem do opróżniania z płynów po myciu i dezynfekcji Uchwyt do łatwego prowadzenia z boku wózka | TAK |  |
|  | Odbojniki gumowe w podstawie | TAK |  |
|  | 4 koła Ø 160 mm - 2 stałe i 2 pełno obrotowe, | TAK |  |
|  | Pojemność min. 1000L | TAK/PODAĆ |  |
|  | wymiary: 1400x760x1340 h mm | TAK |  |

- STÓŁ ZABIEGOWY – 4 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Blat z regulacją wysokości, min 2-segmentowy oparty na dwóch pantografach z których jeden od strony nożnej, drugi od strony głowy | TAK |  |
|  | Wymiar blatu w zakresie 2050 mm (+/- 50 mm) x 650 mm (+/- 10 mm) w tym długość części plecowej 630mm (+/-5mm), Grubość blatu 70mm (+/-5mm) | TAK |  |
|  | Materace segmentów antystatyczne, odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości stołu w zakresie minimum od 540mm do 930 mm lub szerszym | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga min 15° | TAK, PODAĆ |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji antyTrendelenburga min 15° | TAK, PODAĆ |  |
|  | Elektryczna regulacja części plecowej umożliwiająca uzyskanie pozycji półsiedzącej | TAK |  |
|  | Pilot sterujący umożliwiający sterowanie zmianą wysokości oraz pozycją Trendelenburga i antyTrendelenburga | TAK |  |
|  | Podstawa wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, mobilna, zapewniająca łatwy, bliski dostęp do stołu ze wszystkich stron w kształcie litery „H” , wyposażona w system blokowania , cztery koła chowane w ramionach podstawy. Długość podstawy 1100mm (+/=50mm) Szerokość podstawy w najszerszych miejscach jej ramion 650mm (+/-10mm) Szerokość podstawy w centralnej części pomiędzy ramionami nie większa niż 300mm | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru tapicerki (min 8 kolorów do wyboru) | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min 200kg | TAK/ PODAĆ |  |

- FOTEL LARYNGOLOGICZNY – 2 SZT

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel zabiegowy przeznaczony do badań i zabiegów laryngologicznych | Tak |  |
|  | Wykonany ze stali lakierowanej proszkowo z podstawą ze stali nierdzewnej lub chromowaną | Tak |  |
|  | Podstawa w formie spłaszczonej okrągłej stopy o średnicy 60cm (+/- 1cm) | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w hydrauliczną zmianę wysokości regulowaną pedałem nożnym w zakresie minimum 58cm – 75cm lub większym | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w uchylny profilowany podgłówek z możliwością odchylenia +/-25 stopni oraz wysunięcia o co najmniej 10cm | Tak |  |
|  | Blat trzyczęściowy z możliwością płynnej bezstopniowej regulacji pozycji pacjenta od pozycji siedzącej do pozycji leżącej. | Tak |  |
|  | Długość części plecowej 63cm (+/-2cm) | Tak /podać |  |
|  | Długość siedziska 47cm (+/-2cm) | Tak/podać |  |
|  | Szerokość siedziska 52cm (+/-2cm) | Tak/podać |  |
|  | Możliwość regulacji położenia części plecowej w zakresie min. od 5 do 90 stopni | Tak |  |
|  | Regulacja części plecowej wspomagana sprężyną gazową | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w funkcję automatycznego ustawiania pochylenia części nożnej w trakcie regulacji pochylenia części plecowej tj. przy opuszczaniu części plecowej automatycznie unosi się część nożna a w trakcie unoszenia części plecowej automatycznie opuszcza się część nożna | Tak |  |
|  | Możliwość obrotu blatu wokół osi pionowej o 360 stopni | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w podłokietniki z możliwością odchylenia | Tak |  |
|  | Część nożna fotela wyposażona w podporę stóp dla pacjenta | Tak |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta min. 170kg | Tak |  |

- FOTEL OKULISYCZNY– 2 SZT.

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel zabiegowy przeznaczony do badań i zabiegów okulistycznych | Tak |  |
|  | Wykonany ze stali lakierowanej proszkowo z podstawą ze stali nierdzewnej lub chromowaną | Tak |  |
|  | Podstawa w formie spłaszczonej okrągłej stopy o średnicy 60cm (+/- 1cm) | Tak/podać |  |
|  | Fotel wyposażony w hydrauliczną zmianę wysokości regulowaną pedałem nożnym w zakresie minimum 58cm – 75cm lub większym | Tak/podać |  |
|  | Fotel wyposażony w uchylny profilowany podgłówek z możliwością odchylenia +/-25 stopni oraz wysunięcia o co najmniej 10cm | Tak |  |
|  | Blat trzyczęściowy z możliwością płynnej bezstopniowej regulacji pozycji pacjenta od pozycji siedzącej do pozycji leżącej. | Tak |  |
|  | Długość części plecowej 63cm (+/-2cm) | Tak /podać |  |
|  | Długość siedziska 47cm (+/-2cm) | Tak /podać |  |
|  | Szerokość siedziska 52cm (+/-2cm) | Tak /podać |  |
|  | Możliwość regulacji położenia części plecowej w zakresie min. od 5 do 90 stopni | Tak |  |
|  | Regulacja części plecowej wspomagana sprężyną gazową | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w funkcję automatycznego ustawiania pochylenia części nożnej w trakcie regulacji pochylenia części plecowej tj. przy opuszczaniu części plecowej, automatycznie unosi się część nożna a w trakcie unoszenia części plecowej automatycznie opuszcza się część nożna | Tak |  |
|  | Możliwość obrotu blatu wokół osi pionowej o 360 stopni | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w podłokietniki z możliwością odchylenia | Tak |  |
|  | Część nożna fotela wyposażona w podporę stóp dla pacjenta | Tak |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta min. 170kg | Tak/podać |  |

- Holter EKG

Pełna nazwa urządzenia:

Typ/model:

Producent:

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania u dorosłych lub pediatrycznych pacjentów bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania u dzieci poniżej 10 kg wagi | Tak |  |
|  | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń | Tak |  |
|  | - Analiza HRV w formie tabelarycznej - Analiza ST w formie tabelarycznej | Tak |  |
|  | Cyrkiel umożliwiający automatyczny i ręczny pomiar. | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany konfiguracji klasyfikacji dla m.in.: Bradykardii, Tachykardii, Rytmu zastępczego,RR, Rytmu nadkomorowego, Bigieminii/trigeminii/ quadrigeminii nadkomorowej, Bigieminii/trigeminii/quadrigeminii komorowej | Tak |  |
|  | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg, stronicowym i kaskady | Tak |  |
|  | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta | Tak |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD | Tak |  |
|  | Menu programu i raporty w języku polskim | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem | Tak |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu | Tak |  |
|  | Wyświetlanie trendów HR, histogramu RR oraz mierzonych wartości granicznych | Tak |  |
|  | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie | Tak |  |
|  | Możliwość scalania szablonów | Tak |  |
|  | Możliwość usunięcia szumów | Tak |  |
|  | Możliwość usunięcia wybranego pobudzenia lub grupy pobudzeń | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia oraz usunięcia rozrusznika serca. | Tak |  |
|  | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego wstawienia zdefiniowanego szablonu diagnozy lekarza | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w środowisku lokalnym i sieciowym | Tak |  |
|  | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów. | Tak |  |
|  | Trendy oraz podział czasowy wzorów arytmii | Tak |  |
|  | Statystyka zmienności rytmu serca HRV | Tak |  |
|  | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. | Tak |  |
|  | Podgląd wartości granicznych ST w formie tabelarycznej | Tak |  |
|  | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG | Tak |  |
|  | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta | Tak |  |
|  | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY | Tak |  |
|  | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. | Tak |  |
|  | Możliwość analizy i interpretacji badania na 4 różnych stanowiskach jednocześnie dzięki kluczom lekarskim (4 szt.) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię | Tak |  |
|  | Rejestrator – 8 szt. Rejestrator 3, 7 -kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) Zapis danych w trybie 3 i 7 kanałowym z 5 elektrod Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 - 7 odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 Klawiatura: Mikroprzełączniki Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń Czas zapisu : 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 7 dni i nieograniczony Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału I liczby odprowadzeń) Czujnik aktywności fizycznej pacjenta Wyświetlacz LCD, 2” o rozdzielczości 128x64 Waga rejestratora – 106g Wymiary rejestratora: 102 x 62 x 24 mm Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: 40-90 cm Transmisja danych za pomocą USB, Karta SD Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji 24 bity Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz Zapis danych na karcie pamięci typu SD do 2 GB Detekcja pracy stymulatora Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): 0,049 Hz – 220 Hz Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów Impedancja wejściowa: > 20 MΩ Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 100 dB (> 115 dB)-dla kabla 5 odprowadzeniowego Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: 40-90 cm Obudowa z PC-ABS Warunki pracy : Temperatura 1°C - 55°C, Wilgotność 10% - 95%, Ciśnienie atmosferyczne 700 hPa – 1060 hPa Zakres dynamiczny: 66 mVPP Napięcie: 152 μV Maksymalny zasięg napięć | Tak |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Formularz asortymentowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.