Włocławek, dnia 31 marca 2023 r.

ZP.272.1.4.2023

WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/ (2)

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wyposażenie pomieszczeń budynku przychodni specjalistycznych w niezbędny sprzęt, w tym sprzęt medyczny w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”, 13 części, prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: 2023/S 053-155572 z dnia 15 marca 2023 r.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-8f0690d3-bf34-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 137 pzp zmienia treść SWZ.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego.

W dniu 22 marca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem o następującej treści:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ:

„Część 2 poz. 1 TOR WIZYJNY ZESTAWU ENDOSKOPOWEGO, punkt D, podpunkt 4

1. Czy Zamawiający dopuści ssak endoskopowy o nominalnym swobodnym przepływie powietrza 50l/min, który jest parametrem wyższym od wymaganego i umożliwia skuteczniejsze odsysanie?”

Odp. Zamawiający zmienia zawarty w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 2 pn. Wyposażenie pracowni endoskopowej jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany (2) Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 2 pn. Wyposażenie pracowni endoskopowej.

W dniu 23 marca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Pytanie 1

Projektowane postanowienia umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zmianę zapisu umowy doprecyzowując § 4 ust. 3 w następujący sposób:

„W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnych (wliczonych w cenę oferty) napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy w okresie gwarancji. W okresie gwarancji Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad podlegających gwarancji na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

Wykonawca powinien być zobowiązany jedynie do wykonywania obowiązków związanych ze świadczonym serwisem gwarancyjnym, czyli do napraw objętych gwarancją, nie do wykonywania napraw wykraczających poza jej zakres. Umowa w obecnym brzmieniu stanowi znaczne wykorzystanie uprzywilejowanej pozycji Zamawiającego, który jest stroną projektującą umowę i narusza zasadę równości stron umowy.”

Odp. 1. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„Pytanie 2

Projektowane postanowienia umowy § 4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu § 4 ust. 6 do 14 dni w przypadku napraw wykonywanych poza granicami RP?”

Odp. 2. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„Pytanie 3

Projektowane postanowienia umowy § 4 punkt 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zmianę zapisu umowy doprecyzowując § 4 ust. 7 w następujący sposób: „W przypadku wydłużonego terminu naprawy Zamawiający zażąda dostarczenia równoważnego wyposażenia zastępczego na czas trwania naprawy, najwcześniej na szósty dzień roboczy , w przypadku naprawy, której realizacja potrwa dłużej niż 5 dni roboczych od przyjęci a zgłoszenia.”

Odp. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. „Pytanie 4

Projektowane postanowienia umowy § 4 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zmianę zapisu umowy § 4 ust. 9 w następujący sposób:

„Wykonawca wymieni zespół/element wyposażenia na nowy, wolny od wad w sytuacji, gdy po trzykrotnej naprawie gwarancyjnej tego samego elementu wyposażenia nie działa zgodnie z przeznaczeniem. Ust. 7 stosuje się odpowiednio.”

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy/wymiany, wynikający z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy. Umowa w obecnym brzmieniu stanowi znaczne wykorzystanie uprzywilejowanej pozycji Zamawiającego, który jest stroną projektującą umowę.”

Odp. 4. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„Pytanie 5

Projektowane postanowienia umowy § 5 ust. 1 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zmianę zapisu umowy § 5 ust. 1 pkt. 2 w następujący sposób: Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar umownych

„2) W wysokości 0,1 % wartości brutto sprzętu, którego dotyczy zwłoka w usunięciu wad, za każdy dzień zwłoki przy realizacji Umowy liczonym od upływu terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, o których mowa w § 2 ust. 5.”

Biorąc pod uwagę, że przedmiotem postępowania jest różnorodna aparatura oraz meble medyczne o dużych wartościach, proponowana wysokość kar umownych jest rażąco wysoka i może spowodować, że żaden wykonawca nie złoży oferty w postępowaniu, z uwagi na zbyt duże ryzyko jakie niesie za sobą obecny wzór umowy, który stanowi naruszenie równości stron umowy.”

Odp. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający uzasadnia, że wymaga kompletnej dostawy przedmiotu umowy w ustalonym terminie,  a jednocześnie zaznacza, że w § 5 ust. 3 załącznika nr 2 do SWZ ustalono łączną maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, która nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ.

„Pytanie 6

Projektowane postanowienia umowy § 5 ust. 1 pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zmianę zapisu umowy § 5 ust. 1 pkt. 3 w następujący sposób: Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar umownych

„2) W wysokości 0,1 % wartości brutto sprzętu, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień, zawartych w § 4 ust. 6 i 7, chyba, że w żądanym przez Zamawiającego terminie Wykonawca dostarczy wyposażenie zastępcze na czas trwania naprawy.”

Biorąc pod uwagę, że przedmiotem postępowania jest różnorodna aparatura oraz meble medyczne o dużych wartościach, proponowana wysokość kar umownych jest rażąco wysoka i może spowodować, że żaden wykonawca nie złoży oferty w postępowaniu, z uwagi na zbyt duże ryzyko jakie niesie za sobą obecny wzór umowy, który stanowi naruszenie równości stron umowy.”

Odp. 6. Zamawiający zmienił załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego w udzielonych wyjaśnieniach wraz ze zmianą treści SWZ z dnia 22 marca 2023 r., które zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania w dniu 27 marca 2023 r.

„Pytanie 7

Projektowane postanowienia umowy § 5 ust. 1 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zmianę zapisu umowy § 5 ust. 1 pkt. 4 w następujący sposób: Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar umownych

„2) W wysokości 0,1 % wartości brutto sprzętu, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień, zawartych w § 4 ust. 9.”

Biorąc pod uwagę, że przedmiotem postępowania jest różnorodna aparatura oraz meble medyczne o dużych wartościach, proponowana wysokość kar umownych jest rażąco wysoka i może spowodować, że żaden wykonawca nie złoży oferty w postępowaniu, z uwagi na zbyt duże ryzyko jakie niesie za sobą obecny wzór umowy, który stanowi naruszenie równości stron umowy.”

Odp. 7. Zamawiający zmienił załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego w udzielonych wyjaśnieniach wraz ze zmianą treści SWZ z dnia 22 marca 2023 r., które zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania w dniu 27 marca 2023 r.

W dniu 23 marca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„dotyczy- załącznik nr 2 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”

„1.	Dotyczy § 4 p. 5 – Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań p. 5 w przypadku gdy serwis skontaktuje się zdalnie (telefon mail)  i na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego zdiagnozuje usterkę urządzenia. Oferowane przez nas urządzenia w przypadku awarii podaje kod błędu pozwalający na zdiagnozowanie problemu. Dzięki temu serwis przyjeżdżając do naprawy ma z sobą potrzebne części do jej wykonania.”

Odp. 1. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„2.	Dotyczy § 4 p.6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu p. 6 na: „Termin usunięcia wad w okresie gwarancji winien być nie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia o ujawnionych wadach w przedmiocie umowy. W przypadku konieczności importu części z zagranicy termin ten wydłuża się do 10 dni roboczych.”?”

Odp. 2. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„3.	Dotyczy § 4 p.9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu p. 9 na: „W przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu wyposażenia Wykonawca dokona wymiany elementu na nowy”. Pozostawienie zapisu w obecnej formie stawia Wykonawcę w bardzo niekorzystnym położeniu. W ciągu okresu trwania gwarancji może dojść do 3 awarii elementów urządzenia nie związanych ze sobą. Żądanie wymiany urządzenia na podstawie dwukrotnej awarii w ciągu min. 24 miesięcy nie ma żadnego uzasadnienia”

Odp. 3. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„4.	Dotyczy § 5 p.2, 3, 4 – Prosimy o zmianę zapisu p. 2, 3, 4 w taki sposób aby ewentualne kary były naliczane od wartości tych elementów/urządzeń, których ewentualne niezgodności dotyczą. Naliczanie kar od całości zamówienia w przypadku gdy awarii ulega element o znikomej wartości może doprowadzić do sytuacji, iż kara będzie wielokrotnie przewyższała wartość tego elementu, co naraża Wykonawcę na straty i stawia go w skrajnie niekorzystnym położeniu w stosunku do Zamawiającego?”

Odp. 4. Zamawiający zmienił (§ 5 ust. 1 pkt 3, 4) w załączniku nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego w udzielonych wyjaśnieniach wraz ze zmianą treści SWZ z dnia 22 marca 2023 r., które zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania w dniu 27 marca 2023 r. Odnośnie § 5 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 2 do SWZ Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający uzasadnia, że wymaga kompletnej dostawy przedmiotu umowy w ustalonym terminie,  a jednocześnie zaznacza, że w § 5 ust. 3 załącznika nr 2 do SWZ ustalono łączną maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, która nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ.

W dniu 24 marca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Na podstawie przepisu art. 135 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą PZP”, zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”,                   w następującym zakresie dotyczącym Części nr 9 – Wyposażanie neurologiczne:”

„1.	Dotyczy §1 ust. 9 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

Wnosimy o zmianę chwili, do której Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przedmiotu umowy, do chwili jego dostarczenia do miejsca wskazanego w umowie.

Wskazujemy, że Zamawiający informuje o toczących się pracach dotyczących budowy budynku przychodni. Rodzi to w ocenie wykonawcy ryzyka dla przedmiotu umowy, związane z trwającymi pracami budowlanymi, którym Wykonawca nie może zapobiec, gdyż nawet nie jest uprawniony do wejścia na plac budowy lub  samodzielnego poruszania się po nim.

W ocenie wykonawcy nakładanie na niego tak daleko idącego wymogu jest                 niewspółmierne i niemożliwe do zrealizowania w praktyce.”

Odp. 1. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z jego wyliczeniami pierwszy, realny termin dostawy uwzględniający obowiązujące Zamawiającego terminy w przedmiotowym postępowaniu upływał będzie w miesiącu lipcu 2023 r. Zgodnie z SWZ termin zakończenia robót budowlanych to 30 czerwca 2023 r.

„2.	Dotyczy §1 ust. 9 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

Wnosimy o wyjaśnienie, czy wobec trwających prac remontowych Zamawiający            udostępni pomieszczenie do zainstalowania przedmiotu umowy, w którym prace          remontowe zostały zakończone, które jest zamykane i nie mają do niego dostępu           osoby trzecie, np. pracownicy budowlani i które zapewnia bezpieczne                       przechowywanie przedmiotu umowy.”

Odp. 2. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z jego wyliczeniami pierwszy, realny termin dostawy uwzględniający obowiązujące Zamawiającego terminy w przedmiotowym postępowaniu upływał będzie w miesiącu lipcu 2023 r. Zgodnie z SWZ termin zakończenia robót budowlanych to 30 czerwca 2023 r. Dodatkowo Zamawiający przypomina, że zgodnie z § 2 ust. 9 załącznika nr 2 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy wyposażenia, który winien przypadać jedynie w dni robocze m.in. w celu odpowiedniego przygotowania pomieszczenia przez Zamawiającego.

„3.	Dotyczy §1 ust. 10 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

Wnosimy aby szkolenie stanowiskowe z obsługi systemu odbyło się w dniu instalacji i uruchomienia aparatu lub w przypadku braku takiej możliwości, w umówionym               terminie dogodnym dla obu stron.”

Odp. 3. Zamawiający  wyjaśnia, że szkolenie w dniu instalacji i uruchomienia elementu wyposażenia będzie możliwe,  jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę w trybie ustalonym w § 1 ust. 10 załącznika nr 2 do SWZ.

„4.	Dotyczy §1 ust. 11 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

Wnosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Wykonawca ma obliczyć wskazany w tym   postanowieniu stosunek procentowy, jeżeli do wykonania przedmiotu umowy będzie wykorzystywał 1-2 pojazdy, ewentualnie, czy wymóg ten ma zastosowanie, gdy             Wykonawca będzie wykorzystywał 1-2 pojazdu.”

Odp. 4. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 36a. ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1083, ze zm.), udział pojazdów, o którym mowa w art. 34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.

Dopiero przy pięciu używanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy pojazdach zaktualizuje się obowiązek z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (5 x 10% = 0,5 pojazdu i zaokrąglamy w górę do jednego pojazdu).

W związku z powyższym jeżeli łączna flota używanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy pojazdów wynosi 4 lub mniej, nie ma potrzeby zapewnienia pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988, ze zm.) używanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Zamawiający w postępowaniu nie wskazywał Wykonawcy ilości pojazdów, przy liczbie których należy zrealizować przedmiotowe zamówienie i decyzję w tej kwestii pozostawił Wykonawcy.

„5.	Dotyczy §2 ust. 8 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie dochodził od Wykonawcy          odszkodowania lub nie wyciągał względem wykonawcy innych konsekwencji, np. kar umownych lub odstępował od umowy, jeżeli w wyposażeniu powstaną uszkodzenia związane z toczącymi się pracami remontowymi lub udziałem osób trzecich poruszających się po placu budowy.„

Odp. 5. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z jego wyliczeniami pierwszy, realny termin dostawy uwzględniający obowiązujące Zamawiającego terminy w przedmiotowym postępowaniu upływał będzie w miesiącu lipcu 2023 r. Zgodnie z SWZ termin zakończenia robót budowlanych to 30 czerwca 2023 r.

„6.	Dotyczy §4 ust. 3 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w ramach gwarancji lub rękojmi Wykona naprawy tylko w wyniku stwierdzonych wad urządzenia nie wynikających z użytkowania.

Wszystkie inne usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi nie podlegają gwarancji i naprawie na koszt wykonowacy”

Odp. 6. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„7.	Dotyczy §4 ust. 9 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

Wnosimy o zmianę postanowienia na następujące „Wykonawca w terminie do 30 dni roboczych od zgłoszenia wymieni wyposażenie na nowe, wolne od wad w sytuacji, gdy po dwukrotnej naprawie tego samego elementu wyposażenia, wyposażenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem, a kolejne naprawy nie spowodują przywrócenia działania wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Ust. 7 stosuje się odpowiednio.””

Odp. 7. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„8.	Dotyczy §4 ust. 9 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że obowiązek wymiany dotyczy jedynie sytuacji, gdy   dwukrotna naprawa dotyczyła tego samego elementu wyposażenia, a nie jakichkolwiek dwóch napraw, np. dwóch różnych usterek lub elementów wyposażenia.”

Odp. 8. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„9.	Dotyczy §6 ust. 2 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

Odnośnie obowiązku zawarcia umowy powierzenia przetwarzania

Wnosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od obowiązku zawarcia przez                   Wykonawcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Świadczenie usług gwarancyjnych lub serwisowych nie wymaga transferu danych do Wykonawcy.

W ocenie wykonawcy przeprowadzenie serwisu lub naprawy urządzenia nie wymaga zapoznawania się przez wykonawcę z danymi osobowymi zgromadzonymi w                 urządzeniu. Należyte przeprowadzenie serwisu lub naprawy jest możliwe, gdy              wykonawca nie będzie mieć dostępu do danych osobowych. Urządzenie, które ma podlegać serwisowi, umożliwia przed przystąpieniem do serwisu utworzenie pustej bazy danych lub pseudonimizację danych osobowych. Zabiegi te spowodują, że wykonawca nie będzie miał możliwości zapoznania się z danymi osobowymi. Przed przystąpieniem do serwisu lub naprawy udzielimy Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień związanych z prawidłowym przygotowaniem urządzenia. W procesie ochrony danych osobowych na administratorze spoczywa obowiązek minimalizowania operacji przetwarzania danych osobowych, czemu może służyć odpowiednie przygotowanie urządzenia przed serwisem lub naprawą, tak aby osoby, które nie mają potrzeby przetwarzania danych osobowych, tych danych nie                     przetwarzały.”

Odp. 9. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 6 ust.2 załącznika nr 2 do SWZ Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych, przed rozpoczęciem przetwarzania tych danych w zakresie i celu związanym z wykonywaniem przedmiotu umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych lub serwisowych przedmiotu umowy, tylko w sytuacji gdy wystąpi konieczność przetwarzania danych osobowych i będzie to wymagane odpowiednimi przepisami, w tym przepisami o ochronie praw pacjenta.

„10. Dotyczy §1. ust. 11 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

Wnosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od obowiązku stosowania wymogów określonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r., uznając je za                    bezzasadne w stosunku do Wykonawcy i przedmiotu zamówienia. Przedmiotem               zamówienia jest dostawa aparatury medycznej i stosowanie do tego zadania                  wymienionych regulacji nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach.”

Odp. 10. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych: „Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Przepisu nie stosuje się do zlecania lub powierzania wykonania zadania publicznego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, oraz do wykonywania, zlecania lub powierzania zadań publicznych dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg polegającego na mechanicznej metodzie oczyszczania jezdni ulic, w szczególności zamiataniu i zmywaniu oraz zapobieganiu i zwalczaniu śliskości zimowej, w tym gołoledzi i usuwaniu śniegu.”

Zamawiający w postępowaniu nie wskazywał Wykonawcy ilości pojazdów przy liczbie których należy zrealizować przedmiotowe zamówienie i decyzję w tej kwestii pozostawił Wykonawcy. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli Wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu umowy do 4 pojazdów we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, spełnia wymagania określone w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, bez konieczności używania do wykonania przedmiotu umowy pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

W dniu 25 marca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Umowa

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na kilka części i jego oferty zostaną w danej części uznane za najkorzystniejsze, to Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie odrębnych umów w zakresie danej części, z uwagi na możliwe różne warunki i termin dostawy. Zwracamy uwagę, że zgodnie z istniejącymi zapisami SWZ oraz wzoru umowy Wykonawca może złożyć ofertę na kilka części i jednego dnia dostarczyć przedmiot zamówienia, obejmujący nawet kilkadziesiąt pozycji specjalistycznego sprzętu medycznego obejmującego różne dziedziny medycyny, przeprowadzić szkolenie i przekazać go użytkownikowi, co jest z logicznego punktu widzenia niewykonalne, szczególnie dla Zamawiającego, który będzie miał obowiązek go przyjąć.”

Odp. 1. Zamawiający wyjaśnia, że na każdą część zostaną podpisane odrębne umowy w sprawie zamówienia publicznego i terminy dostaw będą zróżnicowane.

„Umowa § 1 ust. 8

1. W związku z tym, iż Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku dostarczanego wyposażenia ze środka transportu, jego przetransportowania (wniesienia), rozpakowania z opakowań, montażu, instalacji i uruchomienia w pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, a także usunięcia i zutylizowania wszelkich powstałych, w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego będą odpowiednio przygotowane i a ich stan istniejący na dzień realizacji dostawy umożliwi wykonanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy.”

Odp. 1. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z jego wyliczeniami pierwszy, realny termin dostawy uwzględniający obowiązujące Zamawiającego terminy w przedmiotowym postępowaniu upływał będzie w miesiącu lipcu 2023 r. Zgodnie z SWZ termin zakończenia robót budowlanych to 30 czerwca 2023 r. Dodatkowo Zamawiający przypomina, że zgodnie z § 2 ust. 9 załącznika nr 2 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy wyposażenia, który winien przypadać jedynie w dni robocze m.in. w celu odpowiedniego przygotowania pomieszczenia przez Zamawiającego.

„Umowa § 1 ust. 9

1. Z uwagi na to, że Wykonawca nie posiada możliwości fizycznych ani prawnych do dysponowania nieruchomością Zamawiającego, wobec tego nie może dokonać należytego zabezpieczenia wyposażenia na własną odpowiedzialność, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy oraz podpisania protokołu odbioru w dniu dostawy przedmiotu zamówienia.”

Odp. 1. Zamawiający  wyjaśnia, że odbiór kompletnego przedmiotu umowy w dniu dostawy będzie możliwy,  jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę. Dodatkowo Zamawiający przypomina, że zgodnie z § 2 ust. 9 załącznika nr 2 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy wyposażenia, który winien przypadać jedynie w dni robocze.

„Umowa § 1 ust. 10

1. Prosimy Zamawiającego o wskazanie osoby odpowiedzialnej za ustalenia związane z przeszkoleniem pracowników Wykonawcy. Niedopuszczalnym jest wskazanie w umowie Użytkownika jako placówki „Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku / Powiatowe Centrum Zdrowia”.”

Odp. 1. Zamawiający  wyjaśnia, że osoby odpowiedzialne za bezpośrednią współpracę ze strony Zamawiającego zostaną wskazane w podpisywanej umowie w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z § 7 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że po odbiorze nowo budowanego obiektu, Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku  zmieni nazwę na Powiatowe Centrum Zdrowia we Włocławku.

„Umowa § 2 ust. 2

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązek przeszkolenia pracowników dotyczy jedynie aparatury medycznej, która tego wymaga, nie mebli medycznych oraz prostych urządzeń. Pragniemy zauważyć, iż wraz z dostawą dostarczane są instrukcje obsługi wyrobów, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z obsługą mebli oraz prostych urządzeń w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu.”

Odp. 1. Zamawiający  wyjaśnia, że przeszkolenia pracowników Zamawiającego celem prawidłowej obsługi i konserwacji przedmiotu umowy dotyczy wszystkich elementów wyposażenia, we wszystkich częściach.

„Umowa § 2 ust. 3

1. Z uwagi na fakt, że przedmiotem dostawy są zróżnicowane wyroby medyczne wymagające przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia przyszłych użytkowników, których imienną listę musi określić Zamawiający, na co Wykonawca nie ma wpływu, prosimy o wyłączenie wymogu przeprowadzenia szkolenia z zakresu protokołu odbioru. Wymagane szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym przez Strony potwierdzone protokołem z przeprowadzonego szkolenia.”

Odp. 1. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„Umowa § 2 ust. 4

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy oraz podpisania protokołu odbioru w dniu dostawy przedmiotu zamówienia. Pragniemy zauważyć, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczany sprzęt do momentu jego odbioru. Biorąc pod uwagę, że potencjalna dostawa może być realizowana w trakcie trwania robót budowlanych przedłużający się odbiór przedmiotu zamówienia może narażać potencjalnego Wykonawcę na szkody, które nie będą przez niego zawinione.”

Odp. 1. Zamawiający  wyjaśnia, że odbiór kompletnego przedmiotu umowy w dniu dostawy będzie możliwy,  jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę. Dodatkowo Zamawiający przypomina, że zgodnie z § 2 ust. 9 załącznika nr 2 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy wyposażenia, który winien przypadać jedynie w dni robocze. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z jego wyliczeniami pierwszy, realny termin dostawy uwzględniający obowiązujące Zamawiającego terminy w przedmiotowym postępowaniu upływał będzie w miesiącu lipcu 2023 r. Zgodnie z SWZ termin zakończenia robót budowlanych to 30 czerwca 2023 r. „Umowa § 2 ust. 5 – Część 1,

1. W związku z faktem, iż w zakresie przedmiotu zamówienia znajdują się wyroby produkowane na zamówienie, których cykl produkcji wynosi do kilku tygodni i jest niemożliwy do skrócenia, co Zamawiający potwierdza określając termin dostawy przedmiotu zamówienia  z części  1 w zakresie od 84 do 112 dni, niemożliwym do spełnienia jest wymóg usunięcia w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), niezgodności z Umową, niekompletności wyposażenia, niespełniania wymagań jakościowych, czy też wadliwości dostarczanych wyrobów. Pragniemy zauważyć, iż celem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością. Przedmiot zamówienia znajdujący się w części 1 będzie dostarczany od wielu producentów, co może zwiększać ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych, na które nie będzie mieć wpływu ani Zamawiający, ani Wykonawca. Wobec powyższego, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu na usunięcie ewentualnych niezgodności/wad/niekompletności wyposażenia do 30 dni roboczych.”

Odp. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający uzasadnia, że wymaga kompletnej dostawy przedmiotu umowy w ustalonym terminie.

„Umowa § 2 ust. 5 – Część 2

1. W związku z faktem, iż w zakresie przedmiotu zamówienia znajdują się wyroby produkowane na zamówienie, których cykl produkcji wynosi do kilku tygodni i jest niemożliwy do skrócenia, co Zamawiający potwierdza określając termin dostawy przedmiotu zamówienia  z części 2 w zakresie od 84 do 112 dni, niemożliwym do spełnienia jest wymóg usunięcia w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), niezgodności z Umową, niekompletności wyposażenia, niespełniania wymagań jakościowych, czy też wadliwości dostarczanych wyrobów. Pragniemy zauważyć, iż celem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością. Przedmiot zamówienia znajdujący się w części 2 będzie dostarczany od wielu producentów, co może zwiększać ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych, na które nie będzie mieć wpływu ani Zamawiający, ani Wykonawca. Wobec powyższego, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu na usunięcie ewentualnych niezgodności/wad/niekompletności wyposażenia do 30 dni roboczych.”

Odp. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający uzasadnia, że wymaga kompletnej dostawy przedmiotu umowy w ustalonym terminie.

„Umowa § 2 ust. 5 – Część  5

1. W związku z faktem, iż w zakresie przedmiotu zamówienia znajdują się wyroby produkowane na zamówienie, których cykl produkcji wynosi do kilku tygodni i jest niemożliwy do skrócenia, co Zamawiający potwierdza określając termin dostawy przedmiotu zamówienia  z części  5, w zakresie od 84 do 112 dni, niemożliwym do spełnienia jest wymóg usunięcia w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), niezgodności z Umową, niekompletności wyposażenia, niespełniania wymagań jakościowych, czy też wadliwości dostarczanych wyrobów. Pragniemy zauważyć, iż celem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością. Przedmiot zamówienia znajdujący się w części 5 będzie dostarczany od kilku producentów, co może zwiększać ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych, na które nie będzie mieć wpływu ani Zamawiający, ani Wykonawca. Wobec powyższego, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu na usunięcie ewentualnych niezgodności/wad/niekompletności wyposażenia do 30 dni roboczych.”

Odp. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający uzasadnia, że wymaga kompletnej dostawy przedmiotu umowy w ustalonym terminie.

„Umowa § 2 ust. 6

1. Z uwagi na fakt, że przedmiotem dostawy są zróżnicowane wyroby medyczne wymagające przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia przyszłych użytkowników, których imienną listę musi określić Zamawiający na co Wykonawca nie ma wpływu, prosimy  Zamawiającego o wyłączenie protokołu z przeprowadzonego szkolenia jako podstawy do wystawienia faktury VAT. Zwracamy uwagę, że zgodnie z istniejącymi zapisami SWZ oraz wzoru umowy Wykonawca może jednego dnia dostarczyć przedmiot zamówienia, obejmujący kilkadziesiąt pozycji specjalistycznego sprzętu medycznego obejmującego różne dziedziny medycyny, przeprowadzić szkolenie i przekazać go użytkownikowi co daje mu podstawę do wystawienia faktury VAT. Jest to z logicznego punktu widzenia niewykonalne szczególnie dla Zamawiającego, który będzie miał obowiązek przyjąć dostarczony przedmiot zamówienia.”

Odp. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że na każdą część zostaną podpisane odrębne umowy w sprawie zamówienia publicznego, ze zróżnicowanymi maksymalnymi terminami wykonania przedmiotu umowy, w ramach których ostatecznemu uzgodnieniu pomiędzy Stronami podlegają terminy dostaw, szkoleń i odbiorów.

„Umowa § 2 ust. 8

1. W związku z tym, iż potencjalny termin realizacji przedmiotu zamówienia może przypadać w trakcie trwania robót budowlanych, na co potencjalny Wykonawca nie ma wpływu, prosimy Zamawiającego o wykreślenie ze wzoru umowy § 2 ust. 8 następującego zdania „Wykonawca wyraża zgodę na dostawę wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem wyposażenia w trakcie trwania robót budowlanych i bierze wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.” Powyższe sformułowanie zrzuca na potencjalnego Wykonawcę całą odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań umowy w warunkach utrudniających jej realizację oraz naraża potencjalnego Wykonawcę na szkody, za które nie może ponosić odpowiedzialności, ponieważ nie jest Wykonawcą robót budowlanych. Zawieranie w postanowieniach umowy zapisów zrzucających pełną odpowiedzialność na Wykonawcę stanowi rażące i istotne naruszenie zasady równości stron Umowy oraz znacząco wykorzystuje uprzywilejowaną pozycję Zamawiającego, który jest stroną narzucającą warunki i projektującą umowę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto Zamawiający winien wskazać potencjalnemu Wykonawcy miejsce na dostawę sprzętu, które nie będzie narażać potencjalnego Wykonawcy na szkody, a więc przygotowane odpowiednio do montażu, instalacji i uruchomienia dostarczanego sprzętu.”

Odp. 1. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z jego wyliczeniami pierwszy, realny termin dostawy uwzględniający obowiązujące Zamawiającego terminy w przedmiotowym postępowaniu upływał będzie w miesiącu lipcu 2023 r. Zgodnie z SWZ termin zakończenia robót budowlanych to 30 czerwca 2023 r.

„Umowa § 2 ust. 8

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku, gdy w dostarczanym sprzęcie powstaną uszkodzenia związane z trwającymi robotami budowlanymi lub działaniem osób trzecich znajdujących się na terenie budowy, Zamawiający nie będzie wyciągał konsekwencji (tj. odstąpienie, kary umowne) od Wykonawcy dostarczającego sprzęt.”

Odp. 1. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z jego wyliczeniami pierwszy, realny termin dostawy uwzględniający obowiązujące Zamawiającego terminy w przedmiotowym postępowaniu upływał będzie w miesiącu lipcu 2023 r. Zgodnie z SWZ termin zakończenia robót budowlanych to 30 czerwca 2023 r.

„Umowa § 3 ust. 1

1. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na realizację ze pomocą dostaw częściowych oraz dopisanie w 3 ust. 1 następującego postanowienia:

„Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych, wystawionych po dokonaniu dostawy każdej pojedynczej partii wyposażenia, stanowiącej dostawę częściową. Harmonogram dostaw częściowych zostanie ustalony z Zamawiającym w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.”

Zwracamy uwagę, że zgodnie z istniejącymi zapisami SWZ oraz wzoru umowy Wykonawca może złożyć ofertę na kilka części i jednego dnia dostarczyć przedmiot zamówienia, obejmujący kilkadziesiąt pozycji specjalistycznego sprzętu medycznego obejmującego różne dziedziny medycyny, przeprowadzić szkolenie i przekazać go użytkownikowi co daje mu podstawę do wystawienia faktury VAT. Jest to z logicznego punktu widzenia niewykonalne szczególnie dla Zamawiającego, który będzie miał obowiązek przyjąć dostarczony przedmiot zamówienia”

Odp. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że na każdą część zostaną podpisane odrębne umowy w sprawie zamówienia publicznego, ze zróżnicowanymi maksymalnymi terminami wykonania przedmiotu umowy, w ramach których ostatecznemu uzgodnieniu pomiędzy Stronami podlegają terminy dostaw, szkoleń i odbiorów. Wtórny podział pojedynczych umów/części w zakresie dostaw, odbiorów i rozliczenia finansowego grozi nadmiernymi trudnościami technicznymi i organizacyjnymi u Zamawiającego.

„Umowa § 3 ust. 8

1. Prosimy Zamawiającego o zgodę na przesłanie faktury elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego bądź drogą mailową na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.”

Odp. 1. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„Umowa § 4 ust. 3

1. Prosimy Zamawiającego na zmianę brzmienia zapisu umowy w § 4 ust. 3 poprzez doprecyzowanie zapisu w następujący sposób:

„W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnych (wliczonych w cenę oferty) napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy w okresie gwarancji. W okresie gwarancji Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad podlegających gwarancji na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.”

Pragniemy zauważyć, iż zapis w obecnym brzmieniu stanowi rażące i istotne naruszenie zasady równości stron Umowy oraz znacząco wykorzystuje uprzywilejowaną pozycję Zamawiającego, który jest stroną narzucającą warunki i projektującą umowę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.”

Odp. 1. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„Umowa § 4 ust. 4

1. Prosimy Zamawiającego o skrócenie do 3 dni  terminu na powiadomienie Wykonawcy o wszelkich ujawnionych wadach od dnia powzięcia wiadomości o wadzie. Pragniemy zauważyć, że w przypadku aparatury medycznej niezwykle istotną rolę w procesie naprawy może odgrywać czas na jej podjęcie. Zbyt długi czas na zgłoszenie od momentu wystąpienia wady może grozić pogłębieniem awarii. Ponadto prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przyjmowania zgłoszeń o ujawnionych wadach za pomocą faksu oraz zgodę na przesyłanie zgłoszeń za pomocą poczty elektronicznej, co zapewni ciągłość komunikacji oraz rozszerzy możliwość uzupełnienia zgłoszenia np. o odpowiednie fotografie niezbędne do przyjęcia zgłoszenia.”

Odp. 1. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„Umowa § 4 ust. 5

1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie maksymalnego czasu reakcji liczonego od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wady do czasu przybycia na miejsce osoby ze strony Wykonawcy, wstępne zdiagnozowanie przyczyny wady i oszacowanie czasu naprawy do 4 dni roboczych, z możliwością kontaktu telefonicznego lub innego zdalnego jako reakcji serwisu.”

Odp. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ.

„Umowa § 4 ust. 6

1. Prosimy Zamawiającego o zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie wad w okresie gwarancji do 30 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy bądź wysyłki urządzenia do producenta.”

Odp. 1. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„Umowa § 4 ust. 7

1. Z uwagi na fakt, iż przedmiotem postępowania jest zarówno sprzęt, meble medyczne, jak i zróżnicowana, specjalistyczna aparatura medyczna, z której część stanowi wyroby produkowane na specjalne zamówienie zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, nie jest możliwe zapewnienie równoważnego wyposażenia zastępczego w przypadku niektórych wyrobów. Wobec powyższego prosimy Zamawiającego o zmianę wymogu opisanego w § 4 ust. 7 projektu umowy i zgodę na dostarczenie w uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego równoważnego wyposażenia zastępczego na czas trwania naprawy, tylko w przypadku sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia możliwości wykonywania zaplanowanych procedur medycznych, w terminie nie wcześniejszym niż po upływie 30 dni roboczych, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może żądać sprzętu zastępczego w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia”

Odp. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ.

„Umowa § 4 ust. 9

1. Prosimy Zamawiającego o zmianę brzmienia zapisu § 4 ust. 9 umowy w następujący sposób:

„Wykonawca wymieni podzespół/element wyposażenia na nowy, wolny od wad w sytuacji, gdy po trzykrotnej naprawie gwarancyjnej tego samego elementu wyposażenia nie działa zgodnie z przeznaczeniem.”

Należy również zwrócić uwagę, iż w umowach zawieranych w wyniku zamówień publicznych na dostawy, jest powszechną praktyką, iż w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu, Wykonawca zobowiązany jest wymienić ten element/podzespół na nowy na własny koszt. Pragniemy zauważyć, iż przedmiotem postępowania objęta jest m.in. specjalistyczna aparatura medyczna, część z urządzeń jest produkowanych na specjalne zamówienie, z indywidualnie dostosowanymi parametrami do oczekiwań Zamawiającego, a w przypadku gdy wymiana elementu/podzespołu na nowy w opinii producenta wyrobu gwarantuje sprawność urządzenia, producenci wyrobów medycznych z wielu względów nie dokonują wymiany całej aparatury na nową.  Żądanie dostarczenia sprzętu na nowy stanowi znaczne naruszenie równości stron Umowy, ponieważ to producent wyrobu medycznego jako profesjonalista świadczy usługę serwisu gwarancyjnego i ocenia zasadność dokonania naprawy bądź wymiany urządzenia.”

Odp. 1. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„Umowa § 5 ust. 1 pkt. 1

1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, do wysokości 5 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Proponowana wysokość kary umownej w przypadku np. części 1-6, jest rażąco wysoka w ocenie Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16 ), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi do ich unieważnienia.”

Odp. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ.

„Umowa § 5 ust. 1 pkt. 2

1. W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kar umownych jest niewspółmierna do ewentualnego  uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki przy realizacji Umowy liczonym od upływu terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, o których mowa w § 2 ust. 5., nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Biorąc pod uwagę obszerność przedmiotu zamówienia oraz fakt, iż dostawą np.  w zakresie części 1-6, są objęte meble, sprzęt oraz aparatura medyczna o dużej wartości, czego Zamawiający był świadomy dokonując szacowania wartości zamówienia, naliczanie kar od całkowitej wartości umowy brutto, nie od wartości sprzętu podlegającemu uchybieniu jest niedopuszczalne.

Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki przy realizacji Umowy liczonym od upływu terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, o których mowa w § 2 ust. 5., w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko np. w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 5  ust 1 pkt. 2  wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do wysokości 0,1 % wartości brutto sprzętu, którego dotyczy zwłoka w usunięciu wad, za każdy dzień zwłoki przy realizacji Umowy liczonym od upływu terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, o których mowa w § 2 ust. 5.”

Odp. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający uzasadnia, że wymaga kompletnej dostawy przedmiotu umowy w ustalonym terminie,  a jednocześnie zaznacza, że w § 5 ust. 3 załącznika nr 2 do SWZ ustalono łączną maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, która nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że kara przewidziana w § 5 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy nie dotyczy opóźnienia, o którym wspominają Wykonawca i przywołane wyroki KIO, a ewentualnej zwłoki względem ustalonego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze.

„Umowa § 5 ust. 1 pkt. 3

1. W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kar umownych jest niewspółmierna do ewentualnego  uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień, zawartych w § 4 ust. 6 i 7, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Biorąc pod uwagę obszerność przedmiotu zamówienia oraz fakt, iż dostawą np. w zakresie części 1-6, są objęte meble, sprzęt oraz aparatura medyczna o dużej wartości, czego Zamawiający był świadomy dokonując szacowania wartości zamówienia, naliczanie kar od całkowitej wartości umowy brutto, nie od wartości sprzętu podlegającemu uchybieniu jest niedopuszczalne. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień, zawartych w § 4 ust. 6 i 7, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko np. w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 5  ust 1 pkt. 3  wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do wysokości 0,1 % wartości brutto sprzętu, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień, zawartych w § 4 ust. 6 i 7, chyba, że w żądanym przez Zamawiającego terminie Wykonawca dostarczy wyposażenie zastępcze na czas trwania naprawy.”

Odp. 1. Zamawiający zmienił załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego w udzielonych wyjaśnieniach wraz ze zmianą treści SWZ z dnia 22 marca 2023 r., które zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania w dniu 27 marca 2023 r.

„Umowa § 5 ust. 1 pkt. 4

1. W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kar umownych jest niewspółmierna do ewentualnego  uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień, zawartych w § 4 ust. 9, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Biorąc pod uwagę obszerność przedmiotu zamówienia oraz fakt, iż dostawą np. w zakresie części 1-6, są objęte meble, sprzęt oraz aparatura medyczna o dużej wartości, czego Zamawiający był świadomy dokonując szacowania wartości zamówienia, naliczanie kar od całkowitej wartości umowy brutto, nie od wartości sprzętu podlegającemu uchybieniu jest niedopuszczalne. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień, zawartych w § 4 ust. 9, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko np. w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 5  ust 1 pkt. 4  wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do wysokości 0,1 % wartości brutto sprzętu, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień zawartych w § 4 ust. 9..””

Odp. 1. Zamawiający zmienił załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego w udzielonych wyjaśnieniach wraz ze zmianą treści SWZ z dnia 22 marca 2023 r., które zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania w dniu 27 marca 2023 r.

W dniu 27 marca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Dotyczy części nr 11 – wyposażenie kinezyterapii

…”

„Pytanie nr 1

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna CPM stawu łokciowego ma być zintegrowana z fotelem o miękkim obiciu w pełni dezynfekowalnym, z regulowaną pozycją oparcia pleców i zdrowego ramienia, wyposażonym w kółka transportowe?”

Odp. 1. Zamawiający wymaga szyny jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Pytanie nr 2

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty częściowej w formie odrębnego pakietu (części), uwzględniającego pozycję: szyna CPM stawu łokciowego ze względu na jej odrębność i specyfikę terapeutyczną?

Pozwoli to na zaoferowanie sprzętu o najnowocześniejszych cechach pod względem konstrukcji, funkcjonalności, fizjologicznego przebiegu ruchu oraz zgodności z aktualnymi trendami i metodami rehabilitacji, jak również zgodności z wymaganiami technicznymi i odpowiednimi przepisami dotyczącymi takich wyrobów medycznych.”

Odp. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza oferty częściowej w formie odrębnego pakietu.

W dniu 27 marca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Projektowane postanowienia umowy

1. W związku z udzieleniem wyjaśnień z dnia 22.03.2023 r. i wprowadzeniem do projektowanych postanowień umowy kosztorysu pod postacią załącznika nr 3 do umowy, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający udostępni wzór załącznika nr 3, czy przygotowanie kosztorysu o którym mowa będzie leżało po stronie Wykonawcy?”

Odp. 1. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 3 ust. 1a. załącznika nr 2 do SWZ kosztorys, który będzie stanowił załącznik nr 3 do umowy, określający ceny jednostkowe elementów wyposażenia, o których mowa w § 1 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ, sporządzony zostanie przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

W dniu 28 marca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Dotyczy zaktualizowanego załącznika nr 1 do SWZ – OPZ ( Formularz a. ) – Część nr 2 pn.

Wyposażenie pracowni endoskopowej

Pytanie nr 1 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia część 2 poz. 3, punkt 14

Czy w związku z wycofaniem z rynku szczotek wielorazowych Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, bezpieczniejszych epidemiologicznie szczotek jednorazowych w ilości 1 op. – 50 szt.?”

Odp. Zamawiający zmienia zawarty w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 2 pn. Wyposażenie pracowni endoskopowej jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany (2) Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 2 pn. Wyposażenie pracowni endoskopowej.

W dniu 28 marca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Paragraf 4, punkt 9.

9. Wykonawca w terminie do 30 dni roboczych od zgłoszenia wymieni wyposażenie na nowe, wolne od wad w sytuacji, gdy po dwukrotnej naprawie wyposażenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem. Ust. 7 stosuje się odpowiednio.

Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów, aby wymianie na nowy podlegała część lub podzespół, który uległ uszkodzeniu i jego dwukrotna naprawa nie przyniosła skutku. Warunki gwarancji producentów urządzeń nie przewidują wymiany urządzenia na nowe w sytuacji gdy awaria i nieskuteczna naprawa dotyczy części lub podzespołu. Awaria elementu wyposażenia nie jest podstawą do wymiany całego urządzenia.”

Odp. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W dniu 28 marca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Pytania do opisu przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) asortymentowy), poz. 10. APARAT DO ZNIECZULENIA  - 2 SZT:”

„1. Pkt 5. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania bez podestu na stopy operatora?”

Odp. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„2. Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z 3 gniazdami elektrycznymi z boku aparatu umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń”

Odp. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„3. Pkt 9. Czy Zamawiający dopuści reduktory zintegrowane z aparatem?”

Odp. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga reduktorów jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„4. Pkt 11. Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru zasilanie awaryjne aparatu na 90 minut w warunkach standardowych?”

Odp. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„5. Pkt 14. Czy Zamawiający dopuści Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, z wyświetlaniem wartości przepływów na ekranie; zakres tlen: 0,1 - 15l/min; powietrze: 0  - 15 l/ min.; N2O: 0 -10l/ min?”

Odp. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga przepływomierzy jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„6. Pkt 15. Czy Zamawiający dopuści system automatycznego stężenia tlenu w mieszaninie

oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%?”

Odp. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga systemu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„7. Pkt 18. Czy Zamawiający uzna za spełnienie podgrzewania wewnętrznego aparat do znieczulania z podgrzewanymi czujnikami przepływu? Jest to nowoczesne rozwiązanie zapobiegające przegrzaniu mieszaniny oddechowej i pacjenta.”

Odp. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„8. Pkt 21. Czy Zamawiający dopuści dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0 - 10 l/min?”

Odp. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga przepływomierza jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„9. Pkt 23. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z pochłaniaczem dwutlenku węgla o pojemności 1.37l?”

Odp. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„10. Pkt 24. Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości wizualizacji zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym? Urządzenie wyposażone jest w cyfrowo sterowane zastawki przepływu, co umożliwia wentylację wszystkich grup pacjentów od noworodków do osób dorosłych”

Odp. 10. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„11. Pkt 33. Czy Zamawiający dopuści regulację stosunku wdechu do wydechu w zakresie 2:1 do 1:8?”

Odp. 11. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga parametru jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„12. Pkt 37. Czy Zamawiający dopuści regulację ciśnienia wspomagania od 2 do 40 cmH2O?”

Odp. 12. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga parametru jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„13. Pkt 40. Czy Zamawiający dopuści regulację czułości wyzwalania przepływowego w zakresie 0,2l/min - 10l/min?”

Odp.13. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga parametru jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„14. Pkt 41. Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?”

Odp. 14. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„15. Pkt 50. Czy Zamawiający dopuści automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu 12 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach?”

Odp. 15. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga parametru jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„16. Pkt 61. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z kolorowy ekran respiratora o przekątnej 15” z mocowaniem na specjalnym wysięgniku ułatwiającym wygodne ustawienie położenie monitora?”

Odp. 16. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„17. Pkt 66. Czy Zamawiający dopuści stałe wyświetlanie na ekranie aparatu aktualnego czasu oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu, z wyświetleniem daty bez jej ciągłej wizualizacji ?”

Odp.17. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„18. Pkt 78. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, dla którego producent nie określił w dokumentacji kątów widzenia ekranu a więc bez możliwości literalnego potwierdzenia wymogu 160 stopni?”

Odp. 18. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kardiomonitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„19. Pkt 79. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego bez obsługi gestów, wyposażony w 28 fabrycznie skonfigurowanych układów ekranu z możliwością ich edycji (ekrany krzywych dynamicznych z odpowiadającymi im parametrami, ekrany krzywych dynamicznych z parametrami oraz dodatkowym paskiem parametrów na dole, ekran dużych liczb z podziałem na 4 pola oraz ekran dużych liczb z podziałem na 6 pól parametrów, bez ekranu minitrendów), z intuicyjnym przełączaniem pomiędzy widokami w każdym profilu z poziomu menu ekranowego?”

Odp. 19. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kardiomonitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„20. Pkt 83 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w 3 porty USB do podłączenia czytnika kodów kreskowych, eksportu danych oraz przenoszenia ustawień monitora pomiędzy stanowiskami?”

Odp.20. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kardiomonitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Mierzone parametry”

„21. Pkt 84. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z prędkością przesuwu krzywej EKG regulowaną w zakresie: 12,5; 25 lub 50 mm/s i wzmocnieniu regulowanym w zakresie 0,5x,1x, 2x oraz 4x ?”

Odp. 21. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kardiomonitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„22. Pkt 86. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z analizą arytmii realizowaną w 4 kanałach EKG jednocześnie wg 20 definicji?”

Odp. 22. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kardiomonitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„23. Pkt 87. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z funkcją monitorowania częstości akcji serca z różnych źródeł (EKG, SpO2, IBP) z możliwością wyboru preferowanego źródła lub automatycznego wyboru przez monitor najlepszego dostępnego pomiaru?”

Odp. 23. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kardiomonitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„24. Pkt 88. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez opisanej funkcji statystyki pomiarów HR, ST, QT i arytmii z ostatnich 24 godzin? Zwracamy uwagę, że wymóg ten stanowi ograniczenie uczciwej konkurencji, wskazuje jasno na rozwiązania jednego producenta, a dodatkowo opisana funkcja nie ma zastosowania klinicznego na Sali operacyjnej.”

Odp. 24. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kardiomonitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„25. Pkt 89. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor realizujący analizę ST w min. 7 odprowadzeniach w zakresie od 9 do +9mm, z prezentacją wartości liczbowych odchylenia oraz graficznie w 3 wybranych odprowadzeniach, z możliwością ręcznego ustawiania poziomu ISO, J i ST względem punktu J oraz z funkcją alarmowania na podstawie ustawianych granic alarmowych dla grup odprowadzeń: bocznych, przednich i bocznych?”

Odp. 25. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kardiomonitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„26. Pkt 90. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez pomiaru QT/QTc?”

Odp. 26. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kardiomonitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„27. Pkt 91. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o prędkości przesuwu krzywej oddechowej regulowanej w zakresie: 0,625; 6,25; 12,5; 25 oraz 50 mm/s?”

Odp. 27. Zamawiający zmienia zawarty w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 1 pn. Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych; jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany (2) Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 1 pn. Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych.

„28. Pkt 92. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o zakresie pomiarowym SpO2 1-100% oraz w zakresie częstości pulsu 30-250 ud/min., bez funkcji dodatkowego alarmu desaturacji oraz statystyk SpO2?”

Odp. 28. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kardiomonitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„29. Pkt 93. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem automatycznym z regulowanym interwałem w zakresie 1-120 minut, bez funkcji synchronizacji pomiaru ciśnienia i SpO2 na tej samej kończynie z pomiarem częstości pulsu serca w zakresie 30-250? Zwracamy uwagę na fakt, że pomiar NIBP w odstępie 8 godzin nie ma zastosowania na Sali operacyjnej, w razie potrzeby pomiar częstości pulsu w szerszym zakresie jest dostępny z elektrod EKG, a w razie potrzeby czujnik saturacji może być zamontowany na innej kończynie (lub np. płatku ucha) niż mankiet NIBP.”

Odp. 29. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kardiomonitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„30. Pkt 94. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia z monitorem przynajmniej 3 sztuk mankietów do NIBP, w różnych rozmiarach dla pacjentów dorosłych?”

Odp. 30. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga monitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„31. Pkt 95. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym od 10 do 45oC, z jednoczesną prezentacją obu mierzonych wartości (T1 i T2), ale bez możliwości wyświetlania różnicy między nimi ?”

Odp. 31. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kardiomonitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„32. Pkt 96. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem inwazyjnego ciśnienia w zakresie -40 do 320 mmHg, oraz pomiarem częstości pulsu w zakresie od 30 do 250 ud./min ?”

Odp. 32. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kardiomonitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„33. Pkt 100. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony pamięć 100 zdarzeń alarmowych oraz 200 wycinków zawierających fragmenty 3 wybranych przez użytkownika krzywych dynamicznych?”

Odp. 33. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kardiomonitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„34. Pkt 101. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji obliczeń dawki leku, natlenienia, nerkowych i wentylacji?”

Odp. 34. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kardiomonitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„35. Pkt 102. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi w punkcie 102. kardiomonitor

umożliwiający obliczanie punktacji wg skali NEWS2 i MEWS?”

Odp. 35. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kardiomonitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„36. Pkt 103. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez opisanej funkcji oceny stanu świadomości wg skali Glasgow? Skala ta nie ma zastosowania na Sali operacyjnej.”

Odp. 36. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kardiomonitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„37. Pkt 105. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością współpracy z centralą

przystosowaną do nadzoru również nadajników telemetrycznych oraz monitorów modułowych wysokiej klasy jednak bez możliwości pomiaru rzutu minutowego metodą IKG?”

Odp. 37. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kardiomonitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„38. Pkt 108. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji „tryb prywatny””

Odp. 38. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga kardiomonitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„39. Pytanie do wzoru umowy § 1 ust. 6

Zwracamy uwagę, iż pojęcie „dokumentacji technicznej” jest bardzo ogólne i szerokie, które może obejmować np. dokumentację dotyczącą technologii danego sprzętu, które to materiały stanowią know-how producenta i nie są przeznaczone ani adresowane do użytkowników urządzeń. Jak rozumiemy, intencją Zamawiającego jest otrzymanie tych dokumentów, które są przeznaczone dla użytkownika. Wobec tego, proponujemy doprecyzowanie zapisu w następujący sposób:

„Wraz z wyposażeniem Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, dotyczące danego elementu wyposażenia, przede wszystkim dokumentacje techniczne „DTR" lub instalacyjna (wymagania instalacyjne) przeznaczona dla Użytkownika (w tym paszporty techniczne, jeżeli dotyczy to danego elementu wyposażenia), karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim”.”

Odp. 39. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„40. Pytanie do wzoru umowy § 3 ust. 8

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?”

Odp. 40. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„41. Pytanie do wzoru umowy § 4 ust. 3

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

,,Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

-celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych,

pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy”?”

Odp. 41. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„42. Pytanie do wzoru umowy § 4 ust. 9

Urządzenie/ wyposażenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany uszkodzonych części/modułów.”

Odp. 42. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„43. Pytanie do wzoru umowy § 4 ust. 10

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe i naprawy zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastapić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.”

Odp. 43. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ.

„44. Pytanie do wzoru umowy § 4 ust. 12

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.”

Odp. 44. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ.

„45. Pytanie do wzoru umowy § 5 ust. 1 ppkt 2), 3), 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy )? Jeśli dostawa przedmiotu umowy lub realizacjia postanowień umowy, zawartych w § 4 ust. 6, 7 i 9 będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.”

Odp. 45. Zamawiający zmienił (§ 5 ust. 1 pkt 3, 4) w załączniku nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego w udzielonych wyjaśnieniach wraz ze zmianą treści SWZ z dnia 22 marca 2023 r., które zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania w dniu 27 marca 2023 r. Odnośnie § 5 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 2 do SWZ Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający uzasadnia, że wymaga kompletnej dostawy przedmiotu umowy w ustalonym terminie,  a jednocześnie zaznacza, że w § 5 ust. 3 załącznika nr 2 do SWZ ustalono łączną maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, która nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ.

„46. Pytanie do wzoru umowy

Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację w kraju oraz na świecie proponujemy uzupełnienie umowy o następujące zastrzeżenia dotyczące siły wyższej:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.”

Odp. 46. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W dniu 28 marca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Dot. Część nr 1 – poz. 10 APARAT DO ZNIECZULENIA – 2 SZT.”

„Ad. 4 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z 1 pojemną szufladą, która w zupełności wystarczy na drobne akcesoria?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 10 Czy Zamawiający dopuści aparat z prezentacją osobno ciśnień w butlach rezerwowych i ciśnień w sieci centralnej, na ekranie aparatu?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 12 Czy Zamawiający dopuści uchwyty na 2 parowniki mocowane jednocześnie z systemem Auto-Exlcusion? Pragniemy zaznaczyć, że jest to nowsze, bezpieczne mocowanie.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga uchwytu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 14 Czy Zamawiający dopuści precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, które są nowocześniejszym rozwiązaniem niż opisane?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga przepływomierzy jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 19 Czy Zmawiający dopuści aparat bez dodatkowego wyjścia świeżych gazów do podłączenia układów bezzastawkowych jeśli najmniejsza podawana objętość w trybie wentylacji objętościowej wynosi 10 ml? Wentylacja z użyciem układów półotwartych, wymagających prowadzenia wentylacji ręcznie, jest rzadko stosowana. Dodatkowo aparat który chcemy zaoferować posiada regulację objętości oddechowej od 10 ml. Na podstawie tych faktów należy wnosić, że wentylacja z użyciem układów bezzastawkowych nie będzie używana. Dodatkowy koszt, jaki poniesiecie Państwo w związku z postawionym wymaganiem nie będzie miał odzwierciedlania w trakcie rutynowej pracy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 21 Czy Zamawiający dopuści także dodatkowy wbudowany w aparat niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres co najmniej: 0-15 l/min?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 23 Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: wielorazowy zbiornik pochłaniacza dwutlenku węgla o budowie przeziernej i pojemności 1,5 litra,  możliwość  wymiany w czasie pracy pochłaniacza jednorazowego bez rozszczelniania układu, aparat bez sygnalizacji odłączenia pochłaniacza? Takie rozwiązanie w żaden sposób nie obniża jakości pracy personelu.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga pochłaniacza jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 26 Czy Zamawiający dopuści także elektronicznie sterowany  respirator anestetyczny nie zużywający gazów do napędu, napędzany elektrycznie, co jest rozwiązaniem  bardziej ekonomicznym niż aktualnie wymagane?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga respiratora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 30 Czy Zamawiający oczekuje aby w tych trybach możliwe było wspomaganie ciśnieniowe oddechów spontanicznych pacjenta?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga trybu wentylacji jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 32 Czy Zamawiający oczekuje, aby PEEP miał funkcję OFF (Wyłączenia)?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga regulacji jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 36 Czy Zamawiający dopuści reg. ciśnienia wdechowego od 7 do min 60 cmH2O?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga regulacji jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 41 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez opisanej funkcjonalności?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 43 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczuleń bez alarmu niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV, ale z niskim i wysokim alarmem MV z możliwością jego zawieszenia? Oba alarmy są alarmami tożsamymi a ich dublowanie, nie dość że wzmocni siłę dźwięku na sali to dodatkowo może powodować konsternację personelu.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 44 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez alarmów niskiej i wysokiej częstości oddechów f, ale z alarmem bezdechu?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 49 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez alarmu nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2, są to alarmy stricte techniczne, jeśli aparat jest wyposażony w jakikolwiek alarm sygnalizujący nieszczelność, np. alarm niskiego ciśnienia, lub alarm rozłączenia to alarmy te doskonale sygnalizują fakt odłączenia czy nieprawidłowego montażu pochłaniacza.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 60 Czy Zamawiający dopuści aparat bez prezentacji pętli przepływ/ciśnienie, aparat wyświetla pętle ciśnienie/objętość i przepływ/objętość, zapisuje pętlę referencyjną i prezentuje na ekranie pięć kolejnych pętli oddechowych?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 65 Czy Zamawiający dopuści aparat z trendami graficznymi i tabelarycznymi dla VT, MV, PIP, Pateau, PEEP, Pśr, etCO2, FiO2? Okres zbierania trendów zgodnie z wymaganiem.”

Odp. Zamawiający zmienia zawarty w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 1 pn. Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych; jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany (2) Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 1 pn. Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych.

„Ad. 66 Czy Zamawiający oprócz stopera oczekuje także timera (zliczanie czasu do 0 od ustawionej wartości)?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga ekranu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 72 Czy Zamawiający dopuści jeden ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami (powietrze) z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 0,7 l ?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga ssaka jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 73 Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia dwóch parowników (do wyboru sevofluranu / izofluranu z nowocześniejszym złączem Auto-Exlcusion, z automatyczną blokadą drugiego parownika po „odkręceniu” pierwszego, co uniemożliwia jednoczesną podaż dwóch anestetyków wziewnych?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga parametru jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 78 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z kolorowym pojedynczym ekranem w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej 15", rozdzielczości 1024 x 768 pikseli bez określania kąta widzenia?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 79 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta bez funkcji obsługi gestów? Oferowany monitor ma możliwość przypisania skrótów w postaci przycisków zmieniających widoki ekranu, eliminujących ryzyko zmian na monitorze, które mogą się pojawić podczas przypadkowego gestu.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga monitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 84 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z możliwością wykorzystania do analizy EKG 1 odprowadzenia, z możliwością wyboru?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 86 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z analizą arytmii – wykrywaniem 16 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY bez AF zupełnie wystarczających w warunkach sali operacyjnej?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 87 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z dokładną analizą arytmii oraz pomiarów częstości tętna bez funkcji jednoczesnej analizy sygnałów?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 88 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta bez tej funkcji? Taka funkcja nie ma klinicznego zastosowania na sali operacyjnej.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 89 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z analizą odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie od -2,0 do +2,0 mV z prezentacją zmian odchylenia ST w postaci wartości liczbowych?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 90 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta bez analizy odcinka QT i obliczania wartości QTc?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 91 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z zakresem pomiarowym częstości oddechu od 0 do 150 R/min z wyborem prędkości przesuwu krzywych: 6.25; 12,5; 25, 50 mm/s?”

Odp. Zamawiający zmienia zawarty w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 1 pn. Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych; jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany (2) Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 1 pn. Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych.

„Ad. 92 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z zakresem pomiarowym częstości pulsu w zakresie od 25 do 300 P/min z wyświetlaniem statystyk pomiarów w postaci standardowych trendów?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 93 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z zakresem pomiarowym ciśnienia skurczowego od 40 do 270 mmHg bez funkcji stazy oraz pomiarów sekwencyjnych, które nie znajdują klinicznego zastosowania na sali operacyjnej?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 95 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z zakresem pomiarowym od 0 do 50oC, wyświetlaniem T1, T2 oraz różnicy między nimi, bez wyboru etykiety temperatury?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 96 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z trzema torami oraz zakresem pomiarowym inwazyjnego ciśnienia od -50 do +300 mmHg?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 97 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta wyłącznie z ręcznym ustawianiem granic alarmowych przez użytkownika oraz dwoma wzorcami sygnalizacji alarmowej do wyboru?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 100 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z możliwością zapamiętywania do 200 zdarzeń alarmowych (krzywa parametru wywołującego alarm i wartości liczbowe parametrów)?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 102 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta bez funkcji wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS? Taka funkcja nie ma klinicznego zastosowania na sali operacyjnej”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 103 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta bez funkcji oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS)? Taka funkcja nie ma klinicznego zastosowania na sali operacyjnej.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 105 Czy Zamawiający dopuści do postępowania stację centralnego nadzoru, która nie obsługuje nadajników telemetrycznych, lecz wysokiej jakości monitory pacjenta?

Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta, który do monitorowania ciągłego rzutu minutowego serca wykorzystuje wyłącznie metodę termodylucji?

Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta, który do pomiaru stopnia przewodnictwa nerwowo mięśniowego używa zewnętrznego monitora, wyświetlającego wszystkie najważniejsze parametry na swoim ekranie?

Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta

bez możliwości rozbudowy o moduł EEG oraz ScvO2?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga parametrów jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 106 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z możliwością podłączenia do centrali drukarki laserowej i wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 108 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta bez funkcji trybu prywatnego? Taka funkcja nie ma klinicznego zastosowania na sali operacyjnej.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Dot. Część nr 2 – poz. 11 APARAT DO ZNIECZULENIA – 1 SZT.”

„Ad. 4 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z 1 pojemną szufladą, która w zupełności wystarczy na drobne akcesoria?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 10 Czy Zamawiający dopuści aparat z prezentacją osobno ciśnień w butlach rezerwowych i ciśnień w sieci centralnej, na ekranie aparatu.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 12 Czy Zamawiający dopuści uchwyty na 2 parowniki mocowane jednocześnie z systemem Auto-Exlcusion? Pragniemy zaznaczyć, że jest to nowsze, bezpieczne mocowanie”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga uchwytu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 14 Czy Zamawiający dopuści precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, które są nowocześniejszym rozwiązaniem niż opisane?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga przepływomierzy jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 19 Czy Zmawiający dopuści aparat bez dodatkowego wyjścia świeżych gazów do podłączenia układów bezzastawkowych jeśli najmniejsza podawana objętość w trybie wentylacji objętościowej wynosi 10 ml? Wentylacja z użyciem układów półotwartych, wymagających prowadzenia wentylacji ręcznie, jest rzadko stosowana. Dodatkowo aparat który chcemy zaoferować posiada regulację objętości oddechowej od 10 ml. Na podstawie tych faktów należy wnosić, że wentylacja z użyciem układów bezzastawkowych nie będzie używana. Dodatkowy koszt, jaki poniesiecie Państwo w związku z postawionym wymaganiem nie będzie miał odzwierciedlania w trakcie rutynowej pracy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 21 Czy Zamawiający dopuści także dodatkowy wbudowany w aparat niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres co najmniej: 0-15 l/min?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 23 Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: wielorazowy zbiornik pochłaniacza dwutlenku węgla o budowie przeziernej i pojemności 1,5 litra,  możliwość  wymiany w czasie pracy pochłaniacza jednorazowego bez rozszczelniania układu, aparat bez sygnalizacji odłączenia pochłaniacza? Takie rozwiązanie w żaden sposób nie obniża jakości pracy personelu.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga pochłaniacza jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 26 Czy Zamawiający dopuści także elektronicznie sterowany  respirator anestetyczny nie zużywający gazów do napędu, napędzany elektrycznie, co jest rozwiązaniem  bardziej ekonomicznym niż aktualnie wymagane?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga respiratora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 30 Czy Zamawiający oczekuje aby w tych trybach możliwe było wspomaganie ciśnieniowe oddechów spontanicznych pacjenta?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga trybu wentylacji jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 32 Czy Zamawiający oczekuje, aby PEEP miał funkcję OFF (Wyłączenia)?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga regulacji jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 36 Czy Zamawiający dopuści reg. ciśnienia wdechowego od 7 do min 60 cmH2O?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga regulacji jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 41 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez opisanej funkcjonalności?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 43 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczuleń bez alarmu niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV, ale z niskim i wysokim alarmem MV z możliwością jego zawieszenia? Oba alarmy są alarmami tożsamymi a ich dublowanie, nie dość że wzmocni siłę dźwięku na sali to dodatkowo może powodować konsternację personelu.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 44 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez alarmów niskiej i wysokiej częstości oddechów f, ale z alarmem bezdechu?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 49 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez alarmu nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2, są to alarmy stricte techniczne, jeśli aparat jest wyposażony w jakikolwiek alarm sygnalizujący nieszczelność, np. alarm niskiego ciśnienia, lub alarm rozłączenia to alarmy te doskonale sygnalizują fakt odłączenia czy nieprawidłowego montażu pochłaniacza.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 60 Czy Zamawiający dopuści aparat bez prezentacji pętli przepływ/ciśnienie, aparat wyświetla pętle ciśnienie/objętość i przepływ/objętość, zapisuje pętlę referencyjną i prezentuje na ekranie pięć kolejnych pętli oddechowych?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 65 Czy Zamawiający dopuści aparat z trendami graficznymi i tabelarycznymi dla VT, MV, PIP, Pateau, PEEP, Pśr, etCO2, FiO2? Okres zbierania trendów zgodnie z wymaganiem.”

Odp. Zamawiający zmienia zawarty w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 2 pn. Wyposażenie pracowni endoskopowej jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany (2) Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 2 pn. Wyposażenie pracowni endoskopowej.

„Ad. 66 Czy Zamawiający oprócz stopera oczekuje także timera (zliczanie czasu do 0 od ustawionej wartości)?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga ekranu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 72 Czy Zamawiający dopuści jeden ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami (powietrze) z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 0,7 l ?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga ssaka jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 73 Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia dwóch parowników (do wyboru sevofluranu / izofluranu z nowocześniejszym złączem Auto-Exlcusion, z automatyczną blokadą drugiego parownika po „odkręceniu” pierwszego, co uniemożliwia jednoczesną podaż dwóch anestetyków wziewnych?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga parametru jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 77 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z kolorowym pojedynczym ekranem w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej 15", rozdzielczości 1024 x 768 pikseli bez określania kąta widzenia?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 78 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta bez funkcji obsługi gestów? Oferowany monitor ma możliwość przypisania skrótów w postaci przycisków zmieniających widoki ekranu, eliminujących ryzyko zmian na monitorze, które mogą się pojawić podczas przypadkowego gestu.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga monitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 83 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z możliwością wykorzystania do analizy EKG 1 odprowadzenia, z możliwością wyboru?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 85 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z analizą arytmii – wykrywaniem 16 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY bez AF zupełnie wystarczających w warunkach sali operacyjnej?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 86 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z dokładną analizą arytmii oraz pomiarów częstości tętna bez funkcji jednoczesnej analizy sygnałów?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 87 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta bez tej funkcji? Taka funkcja nie ma klinicznego zastosowania na sali operacyjnej.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 88 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z analizą odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie od -2,0 do +2,0 mV z prezentacją zmian odchylenia ST w postaci wartości liczbowych?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga monitora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 89 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta bez analizy odcinka QT i obliczania wartości QTc?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 90 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z zakresem pomiarowym częstości oddechu od 0 do 150 R/min z wyborem prędkości przesuwu krzywych: 6.25; 12,5; 25, 50 mm/s?”

Odp. Zamawiający zmienia zawarty w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 2 pn. Wyposażenie pracowni endoskopowej jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany (2) Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 2 pn. Wyposażenie pracowni endoskopowej.

„Ad. 91 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z zakresem pomiarowym częstości pulsu w zakresie od 25 do 300 P/min z wyświetlaniem statystyk pomiarów w postaci standardowych trendów?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 92 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z zakresem pomiarowym ciśnienia skurczowego od 40 do 270 mmHg bez funkcji stazy oraz pomiarów sekwencyjnych, które nie znajdują klinicznego zastosowania na sali operacyjnej?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 94 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z zakresem pomiarowym od 0 do 50oC, wyświetlaniem T1, T2 oraz różnicy między nimi, bez wyboru etykiety temperatury?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 95 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z trzema torami oraz zakresem pomiarowym inwazyjnego ciśnienia od -50 do +300 mmHg?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 96 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta wyłącznie z ręcznym ustawianiem granic alarmowych przez użytkownika oraz dwoma wzorcami sygnalizacji alarmowej do wyboru?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 99 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z możliwością zapamiętywania do 200 zdarzeń alarmowych (krzywa parametru wywołującego alarm i wartości liczbowe parametrów)?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 101 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta bez funkcji wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS? Taka funkcja nie ma klinicznego zastosowania na sali operacyjnej.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 102 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta bez funkcji oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS)? Taka funkcja nie ma klinicznego zastosowania na sali operacyjnej”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 104 Czy Zamawiający dopuści do postępowania stację centralnego nadzoru, która nie obsługuje nadajników telemetrycznych, lecz wysokiej jakości monitory pacjenta?

Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta, który do monitorowania ciągłego rzutu minutowego serca wykorzystuje wyłącznie metodę termodylucji?

Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta, który do pomiaru stopnia przewodnictwa nerwowo mięśniowego używa zewnętrznego monitora, wyświetlającego wszystkie najważniejsze parametry na swoim ekranie?

Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta

bez możliwości rozbudowy o moduł EEG oraz ScvO2?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga parametrów jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 105 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z możliwością podłączenia do centrali drukarki laserowej i wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. 107 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta bez funkcji trybu prywatnego? Taka funkcja nie ma klinicznego zastosowania na sali operacyjnej.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

W dniu 28 marca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Dot. Zawarcia Umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podpisania oddzielnych umów na każdą część zamówienia, gdy oferta danego oferenta, składającego ofertę na kilka części w przedmiotowym postępowaniu, uznana była by za najkorzystniejszą dla więcej niż jednej części.

Możliwość podpisania oddzielnych umów na każdą część zamówienia ułatwi proces dostaw, instalacji, odbiorów technicznych i szkoleń personelu. Jest to tym bardziej zasadne, że sprzęt ujęty w poszczególnych częściach charakteryzuje się dużą różnorodnością jak również różnym przeznaczeniem i uszeregowanie skategoryzowanie dostaw zgodnie z podziałem na części jakie dokonał Zamawiający w SIWZ, bardzo ułatwi działania logistyczne, instalacyjne oraz szkoleniowe.”

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że na każdą część zostaną podpisane odrębne umowy w sprawie zamówienia publicznego i terminy dostaw będą zróżnicowane.

„Dot. Umowy § 1 ust. 8

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w celu zapewnienia Wykonawcy możliwości realizacji obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający przygotuje zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia, w których będzie odbywała się instalacja dostarczanego sprzętu, zapewni ciągi komunikacyjne pozwalające na dostarczenie sprzętu do wskazanego pomieszczenia, drogi dojazdowe do obiektu pozwalające na wjazd samochodów ciężarowych, dostęp do energii elektrycznej a w przypadku sprzętu trwale montowanego do ścian lub sufitów wskaże miejsce instalacji oraz doprowadzi w to miejsce wymagane do tej instalacji media.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni w/w pomieszczenia w terminie odpowiednio wcześniejszym w stosunku do daty realizacji Umowy, pozwalającym na wykonanie instalacji dostarczanego sprzętu, zgodnie z technologią i czasem przewidzianym przez producenta na instalację danego wyposażenia jak również na przeprowadzenie szkoleń oraz odbiorów technicznych przed datą zakończenia dostaw wymaganą w Umowie.”

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z jego wyliczeniami pierwszy, realny termin dostawy uwzględniający obowiązujące Zamawiającego terminy w przedmiotowym postępowaniu upływał będzie w miesiącu lipcu 2023 r. Zgodnie z SWZ termin zakończenia robót budowlanych to 30 czerwca 2023 r. Dodatkowo Zamawiający przypomina, że zgodnie z § 2 ust. 9 załącznika nr 2 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy wyposażenia, który winien przypadać jedynie w dni robocze m.in. w celu odpowiedniego przygotowania pomieszczenia przez Zamawiającego.

„Dot. Umowy § 1 ust. 9 i § 2 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie takiej organizacji dostaw aby upoważniony przedstawiciel Zamawiającego podpisywał protokół dostawy danego sprzętu w dniu jego dostarczenia do obiektu Zamawiającego a po instalacji sprzętu podpisany był protokół odbioru technicznego. Ponadto prosimy o zapewnienie możliwości zabezpieczenia sprzętu przed dostępem osób trzecich w czasie jego instalacji. Prośbę tą motywujemy tym, iż Wykonawca zwłaszcza w przypadku gdy realizuje tylko jedną, czy nawet kilka części zamówienia z przedmiotowego postępowania, nie ma możliwości odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu w obiekcie nad którym nie sprawuje kontroli.”

Odp. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„Dot. Umowy § 2 ust. 3

W związku z wymogiem przeprowadzenia szkolenia dotyczącego dostarczanego sprzętu, prosimy o wyłączenie obowiązku przeprowadzenia szkolenia jako warunku odbioru technicznego i ustanowienia szkolenia jako odrębnego obowiązku dostawcy, które może być wykonane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym dla wskazanego przez Zamawiającego personelu medycznego. Prosimy aby warunek przeprowadzenia szkolenia nie wstrzymywał wykonania odbioru technicznego z uwagi na fakt, iż część dostaw może być realizowana jeszcze w trakcie trwania prac budowlanych co może uniemożliwiać przeprowadzenie szkolenia dla specjalistycznego personelu medycznego.”

Odp. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z jego wyliczeniami pierwszy, realny termin dostawy uwzględniający obowiązujące Zamawiającego terminy w przedmiotowym postępowaniu upływał będzie w miesiącu lipcu 2023 r.

„Dot. Umowy § 2 ust. 5 – Część 1,

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na usunięcie ewentualnych niezgodności lub wad czy niekompletności dostarczonego wyposażenia do minimum 30 dni roboczych. Z uwagi na fakt, iż sprzęt będący przedmiotem przetargu wykonywany jest na zamówienie, jak również zróżnicowanie go jest bardzo duże, to przy ewentualnej konieczności uzupełnienia czy wymiany uszkodzonego np. w transporcie elementu, nie będzie możliwe dostarczenie nowej części w ciągu 3 dni. Pragniemy nadmienić, iż przy realizacji każdego zamówienia dokładamy wszelkich starań aby dostawy były kompletne i montaż przebiegał sprawnie, bo każde zdarzenie niepożądane jest dodatkowym kosztem dla firmy, ale nie można wykluczyć zdarzeń losowych na które nie mamy wpływu lub takich których nie można przewidzieć wiec z uwagi na powyższe argumenty prosimy jak na wstępie.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający uzasadnia, że wymaga kompletnej dostawy przedmiotu umowy w ustalonym terminie.

„Dot Umowy § 2 ust. 6

W związku z wymogiem przeprowadzenia szkolenia dotyczącego dostarczanego sprzętu, prosimy o wyłączenie obowiązku przeprowadzenia szkolenia jako warunku odbioru technicznego oraz jako podstawy do wystawienia faktury VAT i w związku z tym ustanowienia szkolenia jako odrębnego obowiązku dostawcy, które może być wykonane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym dla wskazanego przez Zamawiającego personelu medycznego. Prosimy aby warunek przeprowadzenia szkolenia nie wstrzymywał wykonania odbioru technicznego i wystawienia faktury VAT za dostarczony sprzęt z uwagi na fakt, iż część dostaw może być realizowana jeszcze w trakcie trwania prac budowlanych co może uniemożliwiać przeprowadzenie szkolenia dla specjalistycznego personelu medycznego.”

Odp. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„Dot. Umowy § 2 ust. 8

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z zapisu w § 2 ust. 8 umowy „Wykonawca wyraża zgodę na dostawę wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem wyposażenia w trakcie trwania robót budowlanych i bierze wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.” i odstąpienie od wymogu wykonywania instalacji wyposażenia i sprzętu, zwłaszcza medycznego w trakcie prac budowlanych. Pragniemy nadmienić, iż przypadku trwających jeszcze drobnych prac instalacyjnych na obiekcie, możliwa jest instalacja i montaż sprzętu medycznego ale przy zachowaniu zasad kolejności wykonywania prac tak by nie powodowały one zagrożenia uszkodzenia lub zniszczenia dostarczonego sprzętu czy wyposażenia obiektu jak również nie powodowały kolizji prac ekip budowlanych, wyposażeniowych i dostawców. Prosimy też o taką organizację działań na obiekcie aby możliwe było zabezpieczenie dostarczonego sprzętu przed zniszczeniem i dostępem osób trzecich poprzez możliwość zamknięcia pomieszczeń, w których będzie złożony dostarczony sprzęt lub gdzie będzie montowany.”

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z jego wyliczeniami pierwszy, realny termin dostawy uwzględniający obowiązujące Zamawiającego terminy w przedmiotowym postępowaniu upływał będzie w miesiącu lipcu 2023 r. Zgodnie z SWZ termin zakończenia robót budowlanych to 30 czerwca 2023 r. Dodatkowo Zamawiający przypomina, że zgodnie z § 2 ust. 9 załącznika nr 2 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy wyposażenia, który winien przypadać jedynie w dni robocze m.in. w celu odpowiedniego przygotowania pomieszczenia przez Zamawiającego.

„Dot. Umowy § 3 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie wykonywania dostaw częściowych w zakresie danej części zamówienia i sukcesywnego przekazywania ich Zamawiającemu oraz bieżącego ich rozliczania na podstawie wystawianych faktur VAT za każdą dostarczoną i zainstalowaną partię wyposażenia. Harmonogram dostaw i odbiorów poszczególnych partii wyposażenia mógłby być ustalony z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym obu stronom na właściwe przygotowanie do procedury odbioru technicznego stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT za dostarczony danym zakresie sprzęt czy wyposażenie.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że na każdą część zostaną podpisane odrębne umowy w sprawie zamówienia publicznego, ze zróżnicowanymi maksymalnymi terminami wykonania przedmiotu umowy, w ramach których ostatecznemu uzgodnieniu pomiędzy Stronami podlegają terminy dostaw, szkoleń i odbiorów.

„Dot. Umowy § 4 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w umowie § 4 ust. 3 tak aby jasno określał obowiązki Dostawcy w zakresie napraw gwarancyjnych to znaczy, że Dostawca zobowiązany jest do wykonania nieodpłatnie wszystkich napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji, dotyczących awarii danego urządzenia w zakresie podlegającym gwarancji tzn wynikające z wad lub niewłaściwego działania samego urządzenia. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne i uszkodzenia związane z użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem danego urządzenia więc nie mogą być one objęte zgłoszeniami gwarancyjnymi co nie wynika z zapisu w Umowie w obecnym brzmieniu. Z uwagi na zapewnienie równości stron w Umowie, prosimy o doprecyzowanie zapisu.”

Odp. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„Dot, Umowy § 4 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie zgłoszeń serwisowych drogą mailową. Jest to obecnie powszechnie stosowana zasada gwarantująca również zachowanie ciągłości korespondencji co ułatwia pracę obu Stron Umowy.”

Odp. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„Dot, Umowy § 4 ust. 5 i 6

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu naprawy do 4 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta do 30 dni roboczych. Ponadto zwracamy się z prośbą o uznanie jako reakcji serwisu kontaktu telefonicznego lub mailowego.”

Odp. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„Dot. Umowy § 4 ust. 9

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu § 4 ust. 9 w sposób jasno określający, że w przypadku powtarzającej się naprawy danego urządzenia „po trzykrotnej naprawie gwarancyjnej tego samego elementu urządzenia, w sytuacji gdy nadal nie działa ono poprawnie, ten element urządzenia zostanie wymieniony na nowy wolny od wad””

Odp. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

„Dot. Umowy § 5 ust. 1 pkt. 2, 3, 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ustanowienie kar umownych w odniesieniu do wartości konkretnego sprzętu lub wyposażenia którego one dotyczą a nie do wartości wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy. Naliczanie kar umownych w odniesieniu do wartości Umowy a nie do wartości sprzętu podlegającego roszczeniu jest sprzeczne z zasadą równości stron i może generować rażąco wysokie kary, przekraczające wartość danego urządzenia. W wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, Krajowa Izba Odwoławcza zajęła jednoznaczne stanowisko w sprawie zasad i ustalania wysokości kar umownych. Z uwagi na powyższe prosimy o ustanowienie kar umownych na poziomie 0,1% w wartości brutto sprzętu, w odniesieniu do zwłoki o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2, 3, 4”

Odp. Zamawiający zmienił (§ 5 ust. 1 pkt 3, 4) w załączniku nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego w udzielonych wyjaśnieniach wraz ze zmianą treści SWZ z dnia 22 marca 2023 r., które zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania w dniu 27 marca 2023 r. Odnośnie § 5 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 2 do SWZ Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający uzasadnia, że wymaga kompletnej dostawy przedmiotu umowy w ustalonym terminie,  a jednocześnie zaznacza, że w § 5 ust. 3 załącznika nr 2 do SWZ ustalono łączną maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, która nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ.

W dniu 29 marca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Dot. cz. 5 Wyposażenie do sterylizacji:”

„Ad. 12 - Stacja uzdatniania wody - Czy Zamawiający dopuści do oceny stację uzdatniania wody o parametrach dostosowanych do oferowanej myjni-dezynfektora wyposażoną w:

- Filtr mechaniczny narurowy

- Filtr węglowy narurowy

- Zmiękczacz dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki

- Filtr osmotyczny ze zbiornikiem?

Ponieważ Zamawiający wymaga aby zaoferowany sterylizator był wyposażony we wbudowany system uzdatniania wody, dla samej myjni nie ma konieczności stosowania rozbudowanego systemu uzdatniania wody, który nie tylko zajmuje znacznie więcej miejsca ale również generuje większe koszty eksploatacji w przyszłości. Proponowane rozwiązanie zapewnia produkcję wysokiej jakości wody na potrzeby użytkowania oferowanej myjni-dezynfektora, nie generując dodatkowo zwiększonych kosztów eksploatacji.”

Odp. Zamawiający zmienia zawarty w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 5 pn. Wyposażenie sterylizacji; jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 5 pn. Wyposażenie sterylizacji.

„Ad. 10 - Sterylizator parowy, przelotowy o pojemności 2 STE

Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w sterownik z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej 5'7" co nieznacznie odbiega od zapisów SWZ i nie ma wpływu na funkcjonalność urządzenia? Proponowane rozwiązanie pozwala na wygodną obsługę (nawet w rękawiczkach) zaoferowanego sterylizatora, poprzez wybór czytelnych ikon na ekranie sterownika.”

Odp. Zamawiający zmienia zawarty w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 5 pn. Wyposażenie sterylizacji; jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 5 pn. Wyposażenie sterylizacji.

W dniu 29 marca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Pytanie 1 :

Dotyczy część n3 , wyposażenie poradni laryngologicznej – unit, pkt. 15

Czy zamawiający dopuści regulację przepływu wody w zakresie minimum 50 do 450ml/min?”

Odp. Zamawiający zmienia zawarty w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 3 pn. Wyposażenie poradni laryngologicznej w zakresie unitu; jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 3 pn. Wyposażenie poradni laryngologicznej w zakresie unitu.

„Pytanie 2 :

Dotyczy część n3 , wyposażenie poradni laryngologicznej – unit, pkt. 65

Czy zamawiający dopuści źródło światła z funkcją kontroli przesłony kamery do w pełni automatycznej kontroli natężenia światła bez dodatkowego gniazda?

Proponowane rozwiązanie jest nowsze generacyjnie nie wymagające dodatkowego gniazda do realizacji funkcji.”

Odp. Zamawiający zmienia zawarty w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 3 pn. Wyposażenie poradni laryngologicznej w zakresie unitu; jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 3 pn. Wyposażenie poradni laryngologicznej w zakresie unitu.

W dniu 29 marca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Dot. Część nr 1 – poz. 10 APARAT DO ZNIECZULENIA – 2 SZT.”

„Ad. Pkt 26

Czy Zamawiający będzie wymagał bardziej ekonomiczniejszego rozwiązanie jakim jest respirator anestetyczny napędzany elektrycznie, który nie zużywa żadnych gazów do napędu?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga respiratora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. INNE

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości automatycznego uruchomienie aparatu, rozpoczęcia i przeprowadzenie procedury testowej, gotowości aparatu do użycia o określonym czasie,  zaprogramowania godziny gotowości do pracy na każdy dzień tygodnia? Pragniemy zaznaczyć że tego typu rozwiązanie znacznie skraca czas przygotowania praz przeprowadzenia procedury testowej całego stanowiska, co ma znaczący wpływ na jakość i ergonomię pracy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Dot. Część nr 2 – poz. 11 APARAT DO ZNIECZULENIA – 1 SZT.”

„Ad. Pkt 26

Czy Zamawiający będzie wymagał bardziej ekonomiczniejszego rozwiązanie jakim jest respirator anestetyczny napędzany elektrycznie, który nie zużywa żadnych gazów do napędu?”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga respiratora jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

„Ad. INNE

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości automatycznego uruchomienie aparatu, rozpoczęcia i przeprowadzenie procedury testowej, gotowości aparatu do użycia o określonym czasie,  zaprogramowania godziny gotowości do pracy na każdy dzień tygodnia? Pragniemy zaznaczyć że tego typu rozwiązanie znacznie skraca czas przygotowania praz przeprowadzenia procedury testowej całego stanowiska, co ma znaczący wpływ na jakość i ergonomię pracy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga aparatu jak w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ.

Działając na podstawie art. 137 pzp zamawiający zmienia treść SWZ:

1. Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia zawarty w Rozdziale I pkt 4 SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 pn. Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych z:

„Część nr 1 pn.  Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych: stolik zabiegowy MAYO – 2 szt., wózek z dwoma misami- 2 szt., wózek wybudzeniowy – 2 szt., wózek reanimacyjny- 1 szt., wózek anestezjologiczny- 2 szt., szafka przyłóżkowa- 4 szt., stół operacyjny – 2 szt., stolik pomocniczy chirurgiczny- 2 szt., fotel wielofunkcyjny wybudzeniowy – 2 szt., aparat do znieczulenia – 2 szt., worek samorozprężalny (ambu) – 2 szt., pompa infuzyjna objętościowa-strzykawkowa – 1 szt., defibrylator z kardiowersją – 1szt., system do ogrzewania pacjenta -1 szt.,	urządzenie do ogrzewania płynów – 1 szt., aparat do szybkich przetoczeń – 1 szt., monitor zwiotczenia mięśniowego – 1 szt., aparat do koagulacji – 1 szt., ssak chirurgiczny, próżniowy – 2 szt., lampa operacyjna , sufitowa-  3 szt., kolumna anestezjologiczna – 2 szt., kolumna chirurgiczna  -2 szt., podest ze stali nierdzewnej- 2 szt., lampa zabiegowa przejezdna- 4 szt., fotel ginekologiczny /urologiczny– 2 szt., kontener do przewozu brudnej bielizny – 2 szt., stół zabiegowy – 4 szt., fotel laryngologiczny – 2 szt., fotel okulistyczny– 2 szt., holter EKG.”

na:

„Część nr 1 pn.  Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych: stolik zabiegowy MAYO – 2 szt., wózek z dwoma misami- 2 szt., wózek wybudzeniowy – 2 szt., wózek reanimacyjny- 1 szt., wózek anestezjologiczny- 2 szt., szafka przyłóżkowa- 4 szt., stół operacyjny – 2 szt., stolik pomocniczy chirurgiczny- 2 szt., fotel wielofunkcyjny wybudzeniowy – 2 szt., aparat do znieczulenia – 2 szt., worek samorozprężalny (ambu) – 2 szt., pompa infuzyjna strzykawkowa – 1 szt., defibrylator z kardiowersją – 1szt., system do ogrzewania pacjenta -1 szt.,	urządzenie do ogrzewania płynów – 1 szt., aparat do szybkich przetoczeń – 1 szt., monitor zwiotczenia mięśniowego – 1 szt., aparat do koagulacji – 1 szt., ssak chirurgiczny, próżniowy – 2 szt., lampa operacyjna , sufitowa-  3 szt., kolumna anestezjologiczna – 2 szt., kolumna chirurgiczna  -2 szt., podest ze stali nierdzewnej- 2 szt., lampa zabiegowa przejezdna- 4 szt., fotel ginekologiczny /urologiczny– 2 szt., kontener do przewozu brudnej bielizny – 2 szt., stół zabiegowy – 4 szt., fotel laryngologiczny – 2 szt., fotel okulistyczny– 2 szt., holter EKG.”

2. Zamawiający zmienia:

- załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 1 pn. Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych; jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany (2) Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 1 pn. Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych;

- załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 2 pn. Wyposażenie pracowni endoskopowej; jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany (2) Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 2 pn. Wyposażenie pracowni endoskopowej;

- załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 3 pn. Wyposażenie poradni laryngologicznej w zakresie unitu; jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 3 pn. Wyposażenie poradni laryngologicznej w zakresie unitu;

- załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 5 pn. Wyposażenie sterylizacji; jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 5 pn. Wyposażenie sterylizacji;

- załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Zamawiający przedłuża termin związania ofertą, termin wniesienia wadium oraz termin składania i otwarcia ofert w ten sposób, że:

1) Rozdział I pkt 13.1. SWZ zmienia brzmienie z :

„13.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 12 lipca 2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

na :

„13.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 17 lipca 2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

2) Rozdział I pkt 15.2. SWZ zmienia brzmienie z :

„15.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 14 kwietnia 2023 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

na :

„15.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 19 kwietnia 2023 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

3) Rozdział I pkt 16.4. SWZ zmienia brzmienie z :

„16.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r., do godz. 10:00.”

na :

„16.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 kwietnia 2023 r., do godz. 10:00.”

4) Rozdział I pkt 17.1. SWZ zmienia brzmienie z :

„17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2023 r., o godzinie 10:30.”

na:

„17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2023 r., o godzinie 10:30.”

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Załączniki:

1. Zaktualizowany (2) Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 1 pn. Wyposażenie sal i gabinetów zabiegowych - Załącznik nr 1 do SWZ.

2. Zaktualizowany (2) Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 2 pn. Wyposażenie pracowni endoskopowej - Załącznik nr 1 do SWZ.

3. Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 3 pn. Wyposażenie poradni laryngologicznej w zakresie unitu - Załącznik nr 1 do SWZ.

4. Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 5 pn. Wyposażenie sterylizacji - Załącznik nr 1 do SWZ.

5. Zaktualizowane (2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 2 do SWZ.

Do zamieszczenia:

1. strona prowadzonego postępowania

2. a/a