Włocławek, dnia 19 czerwca 2023 r.

ZP.272.1.11.2023

WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wyposażenie pomieszczeń budynku przychodni specjalistycznych w niezbędny sprzęt, w tym sprzęt medyczny w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”, 2 części, prowadzone w trybie  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) (bez negocjacji),

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2023/BZP 00254670/01 z dnia 2023-06-12

ID postępowania: ocds-148610-0c94dcd2-08fb-11ee-9355-06954b8c6cb9

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:

W dniu 15 czerwca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą PZP”, zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, w następującym zakresie dotyczącym Części nr 9 – Wyposażanie neurologiczne:”

„1.	DOTYCZY §1 ust. 9 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

Wnosimy o zmianę chwili, do której Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przedmiotu umowy, do chwili jego dostarczenia do miejsca wskazanego w umowie.

Pomiędzy dostarczeniem przedmiotu umowy do przychodni, a jej odbiorem może minąć wiele dni, w których to dniach wykonawca nie ma żadnego wpływu na zabezpieczenie przedmiotu umowy i jest on pozostawiony w przychodni, bez jego nadzoru. Wykonawca nie ma możliwości faktycznych, aby przedmiot ochronić.

Ponadto, wskazujemy, że Zamawiający informuje o toczących się pracach dotyczących budowy budynku przychodni. Rodzi to w ocenie wykonawcy ryzyka dla przedmiotu umowy, związane z trwającymi pracami budowlanymi, którym Wykonawca nie może zapobiec, gdyż nawet nie jest uprawniony do wejścia na plac budowy lub samodzielnego poruszania się po nim.

W ocenie wykonawcy nakładanie na niego tak daleko idącego wymogu jest niewspółmierne i niemożliwe do zrealizowania w praktyce. Termin prac budowlanych może ulec przesunięciu, czego wykonawca nie powinien ponosić ujemnych skutków. Z doniesień medialnych wynika, że oficjalny termin otwarcia przypada dopiero na dzień 4 sierpnia 2023 r.”

Odp. 1. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z jego wyliczeniami pierwszy, realny termin dostawy uwzględniający obowiązujące Zamawiającego terminy w przedmiotowym postępowaniu upływał będzie w miesiącu lipcu 2023 r. Zgodnie z SWZ termin zakończenia robót budowlanych to 30 czerwca 2023 r. Zamawiający wyjaśnia, że doniesienia medialne dotyczą oficjalnego terminu otwarcia, którego nie należy identyfikować z terminem realizacji robót budowlanych. Dodatkowo zamawiający informuje, że zgodnie z  §2 ust. 10 załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dopuszcza stopniowany odbiór przedmiotu umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

„2.	DOTYCZY §1 ust. 9 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

Wnosimy o wyjaśnienie, czy wobec trwających prac remontowych Zamawiający udostępni pomieszczenie do zainstalowania przedmiotu umowy, w którym prace remontowe zostały zakończone, które jest zamykane i nie mają do niego dostępu osoby trzecie, np. pracownicy budowlani i które zapewnia bezpieczne przechowywanie przedmiotu umowy. Z doniesień medialnych wynika, że oficjalny termin otwarcia przypada dopiero na dzień 4 sierpnia 2023 r.”

Odp. 2. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z jego wyliczeniami pierwszy, realny termin dostawy uwzględniający obowiązujące Zamawiającego terminy w przedmiotowym postępowaniu upływał będzie w miesiącu lipcu 2023 r. Zgodnie z SWZ termin zakończenia robót budowlanych to 30 czerwca 2023 r. Zamawiający wyjaśnia, że doniesienia medialne dotyczą oficjalnego terminu otwarcia, którego nie należy identyfikować z terminem realizacji robót budowlanych. Dodatkowo Zamawiający informuje, że zgodnie z § 2 ust. 9 załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy wyposażenia, który winien przypadać jedynie w dni robocze m.in. w celu odpowiedniego przygotowania pomieszczenia przez Zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

„3.	DOTYCZY §1 ust. 10 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

Wnosimy o ustalenie, że szkolenie pracowników Zamawiającego odbędzie się w dniu instalacji i uruchomienia aparatu.”

Odp. 3. Zamawiający  wyjaśnia, że szkolenie w dniu instalacji i uruchomienia elementu wyposażenia będzie możliwe,  jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę w trybie ustalonym w § 1 ust. 10 załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

„4.	DOTYCZY §1 ust. 11 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że jeżeli Wykonawca korzysta z 4 lub mniej pojazdów do wykonania przedmiotu umowy, to nie ma potrzeby zapewnienia pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych.”

Odp. 4. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 36a. ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1083, ze zm.), udział pojazdów, o którym mowa w art. 34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.

Dopiero przy pięciu używanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy pojazdach zaktualizuje się obowiązek z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (5 x 10% = 0,5 pojazdu i zaokrąglamy w górę do jednego pojazdu).

W związku z powyższym jeżeli łączna flota używanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy pojazdów wynosi 4 lub mniej, nie ma potrzeby zapewnienia pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988, ze zm.) używanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Zamawiający w postępowaniu nie wskazywał Wykonawcy ilości pojazdów, przy liczbie których należy zrealizować przedmiotowe zamówienie i decyzję w tej kwestii pozostawił Wykonawcy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

„5.	DOTYCZY §2 ust. 6 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

Wnosimy o dopisanie do niniejszego postanowienia zdania „Zamawiający jest zobowiązany podpisać protokół odbioru oraz protokół szkolenia, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania sprawdzenia, o którym mowa w ust. 4 oraz przeprowadzenia szkolenia. Jeżeli Zamawiający nie podpisze protokołu w powyższym terminie, przyjmuje się, że odbiór nastąpił bez zastrzeżeń, a Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT.””

Odp. 5. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

„6.	DOTYCZY §2 ust. 8 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie dochodził od Wykonawcy odszkodowania lub nie wyciągał względem wykonawcy innych konsekwencji, np. kar umownych lub odstępował od umowy, jeżeli w wyposażeniu powstaną uszkodzenia związane z toczącymi się pracami remontowymi lub udziałem osób trzecich poruszających się po placu budowy. Z doniesień medialnych wynika, że oficjalny termin otwarcia przypada dopiero na dzień 4 sierpnia 2023 r.”

Odp. 6. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z jego wyliczeniami pierwszy, realny termin dostawy uwzględniający obowiązujące Zamawiającego terminy w przedmiotowym postępowaniu upływał będzie w miesiącu lipcu 2023 r. Zgodnie z SWZ termin zakończenia robót budowlanych to 30 czerwca 2023 r. Zamawiający wyjaśnia, że doniesienia medialne dotyczą oficjalnego terminu otwarcia, którego nie należy identyfikować z terminem realizacji robót budowlanych. Dodatkowo zamawiający informuje, że zgodnie z  §2 ust. 10 załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dopuszcza stopniowany odbiór przedmiotu umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

„7.	DOTYCZY §4 ust. 3 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w ramach gwarancji lub rękojmi nie jest zobowiązany do wykonywania napraw wyposażenia lub jego elementów, które powstały w wyniku korzystania z nich niezgodnie z instrukcją lub innymi dokumentami dotyczącymi urządzenia albo które są związane z normalnym zużyciem wynikającym z eksploatacji.”

Odp. 7. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Dodatkowo zamawiający informuje, że zgodnie z §4 ust. 12 załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego sprecyzował czego nie obejmuje gwarancja.

„8.	DOTYCZY §4 ust. 9 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że obowiązek wymiany dotyczy jedynie sytuacji, gdy dwukrotna naprawa dotyczyła tego samego elementu wyposażenia, a nie jakichkolwiek dwóch napraw, np. dwóch różnych usterek lub elementów wyposażenia.”

Odp. 8. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Dodatkowo zamawiający informuje, że §4 ust. 9 załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego precyzuje powyższą kwestię.

„9.	DOTYCZY §5 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

Wnosimy o naliczanie kar umownych od wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy.”

Odp. 9. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

„10.	DOTYCZY §6 ust. 2 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

Odnośnie obowiązku zawarcia umowy powierzenia przetwarzania

Wnosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od obowiązku zawarcia przez Wykonawcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Świadczenie usług gwarancyjnych lub serwisowych nie wymaga transferu danych do Wykonawcy.

W ocenie wykonawcy przeprowadzenie serwisu lub naprawy urządzenia nie wymaga zapoznawania się przez wykonawcę z danymi osobowymi zgromadzonymi w urządzeniu. Należyte przeprowadzenie serwisu lub naprawy jest możliwe, gdy wykonawca nie będzie mieć dostępu do danych osobowych. Urządzenie, które ma podlegać serwisowi, umożliwia przed przystąpieniem do serwisu utworzenie pustej bazy danych lub pseudonimizację danych osobowych. Zabiegi te spowodują, że wykonawca nie będzie miał możliwości zapoznania się z danymi osobowymi. Przed przystąpieniem do serwisu lub naprawy udzielimy Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień związanych z prawidłowym przygotowaniem urządzenia. W procesie ochrony danych osobowych na administratorze spoczywa obowiązek minimalizowania operacji przetwarzania danych osobowych, czemu może służyć odpowiednie przygotowanie urządzenia przed serwisem lub naprawą, tak aby osoby, które nie mają potrzeby przetwarzania danych osobowych, tych danych nie przetwarzały.”

Odp. 10. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 6 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych, przed rozpoczęciem przetwarzania tych danych w zakresie i celu związanym z wykonywaniem przedmiotu umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych lub serwisowych przedmiotu umowy, tylko w sytuacji gdy wystąpi konieczność przetwarzania danych osobowych i będzie to wymagane odpowiednimi przepisami, w tym przepisami o ochronie praw pacjenta. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

W dniu 16 czerwca 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Pytanie nr 1-EMG

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie wysokiej klasy urządzenie o poniższych parametrach:

|  | System do badań zaburzeń neurologicznych - EMG, przewodnictwa nerwowego |
| --- | --- |
|  | System zainstalowany na wózku jezdnym. Wbudowany w wózek komputer PC z cichym systemem chłodzenia. Zasilacz medyczny zintegrowany z wózkiem. Dedykowana klawiatura do EMG. Do wózka przymocowane regulowane ramię do zamocowania głowicy. Dedykowana półka na drukarkę |
| 3. | Zasilacz sieciowy 220-240V 50/60 Hz |
| 4. | Połączenie za pomocą światłowodu |
| 5. | Ilość kanałów w głowicy: 2 |
| 6. | Głowica o wymiarach 93 x 42 x 142 mm |
| 7. | Jednostka bazowa wyposażona we wbudowane porty USB do podłączania urządzeń peryferyjnych |
| 8. | Posiada głośnik dedykowany do dźwięków z EMG i umożliwia podłączenie dowolnych głośników/słuchawek o wymaganych parametrach |
| 9. | Oznaczenia na panelu zapewnianiające komfort i łatwość pracy użytkownika |
| 10. | Aparat posiadający sygnał DC, który z założenia posiada bardzo niski poziom artefaktów i nie wymaga dodatkowej konwersji |
| 11. | Dedykowana klawiatura EMG do pełnej obsługi systemu wyposażona min. w: - wielofunkcyjne pokrętła min. intensywność stymulacji, umiejscowienie markera, głośność dźwięku - przyciski funkcyjne uaktywniające funkcje ustawione w oprogramowaniu min. MNC, SNC, Fala F, Odruch H,EMG, Multi-EMG, SEP, VEP, BAEP, MEP itd. - 5 przycisków programowalnych markerów - przyciski zmniejszania/zwiększania częstotliwości - dwa duże kółka przewijania pozwalają na sterowanie czułością, przewijanie i ustawianie intensywności stymulacji. |
| 12. | Wejścia TTL: 2 |
| 13. | Dedykowana klawiatura EMG do pełnej obsługi systemu wyposażona min. w: - wielofunkcyjne pokrętła min. intensywność stymulacji, umiejscowienie markera, głośność dźwięku - przyciski funkcyjne uaktywniające funkcje ustawione w oprogramowaniu min. MNC, SNC, Fala F, Odruch H,EMG, Multi-EMG, SEP, VEP, BAEP, MEP itd. - 5 przycisków programowalnych markerów - przyciski zmniejszania/zwiększania częstotliwości |
| 14. | Głowica wyposażona w 2 kanały z gniazdami 5 polowymi DIN oraz dwa kanały z wejściami Touch Proof |
| 15. | Podstawa czasowa: 3.2, 0.32, 0.02 |
| 16. | Częstotliwość pomiarowa: 50 kHz/kanał |
| 17. | Impedancja wejściowa: 10 GΩ ¦¦ 25pF |
| 18. | IMR: 140 dB |
| 19. | Możliwość zapisu wartości impedancji i umieszczenia w raporcie |
| 20. | Zasilanie baterii z inteligentnym ładowaniem - redukuje artefakty i zewnętrzne szumy. Jedno ładowanie zapewnia najwyższą jakość sygnału przez miesiąc |
| 21. | Transmisja danych z głowicy za pomocą światłowodu |
| 22. | Klasa urządzenia IIa |
| 23. | Wysoka częstotliwość próbkowania oraz DSP - systemy stworzone z wykorzystaniem technologii cyfrowego przetwarzania sygnału (Digital Signal Processor). Charakteryzują się analiza danych z wysoką częstotliwością próbkowania (przy jednoczesnej cyfrowej zmianie wybranych parametrów). Technologia DSP oferuje wiele korzyści odróżniających ją od standardowego przetwarzania sygnałów |
| 24. | Aparat wykonujący pomiar impedancji dla kanałów ACT i REF |
| 25. | Wielofunkcyjny ręczny stymulator elektryczny |
| 26. | Stymulator elektryczny: - Zakres stymulacji elektrycznej: 100 μA do 100 mA - Rodzaje stymulacji elektrycznej: positive, negative, alternating, bi-phasic - Czas trwania impulsu: 50 μs do 1 ms - Maksymalna częstotliwość 300 Hz |
| 27. | Jednoklawiszowy przycisk nożny z funkcją Run/Start podłączany poprzez kabel USB |
| 28. | Parametry komputera PC: - Procesor INTEL Core i5 lub równoważny - Dysk twardy 8 GB RAM - System operacyjny Windows 10 - Monitor 24" HD LCD - Drukarka laserowa czarno-biała - Pakiet Office |
| 29. | Możliwość dostosowania programu do indywidualnych ustawień użytkownika |
| 30. | Podgląd wykonanych badań z możliwością edycji parametrów |
| 31. | Nieograniczony bufor zapisu do badań EMG w czasie rzeczywistym, |
| 32. | Programowalny przycisk nożny z trzema przełącznikami |
| 26. | Opcje podłączenia sieciowego |
| 27. | Dostęp do bazy danych z możliwością wyszukiwania pacjentów |
| 28. | Moduły standardowe - MNC - SNC - Fala F - Refleks H - Inching - RNS - Blink Reflex - Igłowe EMG - Test Willisona i analiza T/A - Automatyczne Multi MUP - Pojedynczy i ręczny MUP - Baza pacjentów - MEP - Konfigurowalne szablony raportów |
| 29. | Moduł danych normatywnych |
| 30. | Możliwość rozbudowy o moduły opcjonalne: - Spontaniczne SF - Stymulowane SF - Gęstość włókna - Interwał R-R / Valsava - SSR - Makro EMG - SEP - AEP/BEAP - VEP - P300 |
| 31. | Badania MNC, SNC, F, H & RNS - modyfikacja protokołu w trakcie badań, - automatyczne wstawianie kursorów, - analiza strony lewej i prawej, - podgląd sygnału na żywo w celu obserwacji artefaktów, - nieskończona ilość powtórzeń i możliwośc powrotu do poprzedniego badania, - konfiguracja każdego parametra na jednym ekranie, - tryb mieszany do niestandardowych kombinacji badań. |
| 32. | Igłowe EMG i MUP - podgląd wykonywanego badania z rejestracją dźwięku (do 1 godziny), - dane z oceną mięśni z funkcją edycji, - zmienne tryby widoku kaskadowy, stos oraz ciągły, - multi – MUP w czasie rzeczywistym do szybkiej oceny, - skrócony i szczegółowy raport z wykonania badania, - precyzja pomiaru dla wielu kanałów, - analiza Zwrotów/Amplitudy. |
| 33. | Z oferowanym aparatem zostanie dostarczony następujący zestaw akcesoriów startowych: - przewód do koncentrycznych elektrod igłowych - zestaw przewodów ze złączką typu krokodylek i wtykiem typu TP - elektroda obrączkowa, wtyk TP - elektroda uziemiająca typu rzep z przewodem z wtykiem TP - opakowanie elektrod igłowych - opakowanie elektrod powierzchniowych - pasta ścierno-przewodząca - pasta przewodząca - miarka |
| 34. | Szkolenie z obsługi systemu w siedzibie Zamawiającego |

„

Odp. 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

„Pytanie nr 2 - EMG

Prosimy o doprecyzowanie ilości i wielkości opakowań wymaganych akcesoriów startowych do badań EMG.”

Odp. 2. Zamawiający doprecyzowuje ilości i wielkości opakowań wymaganych akcesoriów startowych do badań EMG. Zamawiający zmienia zawarty w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 2 pn. Wyposażenie neurologiczne: EMG jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 2 pn. Wyposażenie neurologiczne: EMG.

„Pytanie nr 3 - EEG

Prosimy o rezygnację z wymogu przenoszenia badań bez konwersji z aparaty Digitrack. Taki wymóg ma na celu jedynie wskazanie konkretnego wykonawcy, ponieważ spełnia go jedynie producent Digitrack. Nowoczesne technologie pozwalają na konwersję danych bez utraty jakości.

| 1. | Głowica elektrodowa 32-kanałowa, liczba kanałów EEG: 24, liczba dodatkowych kanałów: 10 (możliwość wykorzystania 8 do badań EEG) |
| --- | --- |
| 2. | Głowica niewymagająca dodatkowej kalibracji |
| 3. | Pomiar impedancji wyświetlany w oprogramowaniu |
| 4. | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D: 16 bitów |
| 5. | Zakres pomiarowy: 0,16-1000 Hz |
| 6. | Zakres stałej czasowej: Tak, 1 s ± 5% (opcjonalnie 3 lub 10s) |
| 7. | Maksymalna wartość mierzonego napięcia: ± 8 mV |
| 8. | Zaszumienie: < 1.2µVp-p |
| 9. | IMR: 140 dB |
| 10. | Dokładność pomiaru amplitudy: ± 2% |
| 11. | Dokładność pomiaru czasu: ± 0,1% |
| 12. | Wewnętrzna częstotliwość próbkowania: 6 kHZ/kanał |
| 13. | Częstotliwość zapisu: 200-3000 Hz |
| 14. | Impedancja wejściowa: 10 GΩ ¦¦ 35pF |
| 15. | Zakres pomiaru impedancji: 0 – 50 kΩ |
| 16. | Zasilanie: 220-240 V AC 50/60 Hz |
| 17. | Maksymalny pobór mocy: max 530 VA |
| 18. | Zasilanie głowicy wzmacniacza: 2 x 3,7V/2200mAh |
| 19. | Czas pracy na głowicy przy pełnym naładowaniu: 40h |
| 20. | Wymiary systemu z wózkiem: 85 cm x 137 cm x 56 cm |
| 21. | Wymiary głowicy wzmacniacza: 90 mm x 45mm x 140mm |
| 22. | Waga wzmacniacza z bateriami: 380 g |
| 23. | Przesyłanie danych z głowicy do komputera za pomocą włókna optycznego |
| 24. | Klasa urządzenia IIa |
| 25. | - Wbudowany w wózek i z nim zintegrowany komputer PC z cichym systemem chłodzenia: Deymed Silent Computer 70-200: Procesor AMD Ryzen 3 2200G, 4 rdzenie, 16 GB RAM, HDD 500GB M.2, system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro, Monitor LCD 24” HD wraz z kompletem okablowania.(lub rozwiązanie równoważne) - Zasilacz medyczny zintegrowany z wózkiem |
| 26. | Oprogramowanie do rejestracji sygnału: - Czułość aparatu: 10 µV/cm – 3 mV/cm - Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie: 10-200 mm/s - Nieograniczona ilość remontaży - Możliwość dodania predefiniowanych montaży stworzonych i dostosowanych do potrzeb użytkownika - Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych - Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb - Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału |
| 27. | Fotostymulator: - Nieograniczona ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika - Stymulator błyskowy 1-60 Hz - Dwa kolory światła (biały i czerwony) |
| 28. | Oprogramowanie: - Oprogramowanie do akwizycji sygnału EEG - Baza danych pacjentów - Przeglądanie zarejestrowanych badań EEG - Oprogramowanie do odtwarzania zarejestrowanych badań oraz jego analizy - Mapping amplitudowy/częstotliwościowy/koherencji |
| 29. | W zestawie klawiatura do szybkiej obsługi systemu EEG z customizowanymi przyciskami |
| 30. | Koszyk na akcesoria mocowany do ramienia głowicy |
| 31. | Minimalne wymagane funkcje oprogramowania: - Przygotowywanie własnych szybkich markerów - Stały pomiar impedancji widoczny na ekranie komputera - Tworzenie dowolnej liczby montaży - Wbudowane montaże producenta - Programowanie stymulatora LED - Nagrywanie i obserwacja pomiaru na dzielonym ekranie - Eksport zapisanego badania na pamięć przenośną - Eksport danych do programów Matlab i Excel |
| 32. | W zestawie drukarka laserowa montowana na wózku |
| 26. | Oprogramowanie w języku polskim |
| 27. | Instrukcja w języku polskim |
| 28. | Akcesoria: -czepek wstępnie odrutowany w rozmiarze M - czepek wstępnie odrutowany w rozmiarze L - żel przewodzący 500 ml - elektrody EKG 2 szt. - środek do czyszczenia czepków - pasek piersiowy w rozmiarze M - pasek piersiowy w rozmiarze L - zestaw elektrod miseczkowych 32 szt. - elektrody uszne 4 szt. - pasta przewodząca Ten20 3 opakowania po 114 g |
| 29. | Możliwość rozbudowy systemu o: dodatkowe stanowisko analizy, Polisomnografię, Holter EEG, Biofeedback |

„

Odp. 3. Zamawiający rezygnuje z wymogu przenoszenia badań bez konwersji z aparatu Digitrack. Zamawiający zmienia zawarty w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 2 pn. Wyposażenie neurologiczne: EEG jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 2 pn. Wyposażenie neurologiczne: EEG.

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

1) Zmienia brzmienie załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy), dotyczący Części nr 2 pn. Wyposażenie neurologiczne: EEG, EMG; jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ – Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowy) dla Części nr 2 pn. Wyposażenie neurologiczne: EEG, EMG.

2) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 19 lipca 2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

na:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 21 lipca 2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

3) Rozdział I pkt 13.2. SWZ zmienia brzmienie z:

„13.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 20 czerwca 2023 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

na:

„13.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 22 czerwca 2023 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

4) Rozdział I pkt 14.4. SWZ zmienia brzmienie z:

„14.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 czerwca 2023 r., do godz. 10:00.”

na:

„14.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 czerwca 2023 r., do godz. 10:00.”

5) Rozdział I pkt 15.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2023 r., o godzinie 10:30.”

na:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2023 r., o godzinie 10:30.”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a